成都市第五人民医院科研样品3D打印制作服务项目
服务要求
1、科研样品打印及科研测试化验：根据课题组提供CT参数样本进行建模、打印，样品需符合以下要求，并提供科研测试化验报告：
	样品名称
	进口或国产
	数量
	技术参数

	3D打印椎间融合器（聚醚醚酮）
	国产
	5
	1. 形状：矩形2个、肾形2个、马蹄形1个；
2. 丝径：500±100微米孔径：300-800微米孔隙率：50-80%，熔融沉积技术；
3.压缩刚度≥5097 N/mm，剪切刚度≥1492 N/mm，扭转刚度≥0.3N·m/degree，聚氨酯泡沫刚度≥257N/mm。

	3D打印椎间融合器（钛合金）
	国产
	5
	1. 形状：矩形2个、肾形2个、马蹄形1个
2.丝径：300±100微米孔径：300-800微米孔隙率：50-80%，选择性激光熔化技术
3.压缩刚度≥5097N/mm，剪切刚度≥1492 N/mm，扭转刚度≥0.3N·m/degree，聚氨酯泡沫刚度≥257N/mm


2、提供的3D打印科研样品质量达到国家现行技术标准和行业标准，符合国家医疗器械的管理要求，具备材料强度、弹性模量的自检能力，提供科研样品打印及科研测试化验服务满足课题组应用要求。
3、具备项目所需的3D打印设备。（提供设备清单及设备图片证明等佐证材料）
[bookmark: _GoBack]4、具备项目所需的测试化验设施设备。（提供设备清单及设备图片证明等佐证材料）
5、具备固定的科研样品研发及生产场所和测试化验服务的场所，具备标准化GMP洁净车间、具备3D打印车间、纯水车间、理化实验室、万级以上洁净车间。（提供生产场地产权证明或租赁合同、洁净车间验收报告、场地图片证明等佐证材料）
6、具备专业的技术服务团队，针对本项目提供的3D打印技术人员经过专业培训，具备3D打印技术应用人才证书。（提供3D打印技术应用人才证书）
7、供应商需签订保密协议，确保相关数据安全。（实质性要求，提供承诺函）
