| 项目序号 | 申购科室 | 申购设备 | 需求档次 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医学研究与转化中心 | 负80度低温冰箱 | 国产 | 主要用于科研实验试剂存储以及生物样本储存； 1.具备数据接口，可同计算机网线连接，显示箱内温度，监控设备状态，同时配USB，用于记录箱内温度、设置温度、高低温报警、环温等，储存数据时间长不能小于3年 2.配2个测试孔和1个穿线测试孔，测试孔暗管穿线设计，方便实验使用和监控箱内温度 3.容积不小于800L，可放2ML冻存管50000份及以上，且配电子温度记录功能，单独从箱内采集温度 4.具备多种报警方式，多重保护功能（如：开机延时保护、压机延时保护、压机高温保护、压力过高保护） 配置要求：冰箱主机一台， 冻存架冻存盒按冰箱容积全部匹配（冻存架≥24个/台） |
|  | 医学研究与转化中心 | -30℃低温冰箱 | 国产 | 用主要于保存血浆、生物材料、疫苗、试剂等 1、有效容积: ≥290L 2、储藏温度： -20～-40℃ 3、具备双毛细管设计，电磁阀控制，保证箱内温度均匀 4、可实时记录箱内温度数据，冰箱温度数据可以有效保存至少36个月时间； 5、报警系统：报警功能有超温报警、开门报警、断电报警（可持续≥48h）、传感器故障报警，报警方式有声音蜂鸣、灯光闪烁。 |
|  | 输血科 | 医用血液冷藏冰箱 | 国产 | 用于储存红细胞制品类血液制品 1.箱内温度恒定控制在4±1℃范围内，温度精度0.1°C，具备液晶触摸屏显示，可数字显示箱内温度，可以查询工作状态、曲线显示、报警和事件记录等信息。立式双门，多层玻璃发泡门，内外层玻璃，可以降低传热效率，具备不锈钢内胆，具有防腐功能。具备风冷功能，保证箱内温度均匀且都维持在标定的温度范围内，同时具备测试孔，可以根据实际需要检测箱内温度。具备防低温机械温控器，可防止温低影响血液安全。 2.有效容积≥1300L，具有自关门功能，门体配置机械锁。具备防凝露功能和除冷凝水功能。具备变频压缩机，环保制冷剂，降温快，稳定运行时低转速，均匀性好。噪声低于国家标准。 3.具备塑料一体成型血袋筐，带标识卡槽，配隔板，可保持血袋不满筐时立放，配血型标贴，可分类标记。冰箱内设置LED照明灯，外部独立灯开关，并配备脚轮、底脚，可移动、固定。 4. 需具备物联模块，可通过电脑端和手机端随时随查看冷藏箱信息，故障一键报修，并与科室现有冷链系统等信息系统进行有效连接。至少包含12个蘸塑搁架，48个注塑血筐，12个内门。 5.具备多种故障报警功能：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警。包含至少两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）。具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能，支持导出温度数据等信息到其他设备。具备后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内实时温度需求。符合国家相关质量管理标准，具备注册证 |
|  | 输血科 | 恒温血小板保存箱 | 国产 | 主要用于保存血小板 1.温度范围：22±2℃，保持往复震荡状态；外部彩色涂层钢板，内部材料为304不锈钢板，配备4个脚轮，两个万向轮，两个定向轮，方便移动。具备LED显示屏，显示箱内温度，可设定温度，能设定高低温报警和箱内温度； 2 .有效容量：具备10层及以上存放隔板，可存放不低于20袋450ml的血小板；外门透明双层真空钢化电加热玻璃门，保证在高温高湿环境下门体不会凝露； 3. 温度控制：温度数字显示，精度至少达到0.1℃；具备热敏打印机可全程跟踪记录温度变化；具有高低温报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警、开关门异常报警等； 4.电器安全：具有键盘锁定、密码保护功能；具有断电保护功能； 5.具备自动关门加止停功能；备用电池确保断电后报警不低于72小时；需有医疗器械产品注册证； |
|  | 输血科 | 医用低温血液保存箱 | 国产 | 用于储存低温保存的血浆和冷沉淀等血制品 1.箱内温度恒定控制在-20--30℃范围内可调节，具备超温报警功能，断电记忆。 2.有效容积不小于500升，门体配置机械锁。具备多种报警功能（声音或者灯光），传感器故障报警。 3.门体具备三层封条设计，保温性能好；具备开机延时功能，防止断电后来电电流过大导致机器损害。 4.上下双开门，上层抽屉不少于6个，下层4个。 5.符合国家相关质量管理标准，具有医疗器械注册证。 |
|  | 输血科 | 医用低温标本保存冰箱 | 国产 | 用于输血科血液标本和血袋保存 1.有效容积不小于1100L，门体为两扇玻璃门体对开，具备液晶触摸屏，温度控制精度至少达到0.1℃，箱内温度控制在2℃～8℃范围内。 2.上部具备2层钢丝网架，高度可调，下部4层推拉式钢丝网架抽屉。 3.冷藏室配置轴流风机数量至少3个，压缩机数量至少2个。 ，具备循环风冷背吹技术，避免因储存物品的阻挡导致通风不畅或温度不均匀。 4.制冷系统：具备完全独立的双制冷系统，双重保障，即便其中一套制冷系统发生故障，另一套制冷系统也能维持箱内2℃～8℃的存储温度； 5.报警系统：具备高低温报警、温控器故障报警、断电报警、开关门异常报警、冷凝器高温报警、环温高报警、系统异常报警、备用电池确保断电后报警48小时，具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。 |
|  | 西药房 | 医用冷藏冰箱 | 国产 | 用于存放需要冷藏保存的药品 1.专业药品冷藏，空间大，不结冰，电子自动控温； 2.控温范围2-8度，能加锁。 3.有效容积不小于800升 |

| 2 | 医学研究与转化中心 | 氧气监控系统 | 国产 | 主要用于对实验室以及其他含有大量窒息性气体的区域进行监测。这些监测器可以让工作人员在进入之前知道房间是否安全。会提供房间内视觉指示（通常是绿灯），如果房间内氧气不足，则会有红色指示灯和报警喇叭或蜂鸣器。 1.测量范围：-200℃-100℃；测量精度：-20-100 ≤±0.5℃ ，-100~-20 ≤±1℃分辨率：0.1℃ 2.氧气浓度记录仪测量范围： 0-30%精度：±0.3-0.5%分辨率：0.1 3.接收到任意一个监测点预警、超限报警信息后，能及时自动发出报警声音并发送短信息到相关管理员手机。在预设时间内报警后未处理可逐级报警，直到处理完成。可对以下情况进行实时报警：超标、恢复正常、设备关机、门磁开关、电池低电量预警、设备离线、断电； 4.二氧化碳： 0-100000ppm，采集上传频率：2s-24h可调，可以通过数据监测云平台远程在线设定记录间隔，报警上下限，上传服务器地址等。 5.显示报警功能明显。 配置要求：风机两台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 医学研究与转化中心 | 液氮罐 | 国产 | 放置样本量≥20000份样本（2ML） 1、气相和液相两用 2、具备极高的温度均匀性，样本贮存空间温度均低于-180℃，不锈钢罐体 3、温度传感器测量范围：-200℃～200℃； 4、液位传感器差压传感器或电容传感器可选，分辨率≤1mm； 5、液位传感器测量范围：罐体底部到顶部，测量精度±10mm 配置要求： 液氮罐一个 补给罐：1个 方提桶≥24个（放9*9冻存盒） 方提桶≥12个（放5*5冻存盒） 智能监控仪：1个 物联模块：1个 冻存盒：≥240个 冻存盒：≥120个 |
| 4 | 医学研究与转化中心 | 温控水平离心机 | 进口 | 可重现性结果适用于各种应用细胞培养，核酸纯化，检测设置，蛋白质浓缩，血液成分分离，离心式增压提高转导效率等。 1.可做到多维多角度不平衡检测； 2.温度设置范围：-10℃至40℃； 3.4分钟内温度降低到4℃； 4.可定时离心至99小时59分钟，另有连续离心、瞬时离心功能； 5.水平转头可以同时满足如下性能：最高转速4,750rpm，最大离心力达5,250×g，最大容量3L； 可承载酶标板16块，且离心力 >4,000×g； 配置要求：4 x 750 ml 水平转头1个，最大转速4,750rpm，最大离心力5,250×g ；50ml、15ml锥底离心管适配器各1套 |