	项目序号
	科室名称
	设备名称
	进口或国产
	功能需求

	1
	康复医学科
	吞咽喉肌评估训练仪
	国产
	1、具有喉肌阻抗运动力分析（三分评估）
2、内置两类下巴运动训练程序（等长性游戏，等尺性游戏）
3、游戏控制和手机无线蓝牙方式通信
4、可以通过手机以及平板电脑进行生物反馈

	
	康复医学科
	吞咽舌肌评估训练仪
	国产
	1.同时具有舌肌评估、训练功能。
2、可以分析舌\手部的前后运动，评价3次、最大压力、平均压力、维持时间、初期时间、最大值时间、疲劳度、RMS；
3、可拆卸型舌感应器，可解决感染问题；
4、内置4种舌、手部前后训练程序，内置准确度游戏、持久力游戏、定时生物反馈等游戏训练；
5、可通过手机或平板电脑进行生物反馈训练；
               

	
	康复医学科
	吞咽神经肌肉低频电刺激仪
	国产
	1.双通道输出，每通道可独立设置治疗参数。
2.输出强度：0mA～25mA或0V～25Vp-p范围内可调，步长0.1mA或0.1V。
3.脉冲频率：20Hz～100Hz可调，步长1Hz。
4.脉冲宽度：100μs～400μs可调，步长10μs。
5.脉冲波形为双向对称波，正负脉冲间隔为100μs。
6.脉冲的上升时间和下降时间：1s～10s可调，步长1s。
7.脉冲的维持时间：1s～55s可调，步长1s。
8.脉冲的断电时间：3s～75s可调，步长1s。
9.治疗时间1~99min可调，步长1min。
10.具备蝶形固定电极、单球移动电极、双球移动电极、板状移动电极、口腔内棉签电极共五种电极治疗方式。

	2
	康复医学科
	五官超短波治疗机
	国产
	1. 治疗时间：分10、15、20、25、30min五档，各档误差+10%
2. 使用电源：a.c.220V, 50Hz
3. 输入功率：150VA
4. 工作制：至少连续工作4h

	
	康复医学科
	短波治疗仪
	国产
	1.输出功率：200W，允许偏差±20%。
2.工作频率：27.12MHz，允许偏差±0.6%。
3.治疗时间：分10、15、20、25、30min五档，允许偏差±10%。
4.脉冲调制频率分： 疏70Hz、密350Hz二档，允许偏差±15%。
5.使用电源：～220V，50Hz。额定输入功率：900VA。

	
	康复医学科
	臭氧治疗仪
	国产
	1．可设定浓度值、浓度实测值、压力值、温度值、报警提示等。
2．具备压力传感器、温度传感器。
3．具有密码保护系统
4．具有至少三组常用浓度快捷键方便使用，按照治疗需要可以提前设定好三种不同需要的浓度值，并可根据需要随时修改或设定需要的浓度值
5．开机、关机时自动消毒、自动冲洗内部管路功能。
6.废气排放达到国家质量技术监督局制订的《室内空气中臭氧卫生标准》，防止多余的臭氧排出时造成人体伤害及空气污染
7．至少有两组气体输出方式
（1)智能按压取气
（2)自锁式取气
8.在待机状态时，机内氧气阀自动关闭停止供氧，防止产生多余臭氧。
9.设备运行中按照一定时间间隔自动进行浓度校准，保证浓度的时时准确性。

	
	康复医学科
	红外偏振光治疗仪
	国产
	1、具有直线偏振光特性及直线偏振光过滤器, 复合波长范围：600～1600nm；
2、光源：日本原装宽光谱金卤灯（高分子碘光源），150W；
3、光能量能高效率地传导到病患部位；
4、带通光滤波器，中心峰值波长约1100nm；
5、光功率调节：10-100%连续可调；
6、治疗时间：1-10分钟连续可调；
7、四种治疗照射头：SG型照射头、B型照射头、 C型照射头、D型照射头
8、有患者应急自控停止装置；
9、治疗臂：360度旋转，多维度可调，可进行手持照射及固定照射

	
	康复医学科
	微波治疗仪
	国产
	1、具有两套独立的微波输出系统及控制系统，双微波输出通道，均可单独进行设置与操作。
2、具有三维治疗功能
3、预存至少20种治疗方案供选择。
4、具有连续、脉冲微波功率输出。脉冲微波功率输出的工作周期20%、40%、60%、80%。
设备配置 
三维辐照器：两只，圆形、马鞍形；全金属照射支架2 套。

	
	康复医学科
	膝关节磁疗仪
	国产
	1、 可运用低频脉冲磁场、机械振动、温热三种物理因子治疗疾病；
2、适用于膝关节炎引起的疼痛、肿胀、关节活动受限的辅助治疗；
3、治疗头，可弯折，适合不同大小的关节；
4、可根据治疗模式控制温度、振动、磁场等；
5、产品出现异常故障时，有故障类型提示
6、具备输入过流保护装置，输出过流保护装置，过温度保护装置
7、热疗功能温控范围：30℃～40℃连续可调，步距1℃、精度±5℃；
8、实际工作磁场强度与设定磁场强度偏差不大于±10%；
9、实际工作磁场频率与设定磁场频率偏差不大于±10%；
10、振动模式调节：振动持续时间: 0.6s ~ 1.8s，振动间歇时间0.3s ~ 1.8s，调节步进0.1s，振动幅度范围：0.025mm-0.065mm；振动模式可关闭。
10、支持单磁疗模式（无热、无振动）、磁+热模式、磁+振动模式，适用不同患者的个性化康复治疗；
11、定时功能：1-60min连续可调，步进1min、误差±5％；

	
	康复医学科
	全自动恒温蜡疗仪
	国产
	1、蜡饼厚度：10-20mm可选择。
2、一次制作蜡饼数量：（5；10；15）个可设置
3、风道循环冷却
4、托盘层数：至少15层
5、熔蜡温度控制范围：室温60-105±5℃。

	
	康复医学科
	电子生物反馈治疗仪
	国产
	1. 具有神经肌肉电刺激功能
2. 具有肌电触发电刺激功能；
3. 具有对侧控制性功能电刺激功能
4.神经肌肉电刺激方案可实现多人，多通道，多方案，随时开始。
5.具有时序模式和独立刺激模式可选
6.可编辑个性化治疗方案
7.具备表面肌电评估功能
8. 具备多媒体生物反馈训练功能

	
	康复医学科
	脑电生物反馈治疗仪
	国产
	1、包括信号处理器、传感器、专用电极、光纤等；
2、可监测和记录脑电、肌电、皮温、皮电、心电、心率/血容量搏动、呼吸等多种生理信号
3、信号处理器采用直流供电
4、脑电电极可用于头部任何位点；肌电电极可用于全身任何部位肌肉
5、数据采用光纤传输，光纤的长度可调节 
软件
6、 5种评估功能：心理量表、视听整合连续测试、基线阈值评估、脑电认知评估、全参数应激评估。
7、 孤独症神经生物反馈训练，同时在C3\C4等位点采集双极脑电进行生物反馈训练。
8、多动症、抽动症等病症的生物反馈训练；
9、多种放松治疗方式
10、在患者训练前，可给予语音指导，帮助患者了解治疗流程及方法；
11、可同时采用五个界面进行训练，并可随意切换；可输出数字或模拟信号、直方图、两维频谱图、三维频谱图等；
12、支持视频实时采集、反馈功能；
13、可回放训练、进行分析并生成报告，支持多次训练趋势报告分析。

	
	康复医学科
	膈肌起搏器
	国产
	1.可调单频，30Hz、35 Hz、40 Hz、45 Hz、50Hz，可选择
2. 起搏次数：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15次/分钟，可选择；
4. 刺激强度（输出脉冲幅度）：0～30单位，可调节；
5. 治疗时间（指每一次治疗的持续时间）：5、10、15、20、25、30、60、120min，可选择，有倒计时功能；
6. 具有贴片位置指示功能；

	5
	康复医学科
	气囊式体外反搏装置（移动式）
	国产
	1、充排气和心动周期同步
2、具有氧饱和度监测功能
3、采用医疗级隔离变压器
4、采用专用谐波滤波器
5、显示界面实时显示心电、血氧、充排气图形、治疗压力和时间等
6、反搏比率：1：1或1：2；共模抑制比≥80dB； 心电检出门限不大于0.25mV。
7、具有自动稳压功能
8、治疗时间5-60分钟内可调；
9、当心率超过反搏限值（成人心率低于35bpm或高于125bpm）时，具有自动停止反搏功能，心率正常时自动恢复反搏；

	6
	康复医学科
	康复治疗师PT凳
	国产
	功能配置需求：
1) 外形尺寸（直径×高）：Φ600mm×（420～560）mm
2) 带液压油缸，360°旋转
3) 额定承载：2000N

	
	康复医学科
	电动PT床
	国产
	1) 外形尺寸（长×宽×高）：2000mm×1200mm×495±5mm
2) 床面高度升降范围：490mm～800mm
3) 背板翻转角度调节范围：0°～70°
4) 背板尺寸（长×宽）：780mm×1200mm±5mm
5) 座板尺寸（长×宽）：1180mm×1200mm±5mm

	
	康复医学科
	九段位手法床
	国产
	1、九段位设计，各段位均可调节；
2、能通过收滑轮踏板实现固定和移动功能的转换；
3、医生可在床体周围任意位置调整床体电机
4、扶手升降可调，可平面旋转360度，有至少三个固定位；
5、可承载≥170kg
6、升降高度：45cm — 90±5cm
7、头部断面折起角度：-60° — 45°±5°
8、腰部断面折起角度：≥55°
9、腿部断面折起角度：≥20°
10、腿部分离断面折起角度：-75°— 40°±5°
11、扶手升降范围：0 — 25cm±5cm

	
	康复医学科
	颈腰椎电动间隙牵引床
	国产
	1、内置腰部加热器，温热等级至少有5级可调
2、颈部加热带可根据颈椎曲线自由弯曲
3、双颈牵配置
4、有自动检测功能、自动补偿功能。牵引力1~99Kg在牵引过程中可根据医生需要随时增减牵引力
5、可防止床体滑动，保障患者安全 
6、上身固定采用腋下摆臂和胸部两种固定带。 
7、颈腰牵引都配有紧急停止开关。  
8、牵引模式：主副牵引、连续牵引、间歇牵引 
9、输出通道：双通道

	9
	康复医学科
	运动血压血氧监护仪
	国产
	1.自动测量和显示病人的收缩压和舒张压
2.可以区分运动实验中的干扰和噪声
3.具有拉伸型袖筒使袖带固定到位，可以选配一次性血压袖带。
4.具有非运动模式和运动模式。
5.中文显示及操作界面
6．病人数据可自动连续存储，至少300组血压数据存储。
7.具有3导联心电采集功能，支持系统独立使用。
8.可兼容大多数运动试验系统的心电图接口和RS-232数据接口或USB接口。

	10
	康复医学科
	[bookmark: _GoBack]膀胱压力容量评定系统
	国产
	1、探测深度：≥140 mm
2、扫描角度：94°
3、容积测量范围：0 ml～999 ml
4、容积测量准确度：允许误差±15%
5、电池续航能力：≥4小时
6、储存容量：≥100个病例，≥1200幅图像。
7、扫描模式：至少具备专家模式、简易模式。
8、测量模式：至少具备男性模式、女性模式、儿童模式
9、显示内容：测量结果、位置提示等页面显示。



