	序号
	科室名称
	设备名称
	进口或国产
	功能需求

	1
	手麻中心
	4K腹腔镜系统
	国产
	1.分辨率≥3840*2160；
2.具备U盘录像功能，方便手术录像
3.可以搭配5mm、10mm腹腔镜等；
4.可以升级荧光
5.可升级3D功能
6.颜色真实
7.生产工厂具备相关认证，提供证明资料；
8.具备烟雾消除功能，减少超声刀、电刀产生的烟雾
配置要求：
1.内窥镜摄像系统
2.医用LED冷光源
3.气腹机
4.≥25寸医用监视器及台车
5.≥50寸医用监视器及台车

	2
	消毒供应中心
	医用静音式洁净空压机组
	国产
	[bookmark: _GoBack]1.用于产、供稳定的无油洁净压缩空气，主要用于消毒供应中心压力蒸汽灭菌器、清洗消毒器、低温环氧乙烷灭菌器和清洗消毒工作站等设施的正常运行。
2.单机产气量≥800L/min（配备主机2台，一用一备或用气高峰双机运行）。
3.主机为内置冷干机一体机结构，无外置设备。
4.压力范围：0.4-0.8Mpa
5.排水要求：无需人工进行排除冷凝水。
6.供气质量：洁净度≤0.01um,干燥度≤50mg/Nm³。
7.储气罐：≥1000L储气罐1个（两台主机共用）。
8.可显示设备运行状态，智能提醒维护保养。
9.噪音≤70db。
10.具备高品质无油压缩空气，压缩腔内无需润滑油。
11.须满足功率≤8kw,220V和50Hz、380V两种电源。
配备主机2台，一用一备或用气高峰双机运行

	3
	肝胆胰外科
	体内微电机碎石仪
	国产
	1.配合胆道镜及十二指肠镜用于肝内胆管结石、胆总管巨大结石及术后残余结石的取石。
2.输出能量为0.1J—0.4J（焦耳），放电时间≤ 2.0μs(微秒)；
3.分四种放电模式单次放电模式、复式脉冲一、复式脉冲二、面向对象设计连续放电模式，根据不同位置不同大小不同颜色的结石选择对应的能量及模式在胆道镜及十二指肠镜下进行碎石，
4.胆道镜电极直径≤1.3mm；
5.具备双极并行电极，碎石电极可进入胆总管、肝内二三级胆管、胆囊颈，可进行胆道镜下碎石取石手术、PTCS手术、PTCD手术。
6.可开展教学、科研项目，有效的解决胆总管以及肝内胆管碎石难的问题，减少手术时间，可适当尝试保胆取石。
碎石成功率须达到100%，结石取净率100％，无胆道大出血、穿孔及胆漏等严重并发症发生。



