设 备 参 数 要 求
	包件号
	科室名称
	申请项目名称
	国产或进口
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	参数需求

	3
	产科
	胎儿唤醒声刺激器
	国产
	3
	3200
	9600
	设备功能需求：
产妇胎儿超声检查时用于唤醒胎儿的仪器
轻便、小巧、方便携带
3秒模式和连续模式可选
旋转控制开关调节振动节奏

	
	产科
	无影灯
	国产
	1
	20000
	20000
	设备功能需求：
1、采用高亮度LED冷光源，LED发光二级管使用寿命在5万小时以上，光哀低、节能、使用寿命长、紫外线和红外线成分很少。
2、采用数字调光技术，满足医生对不同亮度的要求，且色温稳定。
3、控制板采用高品质恒流芯片方案恒流输出，电流更精确，品质更可靠。
4、LED点阵串并方案排列，即使个别灯珠不亮，也极少影响整体亮度。
5、光斑连续可调，满足不同医生对手术视野的要求。
6、可折卸耐高温手柄，满足手术过程高温消毒的要求。
7、标准色温3500-5000K，柔和不刺眼，有效减少医生的视觉疲劳。
8、高显色指数：85≤Ra≤100,满足医生对血管、内脏器官和不同组织的分辨。
9、低温升，受照面升温转化为总辐射照度测量。距离一个单灯头1m光照区域的总辐射照度Ee应不超过1000W/㎡。手术无影灯的辐照度Ee和照度Ec比值应不超过6mW/（m2.1X）。
10、照明性能：具有优良的无影率、深腔照明、光柱深度。

	5
	心血管内科
	心脏临时起搏器
	进口
	4
	40000
	160000
	设备功能需求： 
1. 起搏模式：AOO、AAI、AAT、VOO、VVI、VVT、高频起搏、紧急起搏；
2. 电压：0.1-20V；
3. 感知灵敏度0.1-20mV；
4. 起搏频率40-180ppm；
5. 高频起搏频率40-1000ppm；
6. 一键紧急起搏模式；
7. 报警（可视化加声音）；高/低阻抗、心率报警（≥）150ppm、电池和后备电源报警；
8.屏幕可显示相关参数，且屏幕可触摸；
9.电池充电后使用时间≥72小时。
设备配置
主机、手臂绑带、适配器、透明保护盖、软包等。

	[bookmark: _GoBack]7
	药剂科
	青霉素振荡器
	国产
	24
	500
	12000
	设备功能需求： 
1、容量：1-30瓶/次；
2、溶解时间：＜20秒；
3、震荡次数：1000-1200次/分钟；
4、电源电压：AC 220V±10% 50Hz。

	8
	核医学科
	手动连续加样枪（可调式）
	进口
	2
	5000
	10000
	设备功能需求：
1.只需三种不同规格的注射器便可覆盖从10μL至5mL不同的分液体积。
2.自动锁死设置，当注射器中的剩余液体不够单次分液的容量时，移液器会自动锁死，避免错误的加液。
3.可选移液体积范围：10-5000μL，可执行多达53种不同的移液体积，最多73次连续分液体积调节旋钮上清晰显示移液体积和可执行次数，三种颜色的体积调节旋钮分别对应三种颜色的注射器。
4.连续注射移液器选配不同注射器时的技术指标：
4.1黄色注射器：适合移液体积范围：10-100μL，注射器总容量：0.75mL
4.2蓝色注射器：适合移液体积范围：50-500μL，注射器总容量：3.75mL
4.3红色注射器：适合移液体积范围：0.5-5mL,注射器总容量：37.5mL



