参 数 要 求
	序号
	科室名称
	申请项目名称
	国产或进口
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	参数需求

	1
	肿瘤科
	医用生物安全柜B2型
	国产
	1
	80000
	80000
	设备功能需求：
1.气体循环方式和洁净等级循环方式：100%外排.洁净等级：ISO4(10级CLass100)
2.前窗玻璃门手拉式
[bookmark: _GoBack]3.过滤器级别过滤效率:排风HEPA@0.3цm99.995%.送风ULPA@0.12цm99.9995%
6.噪声:≤58dB(A)
7.人员防护:
受试产品防护:菌落总数≤3CFU/每次
交叉感染防护:菌落总数≤1CFU/每次
8.排风管口径:DN190
9.出风方向:左出、顶出
10.前窗玻璃无底框设计:方便清擦，不宜积存微生物病毒等
11.前窗玻璃手拉式开启:前窗玻璃手拉式开启，以保证断电时能及时关门防护. （不得使用电控，电控停电时不能关门）
12.紫外灯可预约关闭和开启，节约用户时间，无需等待
13.光照度:≥900Lu×
14.排风管口径
15.紫外线灯≥30W，254nm波长




