| 序号 | 申购科室 | 申购设备 | 需求档次 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病理科 | 包埋盒书写仪 | 国产 | 主要用于组织包埋盒进行标记，避免人工标记错误，提高工作效率 1、紫外激光打印，打印速度≤4秒/个，不挑剔组织盒 2、和现有病理管理系统无缝对接 3、具备2种组织盒排序功能：平铺式以及滑轨式（根据实验室具体环境灵活转换 4、组织盒装载容量：≥400个(六个存储槽,可打印不同颜色包埋盒) 5、自带操作系统，单机打印不需要额外配置电脑。外接显示屏可实现双屏显示 6、本项目采购的设备如需与医院现有的柯林布瑞HSB数据总线进行数据交互的，费用包含在报价中。 |
| 2 | 病理科 | 轮转式切片机 | 国产 | 适用于病理科常规组织切片，能将人体组织切成几微米的薄片，放到显微镜下观察病变情况。 1、切片厚度范围： 0.5–100μm；电动粗进： 20 μm/点动 和 1000μm/s；样品水平行程：≥30 mm；样品垂直行程： ≥70 mm； 2、技术员可以通过开关自行选择小手轮控制标本运动的方向：小手轮顺时针转动标本夹前进/逆时针标本夹后退，或者顺时针后退/逆时针前进，以适应科室不同技术员的使用习惯； 3、大手轮配重为铅块配重； 4、拥有自动定时注油系统，能够持久保持系统润滑，运转轻盈，减轻使用者劳动损伤； 5、具备休眠/唤醒功能：设备一段时间无操作自动休眠，可通过控制面板任意键或转轮唤醒。 6、本项目采购的设备如需与医院现有的柯林布瑞HSB数据总线进行数据交互的，费用包含在报价中。 |
| 3 | 麻醉科 | 自体血液回收机 | 国产 | 用于将患者体腔积血、手术失血进行回收、抗凝、滤过、洗涤、浓缩等处理，然后将处理后的自体血中的红细胞回输给患者。 1、具备术中患者血液收集、洗涤、和回输功能 2、紧急模式血液处理≤30秒内可实现连续回输 3、红细胞回收率≥96％ 4、抗凝剂(肝素)清除率≥97% 5、处理后的红细胞压积≥55% 6、本项目采购的设备如需与医院现有的柯林布瑞HSB数据总线进行数据交互的，费用包含在报价中。 配置要求： 1.承载车 2.挂架 |
| 4 | 超声波诊断室 | 腔内容积探头 | 进口 | 阴直两用腔内4D成像探头，用于妇产、泌尿等；可与GE E9主机兼容； 1、扫描频率范围：3.0-10.0MHz，最大扫查深度：100mm，标称频率：6.0MHz；中心频率：6.5MHz 2、侧向分辨力（mm）：1（深度≤30），轴向分辨力（mm）：0.5（深度≤40），盲区（mm）：2，切片厚度（mm）：4 3、超声彩色血流成像性能要求：CFM模式测试频率：4.2 MHz；PDI模式测试频率：4.2 MHz 4、频谱多普勒模式性能要求：PW模式测试频率：3.6MHz |
| 5 | 神经外科 | 大脑皮层刺激器 | 进口 | 主要功能：识别大脑的关键功能区：1.运动功能区，支配运动；2.感觉功能区，控制感觉。3.表达和接收语言的区域，控制说话和理解的沟通。 通过脑功能定位，使医生可以找到手术和最小化脑组织损害之间的平衡点。 1.用于脑外科手术脑功能区定位，可与脑电图进行无缝连接，利用埋藏电极进行脑功能定位。 2.具备癫痫后放电抑制功能：脑功能定位过程中，如果发生癫痫发作，可通过逆向放电进行放电抑制，保证脑功能定位顺利进行 3.出现刺激通路异常时，系统提供连续的错误监测提醒 4.具备单脉冲与连续脉冲两种刺激模式 5.本项目采购的设备如需与医院现有的柯林布瑞HSB数据总线进行数据交互的，费用包含在报价中。 配置要求： 1.刺激器主机 2.刺激器独立电源 3.刺激探头 4.放大器适配线套件 |
| 6 | 妇产科 | 自由体位分娩床 | 国产 | 用于产妇自由体位分娩 1、该产床方便地转换椅式体位，床面高度，背板，坐板，搁手板，辅助台均可调节，能快速变换各个体位。该床能适用仰卧，侧卧，坐，蹲，趴，跪，站等自由体位分娩。 2、座板两侧扶手可同时升降也可单独升降，方便产妇做侧位分娩。 3、内外侧均镶嵌操作按钮。护栏使用时即可当握把抓握又起到侧边保护作用。不用时可向下隐藏。 4、辅助台可上下升降，可上折，可隐藏背板下方，增大操作空间。 5、助产拉手可前后移动，方便不同身高产妇分娩时抓握。 配置要求： 1.床头板 1件 2.大扶手 1件 3.床头推手 1付 4.输液架 1件 5.污物盆 1件 6.头枕 1件 7.防水布 1件 8.电源线 1根 |