| 序号 | 申购科室 | 申购设备 | 需求档次 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 耳鼻喉科 | FEES电子鼻咽喉镜吞咽评估系统设备 | 进口 | 1、可用于FEES吞咽障碍专业评估。 2、枪型外形便于患者坐式、卧式检查；插入部外径≤9mm； 3、弯曲角度上下≥140°。 4、配置要求、含主机1套、FEES吞咽障碍评估电子鼻咽喉镜2套、FEES专业评估工作站1套。 5、本项目采购的设备如需与医院现有的柯林布瑞HSB数据总线进行数据交互的，费用包含在报价中。 |
| 6 | 老年病重症医学科病区 | ICU电动病床 | 国产 | 1.规格≥长2200*宽980*高（500-850）mm； 2.功能：电具备背部升降，腿部升降，整体升降，整体前倾，背膝联动上升（腹部减压功能），背膝联动下降，一键电动CPR+手动CPR,一键心脏椅位，背部X光透视等功能。 3.具备医用电动系统，床尾控制器，护栏内外按键操作，床体高度、背板角度、倾斜角度在护栏及操作器上实时双显示等。4.静音脚轮带刹车。 5.配置要求：中控脚轮系统、床边引流挂钩4个、床垫、束缚捆扎拉手10个、输液插孔4个、输液架1根、助力棒插孔、蓄电系统1套、防褥疮床垫、氧气瓶挂架等。 |
| 7 | 老年病科病区 | 整体升降病床 | 国产 | 1、用于普通住院病房患者护理疗养，根据医院色调，整体清新浅蓝风格或家居木纹风格可选。 2、规格尺寸：长 2000×宽 940（含护栏）×高 500（±20mm）。 3、床面两侧设置背部角度显示板，并有特殊刻度标记，直观便利， 方便医护人员调整特需体位使用，如预防呼吸机相关性肺炎（VAP）等；脚轮系统： 四只中心控制静音万向轮，制动稳定可靠，可防杂物 缠 绕，病床转动灵活无噪音。 4、升降系统：背板折起角度 0º-85º，腿板折起角度 0º-40º，整体升降范围 500-700mm。；摇杆系统： 具备三挡缓释折叠功能,使用无噪音；床垫由三层材料组成，外层床套为防螨透气布料，内衬为防水透气面料，床垫整体实现适合医疗环境的防水、透气、 防螨、可清洗。 5、配置清单：手动病床床体 1 张、ABS 床头板 1 付（带防撞轮）、中控 脚轮系统 1 套、 折叠护栏 1 套、杂物筐 1 个、伸缩式输液架 1 根、L 型床 边引流挂钩 2 个、输液插孔 4 个、暗藏式餐桌搁置位 1 个、PE 整体床上餐桌 1 个、床面角度显示板 2 个、3D 床垫 1 张、配套带脚轮床头柜1个。 |
| 8 | 麻醉科 | 血流动力学监护仪 | 进口 | 1.可准确有效快速实时监测患者的前负荷、后负荷、心肌收缩力、心脏循环效率等； 2.低耗材费用、创伤小、操作简便； 3.适用于婴儿、小儿、IABP患者、脓毒败血症、先心病等患者； 4.微创，通过桡动脉或股动脉压力分析，可实时每搏监测 5.监测方式：可直接与已有的外周动脉导管连接；可连接常规监护仪的有创压输出接口； 6.监测参数：舒张压(Pdia)、收缩压(Psys)、重脉压(Pdic)、平均压(Pmean)、心率(HR)、心输出量(CO)、心脏指数(CI)、外周血管阻力(SVR)、外周血管阻力指数(SVRI)、心搏量(SV)、心搏量指数(SVI)、最大压力变化速率(dp/dt max)、心搏量变异度(SVV%)、收缩压变异度(SPV%)、重脉压变异度(DPV%)、脉压变异度(PPV%)等 7.本项目采购的设备如需与医院现有的柯林布瑞HSB数据总线进行数据交互的，费用包含在报价中。 8.配置要求： 血流动力学监护仪主机1台及连接线缆1条 |
| 11 | 肿瘤内科 | 体外高频热疗仪 | 国产 | 1.适用于胸腔、腹腔、盆腔等部位热物理治疗。 2.设备使用中温控效果良好，运行温度恒定，能实现数据收集、测温并打印温控曲线图。设备中采集的热疗数据可保存、导出、删除、修改等。 3.体外高频热疗机的电压AC220V±22V，50Hz±1Hz；工作频率：27MHz±0.4MHz；输入功率：≥2000VA；输出功率：高频源输出功率≥1500W，连续可调。透热深度：≥17～25cm。 4.温控调节：可根据病人实际情况设定温度，设置高温预警报警等。治疗温度设定范围：38℃—45℃±0.5。 5.具有过载保护功能；具有手自动切换功能。特殊情况下能手动临时关机，确保病人安全。 6.热源输出上下级板、电动床床板均具有自动调谐功能；上级板电动升降范围：200-250 mm；下极板电动升降范围：50-70 mm。电动床床板左右移动距离各400 mm。 7.本项目采购的设备如需与医院现有的柯林布瑞HSB数据总线进行数据交互的，费用包含在报价中。 8.场地改造要求：安装地点为我院三期在建工程；供应商需负责例如电源配置、测量和设计屏蔽房等，费用包含在设备报价中； 设备配置要求： 1.整机配置办公类常用打印机，可与我院现有墨盒配套使用。 2.配有能直观指示输出功率的假负载。 |
| 14 | 重症医学科 | 连续性血液净化系统 | 进口 | 适用于多脏器功能替代：包括于肾功能替代 治疗，肝功能替代治疗，血浆治疗、血液灌流、免疫吸附等 1：三泵或三泵以上设计 2 ：能进行 CVVH、 PE、HP 3：高精度液体管理平衡系统 4：对置换液进行单独加温，使用血液灌流术用一个血泵完成 5：耗材能拆分，治疗过程中能更换其中一个耗材 6：具备血泵、废液泵、置换液泵、注射泵， 泵速均可调节 7：具有动脉压、静脉压、滤器前压、置换液压、废液压监测等功能 8：空气检测器为超声波监测 9：漏血检测为光学监测 10：本项目采购的设备如需与医院现有的柯林布瑞HSB数据总线进行数据交互的，费用包含在报价中。 |