	项目序号
	科室名称
	设备名称
	进口或国产
	功能需求

	1
	产科
	输液推车
	国产
	规格：长735×宽465×高880mm （±20mm)                        
要求：不锈钢材质。静音滑轨带刹车，≥30KG承重，耐用、静音。分色垃圾桶，符合院感要求。底座具备防撞包角。双排输液挂架
配置不限于：输液挂架、锐器盒、洗手液挂筐、分色垃圾桶2个、抽屉2个等。

	
	产科
	治疗车
	国产
	1、规格尺寸：735×450×850（±20mm）
2、上下台面采用不锈钢材质。
3、静音脚轮带刹车。 
4、上台面下方配置不锈钢抽屉2个。
5、产品额定承重≥60kg，上下台面各承重≥30kg。                            配置不限于：抽屉两个，洗手液挂筐、锐器盒挂筐、分色垃圾桶2个等。

	
	介入室
	治疗车
	国产
	

	
	产科
	抢救车
	国产
	1.规格：长650×宽480×高1000mm（±20mm） ，颜色风格可选，≥5层。                          
2.用途：存放常用急救物品，方便急救取拿。
3.带锁具，具备双色垃圾桶，符合院感要求。铝合金型材抽屉、车体，ABS内凹台面。抽屉内分隔可根据物品大小自由调整，存放规范。
4.静音滑轨，能防止推送过程中抽屉滑出。底座具备防撞包角。     
5.配置且不限于：氧气瓶支架、电源插座、CPR复苏板、输液架、除颤仪器平台、伸缩式工作台、锐器盒筐、洗手液挂筐、PU扶手、分色垃圾桶等。

	
	介入室
	抢救车（急救推车ABS）
	国产
	

	
	产科
	病历柜
	国产
	1.规格：50位，不锈钢材质。
2.要求：不锈钢材质，≥30KG承重，静音滑轨带刹车，带锁，能防止推送过程中抽屉滑出。底座设置防撞包角。  
3.配置不限于：抽屉两个，洗手液挂筐等。

	
	产房
	手动单摇床
	国产
	1.规格：长2000×宽940×高500mm（±20mm），颜色风格可选，带床头柜。                                                  
2.要求： 背部升降、腿部升降，中控脚轮系统，摇杆耐用、两侧有床档护栏。
3.ABS床头带防撞轮。暗藏式餐桌位置。一体式床上餐桌。采用静音滑轨带刹车。
4.配置不限于：护栏、床边引流挂钩2对、床垫、输液插孔4个、PE整体床上餐桌1个、床旁输液架等。

	
	产科
	床头柜
	国产
	1.规格：长480×宽480×高760mm(±20mm）。颜色风格可选，与床配套。                                         2.要求：ABS材质，设置餐板、抽屉、下柜，下柜内设置水瓶搁置位等。                                                                                           3.配置不限于：双侧毛巾架2个、物品挂钩2个等。

	
	产科
	平车
	国产
	1.规格：长2000×宽600×高750(±20mm )                                      
2. 要求：不锈钢制作，万向轮，灵活推动，担架部分可拆分单独使用，双面静音脚轮带刹车，带护栏。                                                                   3.配置不限于：输液架1根、杂物筐1个、转运床垫1张，安全带2根等。

	
	产科
	晨间护理车
	国产
	1.规格：960×550×840mm(±20mm)，左边污物布可拆洗，右边三层不锈钢置物架。
2.要求：整体采用不锈钢管材制作。滑轮静音带锁，底座设置防撞包角。                                                   
3.配置不限于：牛津布袋1个、防撞包角4个。

	
	消毒供应中心
	器械柜
	国产
	1.用于存放器械
2.304不锈钢材质
3.双开门，内置多层搁板，间隔可调，便于存放不同规格的器械。
4.每层搁板带双排挂钩
5.门带玻璃视窗。
6.单块搁板的承重：≥40kg
7.外形尺寸：960（L)×405(W)×1750(H)mm±5mm
8.柜门均带锁
9.外部玻璃门玻璃厚度≥5mm,玻璃周围嵌入有防震条。
10.产品通过IS09001质量管理认证和IS013485医疗器械质量管理认证

	
	手术室
	不锈钢器械柜
	国产
	

	
	急诊科
	铲式担架 
	国产
	材质结实耐用，可以透X射线，可以进行常规消毒。
重量小于7.5公斤。
有4档拉伸设计。
可折叠。
操作方便。
有固定装置，防止病员从担架上滑落。

	
	中医肛肠科
	换药床
	国产
	1.主体为碳钢结构防锈；
2.床面为软垫并利于清洗；
3.靠近床位有孔洞，孔洞下好放医疗垃圾桶；
4.床沿有伸缩输液架；

	
	药剂科
	发药推车
	国产
	1.不锈钢，双层，长650±10cm*宽450±10cm*高850±10cm
承重100kg(5台）
2、不锈钢，双层，带抽屉2层，长650±10cm宽450±10cm
高850±10cm，承重≥100kg（1台）

	
	药剂科
	可拆卸移动式隔栏柜
	国产
	1.需定制，尺寸：（1500±20mm）*（600±20mm）*（1800mm±20mm）
2.柜体三面不锈钢挡板，间隙不大于50mm，防止药品掉出。
3.柜体有可移动式隔板，轻易移动换取。
4.每层配备4个可移动式隔板，轻易移动换取

	
	骨科
	晨间护理车（带污物布）
	国产
	1.规格：960×550×840mm（±20mm），左边牛津布袋1个可拆洗，右边三层不锈钢置物架。
2.要求：整体采用不锈钢管材制作。滑轮静音带锁，底座设置防撞包角，防撞包角4个。  

	
	骨科
	铲式担架 
	国产
	用于从病床上转移骨折病人  

	2
	手术室
	体位垫
	国产
	1.用于为手术患者提供良好、舒适、稳固的体位支撑，减少手术时间，最大限度分散压力，减少压疮的发生和神经损伤。
2．主要材质：高分子凝胶。
3．与人体组织具有良好的生物相容性（需要有专业检验报告）
4．不含硅胶或乳胶或任何乳化剂
5．能透过X线，绝缘不导电，有较好的耐候性，耐候温度-29℃ 至 70 ℃
6．产品可根据客户需求尺寸定制。
7. 可用酒精等无腐蚀性消毒液消毒。
设备配置： 头圈1个、腋垫1个、腿垫2个

	
	手术室
	俯卧位垫
	国产
	1.用于为手术患者提供良好、舒适、稳固的体位支撑，减少手术时间，最大限度分散压力，减少压疮的发生和神经损伤。
2．主要材质：高分子凝胶
3．与人体组织具有良好的生物相容性（需要有专业检验报告）
4．不含硅胶或乳胶或任何乳化剂
5．能透过X线，绝缘不导电，有较好的耐候性，耐候温度-29℃ 至 70 ℃
6．产品可根据客户需求尺寸定制。
7. 可用酒精等无腐蚀性消毒液消毒。

	3
	儿科
	高端婴儿培养箱
	国产
	1、 空气循环系统对婴儿的干扰小，可避免打开舱门时温度下降过快。
2、箱温和肤温显示温度范围: 5～65℃，升温时间: ≤40min。培养箱温度与平均培养箱温度之差: ≤0.5℃，平均培养箱温度与控制温度之差: ≤±1.0℃，温度均匀性≤0.8℃
3、床体高度电动调节。婴儿舱内噪声: ≤45dB（A）；婴儿床体可拉出360度旋转；皮肤温度传感器精度: ±0.2℃内
4、湿度控制范围: 0%RH～90%RH，精度: ±5%RH内，湿度显示范围: 0%RH～99%RH，精度: ±5%RH内。氧浓度设定范围: 20%～60%，氧浓度显示范围: 0%～99%，氧浓度控制精度: ±4%O2
5、具备全面的故障报警，包括 断电、空气循环风扇故障、 传感器故障、偏差、 超温、水箱放置错误、缺水、系统故障等.
6、拆卸水箱简便，方便水箱清洗消毒，水箱消毒简便有效，加湿系统设有缺水报警,防止干烧损坏机器
7、配置要求：
1）主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），皮肤温度传感器,升降式机柜等
2）称重装置
3）监护托盘。
4）配置LED蓝光装置
5）过滤网（≥20张）
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