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一、系统用途要求：
    能借助人工智能AI深度学习技术，对海量医疗数据的AI分析，处理和学习，对消化内镜科室设备使用、检查项目进行科学分析和统计。能有效的规范医师内镜操作，缩短培养周期，避免检查盲区，提高病灶检出率，降低病灶漏诊及误诊率，实现消化道肿瘤的早发现，早诊查，早治疗。通过对消化内科医学影像及数据的智能分析与统计管理，满足智能化内镜中心建设，科室质量控制，医师规培，绩效考核，临床研究等多种需求，提高消化内镜检查综合质量。
二、系统功能总体要求：
系统应具备上、下消化道影像监测和质量控制功能。针对上消化道内镜检查，智能识别上消化道26个典型解剖学部位，并提示检查过程中被遗漏的部位信息，实时评价检查操作；针对下消化道内镜检查，智能识别回盲部，记录进退镜耗时，监测退镜速度，对退镜超速进行预警。同时对胃肠道癌前病变及胃早癌等病变辨别能有辅助提示及检出功能。
三、系统相关参数：
1、系统架构及技术规格
1.1 系统架构：C/S架构设计，由服务端和客户端组成，服务端和客户端安装在同一高性能AI服务器上
1.2 高性能AI服务器硬件配置，不低于以下配置：
  （1）GPU: Intel Core i7-8700 3.2GHZ
  （2）内存：16GB 及以上
  （3）硬盘：128GB 固态硬盘+1TB 以上机械硬盘
  （4）显卡：NVIDA GeForce RTX 2070（8G 显存）
  （5）视频采集卡：高清 1080P 视频采集卡（输入接口 SDI）
  （6）运行平台：Microsoft Windows 10
  （7）显示屏：高清触控式显示屏
1.3 支持接入主流内窥镜影像设备如奥林巴斯、富士、宾德、澳华、开立等，支持多种标准视频输出接口 DVI、SDI
1.4 支持消化道实时视频的软件界面同步显示,延迟低于 60ms
1.5 支持上消化道实时视频智能分析
1.6 支持下消化道实时视频智能分析
1.7 支持消化道图像数据的本地自动存储
1.8 支持消化道各质控监测指标的记录保存，可方便追溯
1.9 产品具备中华人民共和国医疗器械注册证（含二类及以上）
1.10  支持消化道视频影像同步录制（选配）
2、上消化道影像监测功能
2.1 具备上消化道自动识别功能， 将内窥镜插入口咽部，自动开启上消化道影像监测
2.2 具备上消化道检查计时功能，自动开始和结束计时
2.3 上消化道模型图点亮功能，用于点亮显示内窥镜正在检查的部位区域及已经覆盖的区域
2.4 具备上消化道 26 个标准部位的盲区监测部位提示功能，每当内窥镜检查到一个部位，界面文字提示检测到的部位名称。
2.5 具备上消化道 26 个标准部位的盲区监测实时评分功能，每当内窥镜检查到一个部位，盲点监测得分增加，界面文字动态显示当前操作得分，最高分 100 分。
2.6 具备上消化道 26 个标准部位的盲区监测剩余部位提示功能， 当剩余未检测到的部位小于等于 5 个时，界面文字提示未检测到的部位名称
2.7	具备操作水平等级评价功能
3 下消化道影像监测功能
3.1具备下消化道自动识别功能， 将内窥镜插入肠腔时，自动开启下消化道影像监测
3.2具备结直肠镜检查进镜计时功能，进入肠腔自动开始进镜计时，到达回盲部自动结束进镜计时
3.3 具备自动识别回盲部功能，界面文字提示“到达回盲部可退镜”
3.4 结直肠模型图点亮功能，到达回盲部时点亮显示回盲部区域，随着退镜时间增加肠腔逐渐点亮，超过 6 分钟时完全点亮。
3.5 具备结直肠镜检查退镜计时功能，到达回盲部自动开始退镜计时，退出肠腔自动结束退镜计时
3.6 具备 结直肠镜退镜速度快慢的监测功能，界面上的仪表盘中文字显示平均退镜速度，指针指向数值显示当前退镜速度
3.7 具备结直肠镜退镜速度快慢的仪表盘动态颜色分区显示功能，界面上的仪表盘面以绿蓝红颜色来区分正常速度、警告速度、危险速度
3.8 具备视野丢失提示功能，降低滑镜带来的漏诊风险
3.9具备回镜提示功能，辅助医师将结直肠镜回到丢失前的位置
4、系统消化道部位识别响应时间小于350ms
5、具备声音提示功能
6、支持手术室编号自定义设置
7、支持输入信号中断后恢复时，视频显示保持延续性;支持系统故障时之前数据不丢失。

