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	1
	小儿科
	生物反馈胃肠动力仪
	国产
	1、具备至少两种检测模式：胃电检测模式和肠电检测模式等，其中胃电检测分为餐前检测和餐后检测。
2、胃电图检测参数
2.1、模拟胃电输入波形参数范围：模拟胃电波形输入频率0.03Hz～0.1Hz；模拟胃电波形输入幅值：30uV～500uV。
2.2、检测结果输出参数及范围内允差：
（1）胃电慢波百分比（ 2.4～3.7次/min），允许误差±5%；
（2）胃电节律紊乱百分比（<2.4次/min或>3.7次/min），允许误差±5%；
（3）波形主频率（CPM），允许误差±5%；
（4）慢波频率不稳定系数（频率标准差和平均数之比），允许误差±5%；
（5）波形平均频率(CPM)，允许误差±5%；波形平均幅值（uV），允许误差±10%；
（6）餐后/餐前功率比，允许误差±5%。
3、肠电图检测参数
3.1、模拟肠电输入波形参数范围：模拟输入肠电波形频率0.03Hz～0.35Hz；模拟输入肠电波形幅值：30uV～500uV。
3.2、检测结果输出参数及范围内允差：
（1）升结肠频率（CPM）、降结肠频率（CPM）、横结肠频率（CPM），允许误差±5%；
（2）升结肠幅值（uV）、降结肠幅值（uV）、横结肠幅值（uV），允许误差±10%。
二、具备功能性胃肠病治疗系统
1、治疗波形频率: 0.05Hz～100Hz可设置，步进0.01Hz，允许误差±5%。
2、治疗波形设置，正弦波、方波、阶梯波、指数波、三角波、梯形波、锯齿波、尖峰波8种波形组合，每种波形一次可重复1-3次可选；治疗波形幅值设置: 0V～18V可设置，步进0.1V。输出误差±10%。
三、配置要求：
生物反馈胃肠动力仪  主机   1台
心电导联线（5针5导）      2根
心电导联线（6针5导）      1根
电极片                     80片

	2
	小儿科
	双目视力筛查仪
	国产
	1.可检测：近视、远视、散光、轴位、斜视、不等视、红光反射异常、瞳孔大小、瞳距，屈光参差，凝视不对等，瞳孔大小不等，等项目
2.适用人群：六个月以上人群
3.工作模式：双眼同时测量、左/右眼单独测量
4.球镜度数测量范围：-8.00D ~ +8.00D
a)分辨率：0.25D
b)精确度：
-4.00D 至 +4.00D，±0.50D；
-8.00D 至<-4.00D, ±1.00D；
>+4.00D 至8.00D, ±1.00D
柱镜度数测量范围：0.00D 至+3.00D（或-3.00D）
a) 分辨率：0.25D
b) 精确度：
0.00D 至1.50D, ±0.50D
>1.50D 至3.00D, ±1.00D
轴位范围：1到180度
a) 分辨率：1°
b) 精确度：±10°
5.支持热敏打印便条（结果数值，结果描述包含近视，远视，散光，屈光参差，瞳孔大小不等，斜视，凝视不对等以及结果描述等）



