设 备 参 数 要 求
	包件号
	科室名称
	申请项目名称
	国产或进口
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	参数需求

	1
	手术室
	三联移动防护屏风
	国产
	1
	50000
	50000
	设备功能需求： 
1、 主要用于手术室C臂机等设备防护用，放置于手术间内门口；
2、 防护屏铅板防护当量≥2mmpb，附带4对支撑脚，具备刹车功能万向轮；
3、 三联防护屏外观尺寸约：高1800mm±20mm，长2000m±20mm（具体尺寸可根据科室要求定制）
4、 接缝处需用防护当量≥2mmpd的铅防护材料无缝隙遮盖，且不影响屏风折叠使用；
5、 无需任何耗材；
6、 质保期≥3年；

	2
	手术室
	取血转运箱
	国产
	2
	9500
	19000
	设备功能需求：
1. 微电脑控制，内置2个数字温度传感器，控温精度0.1℃；
[bookmark: _GoBack]2. 通电稳定运行后，箱内储藏温度可稳定至2~6℃；
3. 内嵌式PCM冰排蓄冷，空箱保温时间可达1hour，保温时间箱内温度稳定至2~10℃；
4. 多重故障报警（高低温报警、传感器故障报警、断电报警）
两种报警方式（声音蜂鸣报警、显示闪烁报警）；
5. 半导体主动制冷方式，节能环保，质量可靠；
6. 散热风机：进口名牌风机；
7. 材料：箱体采用ABS，轻携方便；内胆采用铝板，导冷效果更优，
EPS高密度泡沫材料填充，增强保温性能；
8. 电源可支持12V与220V转换，点烟插头，便于车载；
9. 后备电池设计，断电后仍可实时显示箱内温度；
10. 门体双扣锁结构，防止门体随意开启，保证存储物品安全。
11厂家具有ISO9001、ISO14001和ISO13485认证
12有效容积12L，重量小于等于6kg，
13、增加用户权限，通过NFC打卡开锁，有效防止门体随意开启；
14、产品标配冷链监控模块，温湿度数值显示，信息可上传至云平台，随时随地查询。
15、上传数据通过WIFI或4G模块；
16、GPS定位，可实时查询设备运动轨迹；
17、支持蓝牙打印功能，实现一键式打印；
18、 箱内摄像头可实现箱内有无储物识别，储物提醒报警
设备配置
1、220V适配器
2、点烟器12V适配器
3、温度采集器

	
	药剂科
	医用冷藏柜
	国产
	1
	9800
	9800
	设备功能需求： 
1、产品类型：立式，单门，风冷，双层钢化玻璃门设计；
2、有效容积：200L-300L。
3、控制系统：微电脑控制,精准控温，箱内温度控制在2℃～8℃范围内，温度显示精确0.1℃；正常使用环境箱内相对湿度大致控制在范围35%-75%。配有湿度显示，湿度显示精度1%；
4、制冷系统：配有知名品牌压缩机、风机，配备高效的翅片式蒸发器。
5、箱内配置：配备有LED照明灯及储物搁架，储物搁架不少于4层，储物搁架间距可调；
6、报警功能：自带超温报警功能、超湿报警功能、开门超时报警功能、传感器故障报警功能，断电报警功能。具有声音蜂鸣以及灯光闪烁两种报警方式。
7、产品具有密码保护，防止参数随意调整；
具有压机保护，延长压机使用寿命；
具有宽电压设计187~242V，防止部分地区电压不稳定，影响使用；
冷凝水自动蒸发，不用人工倾倒；
带有双锁功能，产品本身自带锁组，并提供可挂锁的锁孔；
8、生产厂家具有医疗器械生产许可证。产品具有医疗器械注册证。

	3
	产科
	胎儿唤醒声刺激器
	国产
	3
	3200
	9600
	设备功能需求：
产妇胎儿超声检查时用于唤醒胎儿的仪器
轻便、小巧、方便携带
3秒模式和连续模式可选
旋转控制开关调节振动节奏

	
	产科
	无影灯
	国产
	1
	20000
	20000
	设备功能需求：
1、采用高亮度LED冷光源，LED发光二级管使用寿命在5万小时以上，光哀低、节能、使用寿命长、紫外线和红外线成分很少。
2、采用数字调光技术，满足医生对不同亮度的要求，且色温稳定。
3、控制板采用高品质恒流芯片方案恒流输出，电流更精确，品质更可靠。
4、LED点阵串并方案排列，即使个别灯珠不亮，也极少影响整体亮度。
5、光斑连续可调，满足不同医生对手术视野的要求。
6、可折卸耐高温手柄，满足手术过程高温消毒的要求。
7、标准色温3500-5000K，柔和不刺眼，有效减少医生的视觉疲劳。
8、高显色指数：85≤Ra≤100,满足医生对血管、内脏器官和不同组织的分辨。
9、低温升，受照面升温转化为总辐射照度测量。距离一个单灯头1m光照区域的总辐射照度Ee应不超过1000W/㎡。手术无影灯的辐照度Ee和照度Ec比值应不超过6mW/（m2.1X）。
10、照明性能：具有优良的无影率、深腔照明、光柱深度。

	4
	儿科
	黄疸仪
	国产
	2
	28000
	56000
	设备功能需求：
1、触摸屏操作
2、光源：脉冲氙弧灯，灯炮使用寿命较长（大于等于15万次测量）
3、轻便小巧，便于携带：重量≤250克（包括内置电池）
4、使用方便：无需一次性耗材，无需用户校准
5、内置电池：可充电，充满电至少可测量400次或以上
6、有两种单位可选：mg/dL, μmol/L（可切换）
7、测量范围大： 0.0~25.0 mg/dL 或 0~425 μmol/L
8、精度高 误差范围小于等于1.5 mg/dL 或  25.5 μmol/L
9、可预设平均次数，并自动计算平均值
10、提供保护套和腕带，方便携带


	5
	心血管内科
	心脏临时起搏器
	进口
	4
	40000
	160000
	设备功能需求： 
1. 起搏模式：AOO、AAI、AAT、VOO、VVI、VVT、高频起搏、紧急起搏；
2. 电压：0.1-20V；
3. 感知灵敏度0.1-20mV；
4. 起搏频率40-180ppm；
5. 高频起搏频率40-1000ppm；
6. 一键紧急起搏模式；
7. 报警（可视化加声音）；高/低阻抗、心率报警（≥）150ppm、电池和后备电源报警；
8.屏幕可显示相关参数，且屏幕可触摸；
9.电池充电后使用时间≥72小时。
设备配置
主机、手臂绑带、适配器、透明保护盖、软包等。

	6
	泌尿外科
	等离子电切手件
	国产
	2
	50000
	100000
	设备功能需求：
同目前手术室使用的美创等离子体手术系统匹配的电切手件（含目镜）
设备配置：
电切环

	7
	药剂科
	青霉素振荡器
	国产
	24
	500
	12000
	设备功能需求： 
1、容量：1-30瓶/次；
2、溶解时间：＜20秒；
3、震荡次数：1000-1200次/分钟；
4、电源电压：AC 220V±10% 50Hz。

	8
	核医学科
	手动连续加样枪（可调式）
	进口
	2
	5000
	10000
	设备功能需求：
1.只需三种不同规格的注射器便可覆盖从10μL至5mL不同的分液体积。
2.自动锁死设置，当注射器中的剩余液体不够单次分液的容量时，移液器会自动锁死，避免错误的加液。
3.可选移液体积范围：10-5000μL，可执行多达53种不同的移液体积，最多73次连续分液体积调节旋钮上清晰显示移液体积和可执行次数，三种颜色的体积调节旋钮分别对应三种颜色的注射器。
4.连续注射移液器选配不同注射器时的技术指标：
4.1黄色注射器：适合移液体积范围：10-100μL，注射器总容量：0.75mL
4.2蓝色注射器：适合移液体积范围：50-500μL，注射器总容量：3.75mL
4.3红色注射器：适合移液体积范围：0.5-5mL,注射器总容量：37.5mL



