	序号
	设备名称
	国产或进口
	购置数量（台件）
	预算单价（万元）
	总额（万元）
	参数

	1
	全自动血液细胞分析仪带CRP检测功能(末梢血球)
	国产
	1
	4
	4
	[bookmark: _GoBack]一．全自动血液细胞分析仪
1.仪器为全自动五分类血液分析仪。
2.仪器检测速度≥60样本/小时。
3.为保证儿童及其他采血困难的病人的检测需求，在任何检测模式下，仪器的用血量≤20微升。
4.白细胞分类原理：核酸荧光染色或流式细胞技术。
5.仪器至少具有两个检测通道，并有单独的嗜碱性粒细胞检测通道，以保证白细胞分类结果的准确性。
6.检测模式：全血模式、预稀释模式、末梢血模式。
7.测量模式： 包含CBC和 CBC+DIFF两种，用户可自主设置
8.预稀释模式下，仪器能自动加注稀释液，避免手工稀释带来的误差，并可出具CBC+DIFF结果。
9.能实现异常细胞的识别及报警功能。
11.仪器具有取样针内外壁自动清洗功能，无需专用探头清洗液，仅需一种清洗试剂用于仪器的保养，以降低仪器的维护成本。 
12.自带报告系统，支持双向通讯。
13.提供与仪器同品牌、原厂配套的质控品和校准品。
14.为保证产品的合法来源，非生产厂家投标，投标产品和配套的试剂需具有投标产品生产厂家或有效经销商针对本项目的授权委托书原件。
二．CRP
1.分析方法：乳胶增强免疫比浊法
2.可检样本：可检测血清、血浆、静脉全血、末梢血；
3.最大速度：配套试剂测试速度≥240 test/h；
4.多种试管上机：支持标准真空采血管；0.5ml、1.5ml、2ml微量采血管上机；
5.多种类型条码自动扫描：支持标准真空采血管； 1.5ml、2ml微量采血管自动扫码；
6.多试管混合上样：标准真空采血管、2ml微量采血管混合上样；
7.上样方式：自动、批量、连续检测；
8.超低交叉污染：自动化独立机械臂进行样本搅拌、样本取样、试剂取样、试剂搅拌；一次性反应杯，最大程度避免交叉污染；
9.加样监控：利用全血样本特点，监控样本加样情况；
10.试剂电子标签：防错、计数、封闭、产品全生命周期质量控制；
11.定标质控：有证校准品、多点折线定标；有证质控物质、单独质控界面，时间-浓度质控曲线，支持LIS上传；
12.试剂仓：固定项目固定位置（可调），低温保存；
13.反应盘：恒温37℃温育；
14.支持LIS连接，内置扫描、可连接热敏打印机；
15. 为保证产品的合法来源，非生产厂家投标，投标产品和配套的试剂需具有投标产品生产厂家或有效经销商针对本项目的授权委托书原件。
   

	2
	全自动血液细胞分析仪带CRP检测功能(静脉血球)
	国产
	3
	2.5
	7.5
	一．全自动血液细胞分析仪
1.仪器为全自动五分类血液分析仪。
2.仪器检测速度≥60样本/小时。
3.为保证儿童及其他采血困难的病人的检测需求，在任何检测模式下，仪器的用血量≤20微升。
4.白细胞分类原理：核酸荧光染色或流式细胞技术。
5.仪器至少具有两个检测通道，并有单独的嗜碱性粒细胞检测通道，以保证白细胞分类结果的准确性。
6.检测模式：全血模式、预稀释模式。
7.测量模式： 包含CBC和 CBC+DIFF两种，用户可自主设置
8.预稀释模式下，仪器能自动加注稀释液，避免手工稀释带来的误差，并可出具CBC+DIFF结果。
9.能实现异常细胞的识别及报警功能。
11.仪器具有取样针内外壁自动清洗功能，无需专用探头清洗液，仅需一种清洗试剂用于仪器的保养，以降低仪器的维护成本。 
12.自带报告系统，支持双向通讯。
13.提供与仪器同品牌、原厂配套的质控品和校准品。
14. 为保证产品的合法来源，非生产厂家投标，投标产品和配套的试剂需具有投标产品生产厂家或有效经销商针对本项目的授权委托书原件。。
二．CRP
1.分析方法：乳胶增强免疫比浊法
2.可检样本：可检测血清、血浆、静脉全血、末梢血；
3.最大速度：配套试剂测试速度≥240 test/h；
4.多种试管上机：支持标准真空采血管；0.5ml、1.5ml、2ml微量采血管上机；
5.多种类型条码自动扫描：支持标准真空采血管； 1.5ml、2ml微量采血管自动扫码；
6.多试管混合上样：标准真空采血管、2ml微量采血管混合上样；
7.上样方式：自动、批量、连续检测；
8.超低交叉污染：自动化独立机械臂进行样本搅拌、样本取样、试剂取样、试剂搅拌；一次性反应杯，最大程度避免交叉污染；
9.加样监控：利用全血样本特点，监控样本加样情况；
10.试剂电子标签：防错、计数、封闭、产品全生命周期质量控制；
11.定标质控：有证校准品、多点折线定标；有证质控物质、单独质控界面，时间-浓度质控曲线，支持LIS上传；
12.试剂仓：固定项目固定位置（可调），低温保存；
13.反应盘：恒温37℃温育；
14.支持LIS连接，内置扫描、可连接热敏打印机；
15. 为保证产品的合法来源，非生产厂家投标，投标产品和配套的试剂需具有投标产品生产厂家或有效经销商针对本项目的授权委托书原件。

	3
	一体化全自动尿液分析系统
	国产
	2
	4.8
	9.6
	1、检测系统：多波长采用反射光比色法
2、检测波长数量：≥4个波长
3、测试项目：≥14项
4、测试速度：≥240个样本/小时
5、显示器：≥10.4英寸触摸式彩色液晶显示屏
6、消耗品状态实时监控功能：分析仪能对清洗液、废液的状态进行实时监控
7、加强清洗功能：分析仪能对浊度计中检测出的高浑浊度样品，自动加强清洗
8、浊度计功能：支持浊度计功能，尿分析仪能检测样本的浊度结果
9、样本量检测功能：采用液面感应技术，当样本量不足以检测时，分析仪有报警提示
10、检测区域温控功能：仪器会自动感应检测区域的温度值，计算出与设计值的差异，自动机型温度校正
11、数据存储量：≥100万个样本数据
12、试纸仓容量：≥500条试纸
13、尿样需求量：≥2mL
14、重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数≤0.9%
15、稳定性：分析仪开机8h内，反射率测试结果的变异系数≤0.9%
16、携带污染：检测除比重和PH外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本的结果不得出阳性
17、.采用平面鞘流技术及数字成像自动识别原理
18、分析仪采用光学感应装置，能自动识别试管架号与试管位号
19、红细胞位相检测功能：可通过红细胞形态的鉴定发出红细胞位相报告，可提供3个报告参数
20、急诊功能：分析仪具备单个样本急诊测试功能
21、最小吸样量：≥1.2ml
22、分析报告：仪器可存储、显示有形成份的真实图像，并在分析报告上显示
23、检测项目单位选择：可选择个数每微升（/μl）或个数每视野（/HFP/LFP）
24、存储及查询功能：≥20万个结果，可在需要时查询，断电后存储数据不丢失
25、携带污染率：≤0.05%
26、联机功能：分析仪可与尿液分析仪联机，并自动匹配测试结果
27、输入输出端口：分析仪具备鼠标接口、键盘接口、USB接口、串口、网络接口等
28、校准功能：分析仪能自动和手动校准仪器的准确度
29、质控功能：具备质控测试，可以定期检查仪器的性能，自动绘制L-J质控图
30、清洗排堵功能：分析仪配备强力清洗试剂，可定期清洗及维护液路，且具备反冲排堵功能
31、自检及识别功能：分析仪开机后能自检，出现异常时能识别并显示诊断信息
32、具有同品牌的校准物、质控液
33、主机配置：配置不低于：处理器英特尔酷睿 i5，主频3.00GHz，内存8GB，硬盘128G SSD和1T 机械硬盘（7200转），显卡GTX1050Ti 4G GDDR5独显，操作系统Windows 10，显示器22英寸
34、模块扩展功能：支持同模块扩展功能，可实现同型号两台尿液有形成份分析仪进行模块联机扩展
35、前处理模块扩展功能：支持前处理模块扩展功能，可一次性放置≥200个待测样本，能自动旋转样本试管进行条码读取，并对其进行记录、显示和保存，条码朝向无要求
36、后处理模块扩展功能：支持后处理模块扩展功能，可一次性放置≥400个已测样本
37、为保证产品的合法来源，非生产厂家投标，投标产品和配套的试剂需具有投标产品生产厂家或有效经销商针对本项目的授权委托书原件。

	4
	全自动血气分析仪
	进口
	1
	6
	6
	1、全面的测量参数：血气：pO2, pCO2， SO2% ；血细胞：Hb,Hct
酸碱度：pH；电解质: Na+, K+, Cl-, iCa, iMg；代谢物: Glu, Lact, BUN, Creat。
2、拥有先进的电极技术，能直接并同时测定SO2%、Hct、Hb，能同时测定最基本的急诊项目，包括离子、血糖、尿素氮及肌酐，能测定具有重要临床意义的iMg、iCa和Lac。
3、具有多种测试参数自定，用户可随意组合测试参数。
4、采用全液体定标技术，并单一试剂包，内置废液包，环保无污染。
5、彩色触摸操作程序，可连接鼠标键盘，采用WINDOW 7操作系统，操作简便。
6、具有强大的软件功能，先进的数据管理系统，可储存10000份病人结果，并带有标准刻录机，无限量地增加数据储存量。
7、内置热敏打印机，并可外接其它打印机。标准RS232端口，ASTM标准数据协议，USB接口，可联接宽带高速上网。
8、管路设计精巧简单，保养维护方便，通过一次按键用户可完成全自动智能化保养程序。 
9、标本用量少，全部检测项目≤210微升。检测时间≤两分多钟。
10、可选标本类型：全血、血清、血浆、动脉血、静脉血、毛细血管血。
11、该品牌应拥有良好的用户基础，消耗品供应稳定，能提供优质的售后服务。
12、为保证产品的合法来源，非生产厂家投标，投标产品和配套的试剂需具有投标产品生产厂家或有效经销商针对本项目的授权委托书原件。

	5
	全自动凝血分析仪
	进口
	1
	7
	7
	1． 测定原理：全自动检测，至少包含凝固法、发色底物法、免疫比浊法。可检测PT、APTT、FIB、TT、FDP、DD、AT3等项目；
2. 检测速度：PT速度（不含Fbg演算）≥400测试/小时；D二聚体≥200测试/小时；
3.检测波长及通道：仪器检测波长≥4组，检测通道≥20个。
4.可通过扫描识别样本、校准品、质控品，可自动再检、多点稀释；能够查看每个反应的连续吸光度变化曲线及详细数据；能够实时查看各样本检测状态、各反应位项目检测状态和测定结束的预计时间。
5.仪器可实现自动化APTT混合补正实验，并绘制出即时型和延迟型混合曲线图。
6. 能独立连成流水线，不影响单机运行。
7. 急诊功能：具有独立急诊轨道，急诊位≥10，可直接放置急诊标本，且所有样本架可优先检测。
8.进样方式：采用轨道式进样，同时装载样本数≥50个，测定过程无需中止操作，可连续循环进样；仪器可选配盖帽穿刺模块。
9.吸样针：加样针≥3根，样本针、试剂针分离，试剂针具有预加热功能，具有防撞功能；
10. 试剂仓：冷藏试剂位≥30个，≥20个试剂位具有搅拌功能，试剂仓内置读码器，能够自动录入试剂信息，包括试剂名称、有效期限、批号和ISI值等；恒温冷藏≤10℃。
11.有多种Westgard质控规则可选，质控结果关联仪器操作记录。可显示日差时系列、日差二维质控图。
12.高凝标本检测：具备“倒V”设计，防止纤维蛋白堵塞。
13. 数据存储：仪器具备自动备份和快速恢复的功能，所有数据自动保存2.5年。
14.控制系统：17寸触摸屏，Windows7系统，具有中文软件。仪器机身占地面积小于等于0.5平方米。
15.反应杯：独立反应杯，无需反应杯预留样本，可随时添加，无浪费。
16. 为保证产品的合法来源，非生产厂家投标，投标产品和配套的试剂需具有投标产品生产厂家或有效经销商针对本项目的授权委托书原件。

	6
	全自动妇科分泌物分析系统
	国产
	1
	4
	4
	1、仪器用途：妇科分泌物检测；
2、仪器类型：全自动白带分析仪主机、报告工作站(包括电脑、操作软件和打印机)一站式服务；
3、全过程封闭体系运行,保障生物安全，防止交叉污染；
4、检测项目：对白细胞、红细胞、上皮细胞(包括线索细胞)、杆菌、酵母样菌孢子、滴虫和杂菌等细胞和病原体可自动图形识别、判读,并拍照保存。自动读取干化学检测卡结果;干化学内容应包括但不限于N-乙酰氨基己糖苷酶、唾液酸苷酶、白细胞酯酶、β-葡萄糖醛酸酶、过氧化氢、氧化酶及分泌物pH。干化学结果和形态学成分可自动传输至LS系统,出具图文并茂的报告；
5、检测原理：有形成分分析采用流式图像技术；干化学检测采用光电比电比色法；
6、采图量：≥20帧/样本;图片和数据可自动导出储存；
7、检测速度：整机检测≥恒速60样本/小时；干化学检测≥60样本/小时；有形成分分析模式≥恒速60样本/小时；
8、进样方式：全自动进样架，一次可放置≥50个样本（可扩展至270个样本位）；
9、自动化类型：一键操作，样本无需人工处理，一体化联合检测；
10、临床报告方式：报告单可同时打印干化学及有形成分的检测结果，并可显示有形成分真实图像，报告方式可选；
11、仪器具有基本的对检测结果自动判读功能,也可由操作者选择人工判读模式；
12、可提供白带有形成分和干化学分析的质控品(至少包括阴性和阳性两个水平)；
13、检测样本量≥1.2mL；
14、急诊位≥1个；
15、软件系统：全中文软件系统；
16、有条形码扫描功能,可连接医院LIS网络,自动传输检测数据,有检索功能和标本查询统计功能,通用分析数据库,配有可添加的细胞图库和病原体图库,可将标准图库与添加的图库区分,并提供终身免费软件升级服务；
17、存储容量：≥10万条数据；
18、仪器校准合格,检测系统性能评价指标(灵敏度、准确度等)在厂家说明书要求的合格范围,与LIS连接并正常运行。
19. 为保证产品的合法来源，非生产厂家投标，投标产品和配套的试剂需具有投标产品生产厂家或有效经销商针对本项目的授权委托书原件。


注：统一要求：如涉及，由供应商承担LIS开端口连接费用。
