| 项目序号 | 项目名称 | 数量 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室室设备 | 1 | - 摄像头（品牌：storz,型号：H3-Z，序号：OQ005977-K，）,出现故障：图像偏色，无法校正。经检查：CCD组件故障，需更换CCD组件一套。 - 摄像头（品牌：奥林巴斯,型号：OTV-S7，序号：7951209，）,出现故障：图像干扰闪屏。经检查：线缆老化，需更换线缆组件。 - 摄像主机（品牌：storz, 型号：TC200，序号：RR783036-P）,出现故障：无法识别摄像头。经检查需维修主板。 - 电动手术床（品牌：百特,型号：TS3000L，序号：107657521）,出现故障：床板往一侧偏移，按键无法操作。经检查：床位分配板故障，需要更换床位分配板并调试。 要求维修后设备性能与原状态一致，达到临床使用要求。要求使用科室共同现场验收，5天内完成维修，同样故障质保期1年。 |