	项目序号
	申购科室
	申购设备
	需求档次
	功能需求

	1
	妇产科
	二氧化碳激光妇科治疗系统
	进口
	1、激光脉冲模式：CW连续模式，pulse脉冲模式，超脉冲模式等，CW连续模式功率≥40W，超脉冲峰值功率≥350W
2、切割手具光斑0.26mm，具备90°和120°反射治疗头便于阴道内治疗。
3、点阵扫描系统形状可调节：圆形，正方形，六角形，矩形，线状：面积可在1-10mm调节；光斑密度可在3%-25%调节；光斑数量可在100-841内调节，单点光斑直径0.12mm
4、点阵模式大于三种：深层点阵模式，表层点阵模式，联合点阵模式。

	2
	妇产科
	平板式全数字彩色多普勒超声诊断系统
	国产
	用于辅助分娩管理
1、平板式结构，LCD带触摸显示屏，可成像；
2、可选探头：凸阵腹部探头、腔内探头；
3、具备网络远程协助工具软件，可由技术人员通过网络远程维护系统；
4、具备锂电池供电，电池使用时间≥1小时；
5、支持无线WiFi智能图像传输、具有常规测量、产科测量软件包、注释:体标和字符注释，体标≥100种。图像存储:图像存储格式有DICOM、BMP、JPG格式。电影回放：有单帧步进回放功能，手动/自动回放，可在回放时采集单幅图像。
6、图象档案管理：支持病例管理、图文一体化工作站，报告编辑、预览、打印；SSD固态硬盘，支持一键快速调出病历资料，可外置光盘刻录器；可接入医院PACS系统，实现DICOM3.0图像网络管理。硬盘：电子硬盘≥128G。
7、运行内存：≥2G；输入输出接口：≥2个探头接口、≥2个USB输出接口、≥1个音频输出接口
8、配置要求：凸阵腹部探头，腔内探头，移动台车（1台）打印机（1台），适配器1套。

	3
	皮肤科门诊
	脉冲染料激光治疗仪
	进口
	主要用于开展：
1）血管性疾病：毛细血管扩张、鲜红斑痣、血管瘤（草莓状和樱桃状）、蜘蛛痣、静脉曲张、酒渣鼻等。
2）疤痕：痤疮疤痕、肥厚性疤痕、凹陷性疤痕、剖腹产疤痕、手术后或外伤等引起的疤痕。
3）浅表色素：雀斑、咖啡斑、老年斑、色素沉着等。
4） 皮肤年轻化及其他：除皱嫩肤、疣、银屑病、皮肤异色症、术后瘀伤等
性能要求：
1、工作激光波长:585nm/595nm,可包含1064nm
2、最大输出激光能量≥8J
3、光斑大小（直径）和能量密度范围可调
4、脉冲持续时间：0.45ms-40ms
5、配置冷却系统：优选动态冷却
6、设备配置要求：
1）带光纤和手柄的传输系统 1套
2）3 mm 距离规  1个
3）5 mm 距离规  1个
4）7 mm 距离规  1个
5）10 mm 距离规 1个
6）12 mm 距离规 1个
7）距离规托盘    1个
8）染料盒    1个
9）光纤支架和锁夹装置   1个
10）脚踏开关 1个
11）护目镜   1副
12）患者眼罩 1副
13）冷冻剂排空阀 1个

	4
	眼胸科病区
	泪道激光
	国产
	用于治疗眼科泪道堵塞性疾病的治疗
1.液晶面板控制
2.具备自检报警系统
3.可用于泪点闭塞、泪小点、泪总管堵塞等疾病的治疗
4.激光波长：1064nm
5.具备内循环水冷系统

	5
	眼胸科病区
	医用超声雾化器
	国产
	主要用于治疗干眼疾病
1.具有中药雾化功能，熬煮雾化一机完成，无需辅助其他方式;
2.雾化率：≧180ml/h；
3.配备电动沙发（腰部加热、太空舱零重力、全身气囊按摩）及扶手柜;
4.加热温度：85°C±10%，进步10°C，操作设置有语音提示，内置智能变频温控系统，无需外接加热、温控模块，治疗过程中实时监测，低于设置目标温度即可启动加热;

	6
	眼胸科病区
	眼科AB超声诊断仪
	国产
	主要用于白内障晶体度数测量，具备电影回放功能，可随时观察检查过程
1.A超：10MHZ小型探头，内置发光管
2.测量模式：晶体眼、无晶体眼、致密白内障、各种晶体眼等
3.可存储≥10次A超扫描结果
4.B超分辨率：轴向≤0.2mm，侧向≤0.4mm
5.伪彩模式：OCT伪彩，多种伪彩
6.配置要求：
1.A超探头
2.B超探头
3.脚踏

	7
	口腔科
	口腔根管超声治疗仪
	进口
	[bookmark: _GoBack]主要用于口腔临床根管治疗中根管清洗，根管再治疗中掏牙胶。
1、超声振动安全有效。
2、工作尖选择多样，满足临床牙周治疗，根管清洗、松桩等多种治疗需求。
3、手柄不易发热，使用寿命长。
4、可自动巡航。



