| 项目序号 | 科室名称 | 设备名称 | 进口或国产 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产科 | 输液推车 | 国产 | 规格：长735×宽465×高880mm （±20mm) 要求：不锈钢材质。静音滑轨带刹车，≥30KG承重，耐用、静音。分色垃圾桶，符合院感要求。底座具备防撞包角。双排输液挂架 配置不限于：输液挂架、锐器盒、洗手液挂筐、分色垃圾桶2个、抽屉2个等。 |
|  | 产科 | 治疗车 | 国产 | 1、规格尺寸：735×450×850（±20mm） 2、上下台面采用不锈钢材质。 3、静音脚轮带刹车。 4、上台面下方配置不锈钢抽屉2个。 5、产品额定承重≥60kg，上下台面各承重≥30kg。 配置不限于：抽屉两个，洗手液挂筐、锐器盒挂筐、分色垃圾桶2个等。 |
|  | 介入室 | 治疗车 | 国产 |  |
|  | 产科 | 抢救车 | 国产 | 1.规格：长650×宽480×高1000mm（±20mm） ，颜色风格可选，≥5层。 2.用途：存放常用急救物品，方便急救取拿。 3.带锁具，具备双色垃圾桶，符合院感要求。铝合金型材抽屉、车体，ABS内凹台面。抽屉内分隔可根据物品大小自由调整，存放规范。 4.静音滑轨，能防止推送过程中抽屉滑出。底座具备防撞包角。 5.配置且不限于：氧气瓶支架、电源插座、CPR复苏板、输液架、除颤仪器平台、伸缩式工作台、锐器盒筐、洗手液挂筐、PU扶手、分色垃圾桶等。 |
|  | 介入室 | 抢救车（急救推车ABS） | 国产 |  |
|  | 产科 | 病历柜 | 国产 | 1.规格：50位，不锈钢材质。 2.要求：不锈钢材质，≥30KG承重，静音滑轨带刹车，带锁，能防止推送过程中抽屉滑出。底座设置防撞包角。 3.配置不限于：抽屉两个，洗手液挂筐等。 |
|  | 产房 | 手动单摇床 | 国产 | 1.规格：长2000×宽940×高500mm（±20mm），颜色风格可选，带床头柜。 2.要求： 背部升降、腿部升降，中控脚轮系统，摇杆耐用、两侧有床档护栏。 3.ABS床头带防撞轮。暗藏式餐桌位置。一体式床上餐桌。采用静音滑轨带刹车。 4.配置不限于：护栏、床边引流挂钩2对、床垫、输液插孔4个、PE整体床上餐桌1个、床旁输液架等。 |
|  | 产科 | 床头柜 | 国产 | 1.规格：长480×宽480×高760mm(±20mm）。颜色风格可选，与床配套。 2.要求：ABS材质，设置餐板、抽屉、下柜，下柜内设置水瓶搁置位等。 3.配置不限于：双侧毛巾架2个、物品挂钩2个等。 |
|  | 产科 | 平车 | 国产 | 1.规格：长2000×宽600×高750(±20mm ) 2. 要求：不锈钢制作，万向轮，灵活推动，担架部分可拆分单独使用，双面静音脚轮带刹车，带护栏。 3.配置不限于：输液架1根、杂物筐1个、转运床垫1张，安全带2根等。 |
|  | 产科 | 晨间护理车 | 国产 | 1.规格：960×550×840mm(±20mm)，左边污物布可拆洗，右边三层不锈钢置物架。 2.要求：整体采用不锈钢管材制作。滑轮静音带锁，底座设置防撞包角。 3.配置不限于：牛津布袋1个、防撞包角4个。 |
|  | 消毒供应中心 | 器械柜 | 国产 | 1.用于存放器械 2.304不锈钢材质 3.双开门，内置多层搁板，间隔可调，便于存放不同规格的器械。 4.每层搁板带双排挂钩 5.门带玻璃视窗。 6.单块搁板的承重：≥40kg 7.外形尺寸：960（L)×405(W)×1750(H)mm±5mm 8.柜门均带锁 9.外部玻璃门玻璃厚度≥5mm,玻璃周围嵌入有防震条。 10.产品通过IS09001质量管理认证和IS013485医疗器械质量管理认证 |
|  | 手术室 | 不锈钢器械柜 | 国产 |  |
|  | 急诊科 | 铲式担架 | 国产 | 材质结实耐用，可以透X射线，可以进行常规消毒。 重量小于7.5公斤。 有4档拉伸设计。 可折叠。 操作方便。 有固定装置，防止病员从担架上滑落。 |
|  | 中医肛肠科 | 换药床 | 国产 | 1.主体为碳钢结构防锈； 2.床面为软垫并利于清洗； 3.靠近床位有孔洞，孔洞下好放医疗垃圾桶； 4.床沿有伸缩输液架； |
|  | 药剂科 | 发药推车 | 国产 | 1.不锈钢，双层，长650±10cm*宽450±10cm*高850±10cm 承重100kg(5台） 2、不锈钢，双层，带抽屉2层，长650±10cm宽450±10cm 高850±10cm，承重≥100kg（1台） |
|  | 药剂科 | 可拆卸移动式隔栏柜 | 国产 | 1.需定制，尺寸：（1500±20mm）*（600±20mm）*（1800mm±20mm） 2.柜体三面不锈钢挡板，间隙不大于50mm，防止药品掉出。 3.柜体有可移动式隔板，轻易移动换取。 4.每层配备4个可移动式隔板，轻易移动换取 |
|  | 骨科 | 晨间护理车（带污物布） | 国产 | 1.规格：960×550×840mm（±20mm），左边牛津布袋1个可拆洗，右边三层不锈钢置物架。 2.要求：整体采用不锈钢管材制作。滑轮静音带锁，底座设置防撞包角，防撞包角4个。 |
|  | 骨科 | 铲式担架 | 国产 | 用于从病床上转移骨折病人 |
| 2 | 手术室 | 体位垫 | 国产 | 1.用于为手术患者提供良好、舒适、稳固的体位支撑，减少手术时间，最大限度分散压力，减少压疮的发生和神经损伤。 2．主要材质：高分子凝胶。 3．与人体组织具有良好的生物相容性（需要有专业检验报告） 4．不含硅胶或乳胶或任何乳化剂 5．能透过X线，绝缘不导电，有较好的耐候性，耐候温度-29℃ 至 70 ℃ 6．产品可根据客户需求尺寸定制。 7. 可用酒精等无腐蚀性消毒液消毒。 设备配置： 头圈1个、腋垫1个、腿垫2个 |
|  | 手术室 | 俯卧位垫 | 国产 | 1.用于为手术患者提供良好、舒适、稳固的体位支撑，减少手术时间，最大限度分散压力，减少压疮的发生和神经损伤。 2．主要材质：高分子凝胶 3．与人体组织具有良好的生物相容性（需要有专业检验报告） 4．不含硅胶或乳胶或任何乳化剂 5．能透过X线，绝缘不导电，有较好的耐候性，耐候温度-29℃ 至 70 ℃ 6．产品可根据客户需求尺寸定制。 7. 可用酒精等无腐蚀性消毒液消毒。 |
| 3 | 儿科 | 高端婴儿培养箱 | 国产 | - 空气循环系统对婴儿的干扰小，可避免打开舱门时温度下降过快。 2、箱温和肤温显示温度范围: 5～65℃，升温时间: ≤40min。培养箱温度与平均培养箱温度之差: ≤0.5℃，平均培养箱温度与控制温度之差: ≤±1.0℃，温度均匀性≤0.8℃ 3、床体高度电动调节。婴儿舱内噪声: ≤45dB（A）；婴儿床体可拉出360度旋转；皮肤温度传感器精度: ±0.2℃内 4、湿度控制范围: 0%RH～90%RH，精度: ±5%RH内，湿度显示范围: 0%RH～99%RH，精度: ±5%RH内。氧浓度设定范围: 20%～60%，氧浓度显示范围: 0%～99%，氧浓度控制精度: ±4%O2 5、具备全面的故障报警，包括 断电、空气循环风扇故障、 传感器故障、偏差、 超温、水箱放置错误、缺水、系统故障等. 6、拆卸水箱简便，方便水箱清洗消毒，水箱消毒简便有效，加湿系统设有缺水报警,防止干烧损坏机器 7、配置要求： 1）主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），皮肤温度传感器,升降式机柜等 2）称重装置 3）监护托盘。 4）配置LED蓝光装置 5）过滤网（≥20张） |
| 4 | 康复医学科 | 微量泵（双通道） | 国产 | 1.注射泵为双通道（双泵），便携式，适用于床旁使用； 2.适用20ml、30ml、50ml标准注射器； 3.报警：有残留提示、阻塞报警、速率超范围报警、安装错误报警等； 4.内置电池，充电完成，无外接电源情况下可使用6小时以上； 5.可固定于床旁、落地式输液架。 |
|  | 产科 | 注射泵（双通道） | 国产 |  |
|  | 儿科 | 注射泵（双通道） | 国产 |  |
|  | 产科 | 注射泵（单通道） | 国产 | 1.单通道（单泵），便携式，适用于床旁使用。 2.适用20ml、30ml、50ml标准注射器； 3.报警：有残留提示、阻塞报警、速率超范围报警、安装错误报警等； 4.内置电池，充电完成，无外接电源情况下可使用6小时及以上； 5.可固定于床旁、落地式输液架。 |
|  | 核医学科 | 注射泵（单通道） | 国产 |  |
|  | 康复医学科 | 微量泵（单通道） | 国产 |  |
|  | 麻醉科 | 靶控输注泵（三通道） | 国产 | 1.可按照靶控输注模式或其它普通注射模式，与注射器配合使用，用于控制注入患者体内麻醉药物流量，可选择不同药代模型并设置药物靶浓度，并在用药过程中，根据临床用药效果调整靶浓度实现临床用药，不少于2种药物，3种药代模型。 2.适用于医院各临床科室的成人、小儿和新生儿患者。 3.可自动识别规格为2ml.5ml.10ml.20ml.30ml.50ml等不同品牌注射器，满足不同年龄患者的药物输注需求 |
|  | 重症医学科 | 输液泵 | 国产 | 1.便携式，适用于床旁控制病人的输液流速用； 2.适用普通输液器、精密输液器等各种类型输液器的配置； 3.报警：有残留提示、阻塞报警、速率超范围报警、安装错误报警等； 4.内置电池，充电完成，无外接电源情况下可使用6小时及以上； 5.可固定于床旁、落地式输液架。 |
|  | 康复医学科 | 输液泵 | 国产 |  |
|  | 产科 | 输液泵 | 国产 |  |