参 数 要 求
	序号
	科室名称
	申请项目名称
	国产或进口
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	参数需求

	1
	老年医学科
	便携式一体化监护仪
	国产
	7
	25000
	175000
	设备功能需求：
1. 便携式一体化监护仪，固定式提手。
2. 可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数。
3. 心电（心律失常、ST段分析）、呼吸、体温、血氧、无创血压，可适用于成人、小儿、新生儿。
4. 支持手写中文输入。
5. 支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、它床观察界面、大字体界面、半屏7导、全屏7导界面等多种界面。
6. ★心电：支持3/5/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能。
7. 具有ECG全屏级联。
8. ★心律失常分析≥25种。
9. 具有ST段分析功能。支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。
10. ★可显示灌注指数（PI），测量范围0.02-20％。
11. 具有NIBP与血氧同侧测量功能。
12. NIBP具有手动、自动、连续、整点测量模式。
13. NIBP具有辅助静脉穿刺功能。
14. ★IBP监护可实时监测PPV/SPV，IBP波形叠加显示。
15. IBP监护可测量≥10种压力项目。
16. 具有数据存储功能，120小时之内趋势图/趋势表、≥2000组无创血压测量回顾、48小时之内全息波形回顾。
17.具有待机模式、夜间模式、隐私模式、体外循环模式
设备配置：
主机	             台 	1
3导心电导联线	     条	    1
[bookmark: _GoBack]血氧探头	         个	    1
成人血压袖带         个     1 
血压导管	         根	    1
电极片               包     1




