## 参数
附件：
负压转运担架参数要求
序号 | 科室名称 | 申请项目名称 | 国产或进口 | 数量 | 单价 | 总价 | 参数需求
1 | 急诊科 | 负压担架 | 国产 | 2 | 60000 | 120000 | 1、产品结构组成及材质： （1）产品由舱体、过滤装置、电气控制部分、正压气体单向阀、负压气体单向阀。及附件:直流电源线、电池、操作手套组成。 （2）舱体由隔离罩、操作口盖、支撑杆组成。其中操作口盖上有氧气接入阀,预留仪器通讯口、输液管孔位置。 （3）隔离罩由塑料材质制成,支撑杆由塑料、铝合金材料制成。 2、正常工作条件要求：环境温度:-10℃~50℃；相对湿度范围:≤93%；大气压力:86.0kPa~106.0kPa；电池充电电压:DC36V,车载供电DC12V；消耗功率30VA；支持车载电源。 3、性能指标： （1）舱体的整体外观应整洁,焊接牢固,表面不得有划痕、裂纹、斑痕等缺陷。 （2）舱体上的操作孔应光滑,不得有蜂窝毛刺等现象。 （3）过滤罐、电池、抽气风机的外观应光滑,色泽均匀，无明显的机械损伤及划痕等现象。 （4）拉链：隔离舱的拉链应不脱落、不发白、不脆化，高频焊接的接口应平整,无漏焊。 （5）尺寸：隔离舱舱体尺寸L×W×H为:1800×630×430mm(士20%) （6）换气量：隔离舱的换气量应大于100L/min。 （7）过滤性能：对直径0.3μm的微粒气溶胶的过滤效率不小于99.99%。 （8）电池：可连续工作时间不小于5h。 （9）正负压：设备处于工作状态时,舱内压力与舱外压力差应不小于20Pa,正负压建立时间不大于2min。 (10)操作口盖拧开和拧紧顺畅,无阻碍。 (11)舱体展开和折叠操作顺畅。 (12)氧气接入阀:舱体上的氧气接入阀应具有有效的气体通、断的控制功能 (13)欠压报警:当电池电压欠压时应有警示功能。 (14)直流电源线两端插头连接插口顺畅。 (15)隔离舱工作状态下运行,隔离舱外四周的噪声不大于60dB(A)。 4、附件及零配件：过滤罐、电池、抽气风机、氧气接入阀、欠压报警器、隔离罩、滤装置、正压气体单向阀、负压气体单向阀、直流电源线、操作手套等