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	申购科室
	申购设备
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	功能需求

	1
	[bookmark: _GoBack]日间病房
	无创呼吸机
	国产
	1、吸气压力调节可达4-50cmH2O。
2、具备稳定而可靠的通气压力，提供特殊的设置，如压力延迟上升时间、面罩的端口选择等，具备S/T、CPAP、 S、T、PAC、iVAPS等模式。
3、内置锂电池，电池工作时间≥2小时。具备高压氧及低压氧接口，呼吸阀可耐受134℃高温高压消毒。
4、吸气触发灵敏度（Trigger）：至少3挡可调节。
5、监测参数压力类： 气道峰压（Ppeak）， EPAP；容量、流速类：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、总漏气量。
6、主要用于成人及儿童

	2
	日间病房
	双通道推注泵
	国产
	1、精度:≤±2% (机械精度≤±1%）
2、药物有至少10种国际单位可自动换算，各科室适用
3、适用任何品牌注射器并自动识别注射器规格5/10/20/30/50(60)ml，保证注射精度
4、给药模式：包含恒速注射、时量模式、体重模式、夜间模式，联机模式等
5、具有流速监测功能，流速误差超过±2%会有报警提示
6、报警功能：自检、交流电源掉电、电池欠压、管路阻塞、药液将尽、药液已尽、注射完成、注射器脱落、参数超限等；
7、内置电池，可充电；

	
	日间病房
	输液泵
	国产
	1、管路管理：兼容市场上各种品牌输液器
2、内置输液器管理≥235种品规（数量随时可扩容）
3、报警种类：输液完成、电池欠电、气泡报警、管路堵塞、等待操作、开门报警、管路疲劳、空瓶报警
4、功能模式：流速模式、时间模式、滴速模式、体重模式、二次模式、间断模式、敏捷调速、肠内营养模式(选配)、加温模块等
5、安装方式：天轨吊装、多台叠装、救护车配置
6、KVO流速：0.1～5 ml/h（可自行设置），增量0.1ml/h
7、余量显示：输液过程中显示余量
8、加温控温：独立加温通道、可关闭加温
9、加温范围：室温～33±5℃
10、内置电池，可充电；

	
	日间病房
	排泵
	国产
	1、用于特殊药品输入，精确控制其输液速度及总量；
2、内置电池，可充电；
3、可同时泵入至少两种药物；

	
	日间病房
	单通道推注泵
	国产
	1、精度:±2% (机械精度±1%）
2、具备提手和固定夹
3、药物有≥10种国际单位可自动换算，各科室适用
4、适用任何品牌注射器并自动识别注射器规格5/10/20/30/50(60)ml，保证注射精度
5、给药模式：至少具备恒速注射、时量模式、体重模式、夜间模式等
6、具有流速监测功能，流速误差超过±2%会有报警提示
7、报警功能：自检、交流电源掉电、电池欠压、管路阻塞、药液将尽、药液已尽、注射完成、注射器脱落、参数超限，遗忘操作等
8、注射器延长管可固定；
9、内置电池，可充电；



