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	眼科
	强脉冲激光　
	国产
	1.适应症：适用于睑板腺功能障碍引起的干眼治疗；
2.该设备治疗能量范围：9-13 J/cm²，且光脉冲能量可以根据需要进行调节，配备风冷技术，无需更换水冷液；
3.脉冲个数：一次光闪可激发≤8个子脉冲；
4.每只眼仅需五次及以下闪光，即可完成治疗；
5.配置要求：护目眼罩、治疗头、耦合剂等

	3
	心胸外科
	双极射频消融系统
	国产
	1.主要用于对房颤患者开展射频消融手术；
2.消融方式：干式消融——采用双极双回路射频能量交替输出模式，附件头端电极温度与组织内部温度一致；
3.控制方式：自动控制。射频能量输出频率460.8KHz±1,射频能量输出范围：2.7~28.5W±2；
4.安全防护方式：三重安全防护： 电压保护、电流保护、时间保护；
5.能量输出启停控制、组织阻抗变化实时显示、屏幕视角可调、阻抗有效检测范围：20欧姆~1200欧姆；
6.兼容标测功能：射频消融发生器除了可以配射频钳和射频笔进行消融，还可配合射频消融系统的其它设备实现标测功能；
7.配置要求：射频消融发生器、刺激发生器、隔离变压器、显示屏、处理器、台车、脚踏开关和电源电缆、双极射频消融钳等；
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	眼科
	眼科激光机
	进口
	1.主要用于治疗糖尿病视网膜病变、视网膜中央静脉栓塞、中心性浆液性脉络膜、视网膜病变等眼底病手术，满足眼科眼底玻切相关手术需要；
2.频率：50—60Hz；冷却方式：空气；电压：100-120V，5A  ，220-240V，2.5A；治疗激光：二极管泵浦，倍频固体；激光操作波长：532nm；
3.输出功率：30mw-1500mw,具有手术点数及能量统计功能；
4.具备自动射频识别功能：可识别接入机器的激光光纤型号和类别并自动设置缺省参数，配备多功能脚踏;
5.可提供设备相同的原厂27g,25g,23g,20g等，直头，弹性弯头，带照明，带注吸的多功能全系列光纤，并且有原厂可伸缩带照明的激光光纤;
6.具备双激光接口：可在不同激光输出设备间切换；
7.激光过滤片：具备固定和可拆卸安全滤光片可选，高通透、低偏色滤光片，可以连接Zeiss*，Leica*，Topcon*，Wild*和Moller-Wedel*等多种显微镜；



