海扶刀技术巡检服务内容
1、一年对设备进行2次预防性维护（巡检,免费更换附表内材料），巡检内容包括：
1）对输出声功率的校核，设备系统各运动行程和运动精度的校核，水处理系统各项功能及指标的检查和校核，系统及分系统各项软件的维护及升级，设备易损件的更换，设备综合性能及指标的复核、校正，系统各部分的清洁和润滑等。
2）如设备某项性能不符合设备原厂医疗质量标准，需采取适当措施对设备系统进行调整，必要时要求更换相应器件，同时将相应情况及时反馈给客户设备管理者。
3）完成巡检工作后，巡检工程师将填写工作报告并交由客户签章，表明已完成相应巡检工作。
4）工程师在现场单次巡检时间为3天，如因等待备件或设备有其它故障等原因，需要继续在现场处置的，超出部分费用另计；
5）巡检期间如需更换附表以外的备件及耗材，需告知设备使用科室和主管部门，并出具技术报告，技术报告需载明需更换的备件或耗材清单及价格，并加盖公司鲜章；
6）巡检周期：每6个月进行一次巡检服务。供应商在提供服务前应与使用科室或设备管理科室沟通，协商服务的具体时间。
2、若服务过程中服务内容涉及供应商需要提供的配件为医疗器械时，供应商需符合《医疗器械监督管理条例》，所提供的相关产品须符合《医疗器械注册管理办法》，并向采购人提供供应商的医疗器械经营许可证、生产厂家的医疗器械生产许可证（或国家新颁发的有效证书）及产品注册证（或有效医疗器械备案凭证）；投标供应商须对上述事宜作出承诺，承诺在成交后按照上述要求履行。（单独提供承诺函原件，格式自拟）
3、供应商派遣维修工程师需接受过原厂维修培训，具备相关维修资质，若非具备原厂维修培训人员对维修设备造成不良后果的由供应商全部承担。
4、供应商分别在服务满6个月、1年后把服务内容整理成册交采购人进行考核评估存档，可指定接收人现场接收或邮寄。
5、供应商需接受采购人考核，根据服务技术考核情况，若达不到采购人要求，供应商需进行整改，拒不整改或整改仍不达标的，采购人可以单方面终止合同。
6、为保证技术巡检服务顺畅进行，要求供应商指派专人负责与采购人联系技术巡检服务事宜。
7、服务期结束后，供应商需与设备使用科室完成设备移交手续。
[bookmark: _GoBack]8、本服务项目，如果服务内容需求发生变化，采购方提前3个月通知供应商，可以终止服务合同，费用按实际服务时间计算支付。（实质性要求）
  
	附表1    JC200型聚焦超声肿瘤治疗系统预防性维护更换易损件清单

	需定期更换的配件

	序号
	备件名称
	物料编码
	数量
	单价
	所属部分
	更换周期

	1
	精密滤芯
	01.03.022.00002
	12只
	200 
	水电柜 水处理部分
	每6个月提供6只

	2
	密封圈1
	02.01.999.00052
	2只
	38 
	主机 组合探头部分
	每6个月更换1只

	3
	密封圈2
	02.01.999.00049
	2只
	38 
	主机 组合探头部分
	每6个月更换1只

	4
	水密封 67
	02.01.999.00042
	2只
	38 
	主机 组合探头部分
	每6个月更换1只

	5
	水密封 71
	02.01.999.00043
	2只
	25 
	主机 组合探头部分
	每6个月更换1只

	6
	水密封卡
	01.03.004.00203
	2只
	380 
	主机 水囊部分
	每6个月更换1只

	7
	水密封卡
	01.03.004.00204
	2只
	380 
	主机 水囊部分
	每6个月更换1只

	8
	水密封卡
	01.03.004.00205
	2只
	500 
	主机 水囊部分
	每6个月更换1只

	9
	主机封水膜
	02.01.999.00009
	2张
	3500 
	主机 水囊部分
	每6个月更换1只

	10
	治疗头密封
	02.01.999.00031
	1只
	230 
	主机 组合探头部分
	每12个月更换1只

	11
	水密封软套
	02.01.999.00010
	1只
	4000 
	主机 水囊部分
	每12个月更换1只

	12
	水密封水囊
	02.01.999.00011
	1只
	8560 
	主机 水囊部分
	每12个月更换1只

	13
	系统总排水控制阀硅胶件
	01.03.019.00014
	1只
	1800 
	主机 供排水部分
	每12个月更换1只



