设 备 参 数 要 求
	序号
	科室名称
	申请项目名称
	国产或进口
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	参数需求

	1
	老年医学科
	高流量无创呼吸湿化治疗仪
	国产
	2
	50000
	100000
	设备功能需求：
1、流量设置调节范围：2L-80L/min
2、可实现80L/min高流速的情况下气体温度达37℃，同时氧浓度可设置为100%。
3、★支持高流量模式、低流量模式、CPAP模式。
4、★支持CPAP模式：呼气正压范围4cmH20-20cmH20；爬坡时间范围0min-20min；爬坡起始压力范围4cmH20-20cmH20,CPAP模式下可显示压力。
5、温度设置调节范围值为：29℃-37℃，步长1℃。
6、供气回路和患者回路相互独立，加温管路不直接与机器主机连接取电，无需对主机内部气路进行消毒。
7、具有湿度补偿功能，7档可调，可根据环境变化手动湿度档位。
[bookmark: _GoBack]8、具备数据存储功能，可显示1周内的温湿度、流量、氧流量治疗趋势。
设备配置：  
主机                          一台
过滤片                        两包（10片）
加温呼吸管路(含接头)          五套
呼吸回路                      五套       
一次性使用鼻氧管              五套
移动台车（含储物篮和吊臂）    一套
高压氧管                      两套
  



