	项目序号
	科室名称
	设备名称
	进口或国产
	功能需求

	1
	应急库房
	除颤仪
	国产
	1.便携性，手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能；
2.整机带电极板，充满电支持≥200次200J除颤
3.手动除颤具备同步和非同步两种方式，能量20档以上，可通过体外电极板进行能量选择；
4.具备CPR辅助功能，可指导CPR操作；
5.具备成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片；
6.具备50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电；

	2
	应急库房
	[bookmark: _GoBack]便携式转运呼吸机
	国产
	1、适用病人类型：成人、儿童、婴幼儿；
2、通气方式：容量控制、压力控制（同步间歇指令通气模式）；
3、内置电池：≥4 小时供电；
4、具备窒息后备通气功能 ；
5、具备手动通气和吸气保持功能 ；
6、具备窒息后备通气功能 
7、基本模式：A/C、SIGH、SIMV-V、SPONT、Manual 
8、高级模式：A/C-P、SIMV-P、SPONT/PSV，CPAP 
9、潮气量： 0～2000ml 
10、压力上限：20～80cmH2O，压力下限：0～20cmH2O；
11、氧浓度：范围为 40%～100%，连续可调  

	3
	应急库房
	心电监护仪
	国产
	1.配置3/5导心电；
2.具备呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测功能；
3.具备心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能；
4.内置电池；



