	序号
	申购科室
	申购设备
	需求档次
	功能需求

	1
	介入中心
	电子胃肠镜
	进口
	1、电子胃肠镜需具备治疗的功能。CCD像素≥80万，具备向前射水功能，时刻保持视野清晰；
2、电子肠镜需CCD像素≥80万，可清晰地显示微小、扁平病变，具备向前射水功能，时刻保持视野清晰；
3、胃镜器械通道≥3.2mm；
4、标配附送水通道；
5、胃镜上角度≥210°，下角度≥110°；
6、胃镜插入管外径≤9.8mm；
7、肠镜器械通道≥3.8mm；
8、可与潘泰克斯主机配套使用,肠镜胃镜各两根；

	4
	皮肤科
	激光和脉冲光工作站
	进口
	1.配置的手具可以治疗标配功能以外，还具有选配升级空间，满足科室发展的需要。
2.配置至少有三个单独治疗手具（血管型嫩肤治疗手具治疗范围:毛细血管扩张、鲜红斑痣，血管瘤，瘢痕等;色素型嫩肤治疗手具治疗范围:雀斑、日光性黑子、脂溢性角化等;痤疮治疗手具）或多个可更换滤光片以保证后期使用的精准性及专业性。
3.具备2940nm铒激光治疗手具或1565nm非剥脱光纤点阵激光治疗手具（具备以上手具其一即可）；治疗范围：痤疮瘢痕、外伤性瘢痕等;多种光斑尺寸可选；
4、手具头制冷功能：具备三档及以上冷却调节器；
5、控制方式：全彩触摸屏控制
6、本项目采购的设备如需与医院现有的柯林布瑞HSB数据总线进行数据交互的，费用包含在报价中；接口费用及相关问题可咨询信息科毛老师，联系电话：18011456880
配置要求：
1、主机                    1台
2、IPL或DPL治疗手具       至少2套或含多个滤光片
3、痤疮治疗手具或滤光片    1套
4、激光治疗手具            1套
5、脚踏开关                 1个
6、防护眼镜                 2副
7、加水工具                 1套

	5
	皮肤科
	射频治疗仪
	进口
	1.输出频率：>40MHZ。
2.手具最大输出功率：大于等于300W，灵活可调。
3.治疗手具无需增加带回流电极的回流极片。
4.带全程接触式冷却
5.需配置高精度红外瞄准器，可快速测定皮肤温度。
6.治疗没有任何耗材，治疗过程无需任何麻醉。
7.采用经调制的连续波射频，非脉冲式射频。
8.冷却方式：全程接触式冷却。
9.热作用深度：浅、中、深三档或三档以上可调
10.为满足临床需求，需要配置两个治疗手具
11.本项目采购的设备如需与医院现有的柯林布瑞HSB数据总线进行数据交互的，费用包含在报价中；接口费用及相关问题可咨询信息科毛老师，联系电话：18011456880
设备配置要求：
1、主机                     1台
2、面部定点治疗手具         1套
3、眼周定点治疗手具         1套
4、脚踏开关                 1个
5、钥匙                     2把
6、加水工具                 1套

	7
	乳腺甲状腺外科
	植发设备（手术动力系统）
	国产
	主要用于骨科、整形外科、耳鼻喉科中对生物体骨组织和软组织的钻孔、锯切处理；
参数要求：
1、耐腐蚀性：应达到YY/T 0149中5.4b级的规定:外表面b级；
2、温度: 在标称输出转速或频次下空载连续运转５min，主机表面温度应不大于50℃；
3、钻头锋利壁薄、可置换性强、可重复消毒；
4、设备具有多个系统，可根据医师熟练程度进行相应调节。 
5、提取手机直机头和电机部分可以拆卸。手机前半段能高温高压和环氧乙烷消毒2种灭菌方式。
6、本项目采购的设备如需与医院现有的柯林布瑞HSB数据总线进行数据交互的，费用包含在报价中；接口费用及相关问题可咨询信息科毛老师，联系电话：18011456880
配置:
手术动力系统一台 
手术动力系统提取手机2把
电源线一条
脚踏板一个
铝塑箱一个 
提取钻环Φ0.6mm、Φ0.8mm、Φ1.0mm、Φ1.2mm各四个、整形镊（平直、直弯、圆弯、圆弯（齿）各3把、种植打孔刀Φ0.8mm、Φ1.0mm、Φ1.2mm各2、分株刀3把、种植笔Φ0.8mm、Φ1.0mm、Φ1.2mm各3个、额带式放大镜一个、消毒盒一个、分离垫板3包。

	8
	乳腺甲状腺外科
	水动力负压吸脂系统
	进口
	1.压力调节范围：至少满足30bar-110bar
2.压力设置：至少满足30、50、70、90和110bar五档调节
3.可用控制面板预置压力
4.可用脚踏开关启动压力装置
5.需带电力驱动装置的无菌压力容器
6.吸脂真空压力调节范围：至少满足-800-0mbar可调
7.治疗头：无菌，一次性治疗头，可重复消毒灭菌套管
8.供电电源：220V-230V (可对接国内220V标准电压，无需更改线路），6A，50Hz
9.脂肪收集器：用于脂肪保存并再次移植，脂肪收集器可重复消毒，脂肪收集器可根据容器上的刻度控制脂肪抽吸量，脂肪收集罐设有底部排水口，可排出多余液体及破碎脂肪颗粒
10.本项目采购的设备如需与医院现有的柯林布瑞HSB数据总线进行数据交互的，费用包含在报价中；接口费用及相关问题可咨询信息科毛老师，联系电话：18011456880
配置要求：
主机 1
脚踏开关 2
回收罐（含防水过滤器） 2
脂肪收集器 1
抽吸探针 4
注入探针2.5 mm / 25 cm 1
标准注入/抽吸探针3.5 mm / 25 cm 1
标准注入/抽吸探针3.8 mm / 30 cm 1
标准注入/抽吸探针4.2 mm / 25 cm 1
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