成都市第五人民医院医疗设备管理项目建设项目需求
一、背景介绍

医疗设备是医疗服务的重要组成部分，2020年我院将医疗设备“全生命”周期管理项目作为“三重工作”强力推进。一期建设已实现大型设备精细化监管，涵盖CT、MRI、超声、DSA、直线加速器、消化内镜、腹腔镜等设备，通过硬件设备实时采集设备使用状态，应用图像识别技术实时分析医疗设备操作视频等，并与HIS、PACS等管理系统平台做接口，达到对医疗设备单机效益的分析。核算设备成本、投资收益率、投资回收期等。
2021年为二期建设将实现生命支持类设备精细化监管，涵盖呼吸机等设备，实现对设备运行开关机时间、开机时长、使用时长、运行状况等信息进行采集、分析，为设备购置、合理调配设备提供数据支撑，同时提升设备使用率、保障设备安全。

二、设备需求情况

本期项目在一期项目建设中进行范围扩展，新增需管理的大型设备-腹腔镜12台，同时扩大10台大型设备管理投入，将呼吸机（20台）、监护仪（20台）等设备纳入实时监管范围，实现呼吸机、监护仪等设备的调配，建立全院医疗设备调配中心，减少设备采购资金投入。

三、具体技术要求:

（一）硬件配置要求：

    数据采集需在不影响现有系统的前提下进行，应支持以外部安装数据采集装置的方式实现医疗设备的数据采集。
1.通用类采集装置

1.1针对各品牌型号医疗设备的输出端口（USB接口等）可以自动匹配并提取设备开机、关机状态；

1.2生命支持类设备采集装置采集的数据支持 WiFi或 GPRS传输；

1.3生命支持类设备采集装置的采集速率 ≤30秒/次，且采集速率可配置；

1.4生命支持类设备采集装置在持续供电情况下，应全天候、连续工作；

1.5生命支持类设备采集装置具备断网后采集数据暂存采集装置内部功能，联网后自动上传数据； 

1.6生命支持类设备采集装置尺寸≤ 10cm*7cm*5cm，并提供样机。

1.7生命支持类设备采集装置具有硬件一键报修功能；

2.生命支持类设备采集装置

2.1针对各品牌型号生命支持类设备的多种数据输出端口可以自动匹配（如串口、并口、网口）并提取实时运行状态和实时参数数据，例如获取呼吸机潮气量、呼吸频率等参数；

2.2生命支持类设备采集装置采集的数据支持 WiFi或 GPRS传输；

2.3生命支持类设备采集装置的采集速率 ≤30秒/次，且采集速率可配置；

2.4生命支持类设备采集装置支持连接和存储多个 AP信息，实现不同 AP信息之间自动换转和自动连接；

2.5生命支持类设备采集装置在持续供电情况下，应全天候、不间断工作；

2.6生命支持类设备采集装置具备断网后采集数据暂存采集装置内部功能，联网后自动上传数据； 

2.7生命支持类设备采集装置尺寸≤ 10cm*7cm*5cm，并提供样机。

2.8生命支持类设备采集装置具有硬件一键报修功能；

3.影像类设备数据采集装置

3.1对各品牌型号影像类设备实时操作过程数据的同步采集功能，

3.2采集装置采集的数据支持WiFi和有线传输。

3.3支持通过设备视频接口采集医疗设备实时运行数据。

3.4具备影像类设备实时操作视频提取功能，并提供至少3种品牌核磁、2种品牌消化内镜的实时操作的视频。

3.5采集速率：不小于20fps/秒。

3.6本地数据存储容量不小于400G。

3.7具备断网状态下，采集数据暂存采集装置内部的功能（至少可存储 24小时采集数据），联网后自动上传数据。

3.8影像类医疗设备支持DICOM 3.0协议，支持C-FIND、C-GET、C-MOVE服务，例如获取检查剂量等数据。 

3.9采集装置主机尺寸大小≤20cm×20cm×5cm。
（二）硬件功能要求

数据采集装置可通过中转服务、系统接口等方式实时将数据上传至我院医疗设备管理平台。
1.通用类采集装置数据采集指标：

  1.1对于安装采集装置的设备，实时查看设备状态（开机、关机）；

1.2数据应为硬件设备自动提取、分析，无人为干扰；

1.3可自动提取设备全天开机时长、关机时长，统计开机率信息；

1.4设备使用效率分析（例如监护仪、注射泵等开机时长分析、24小时开机率分布）；

1.5根据医院需求，进行单台或汇总等纵向、横向使用率分析；

2.呼吸机类设备数据采集指标 

2.1对于安装采集装置的设备，实时查看设备使用状态（开机、待机、工作、关机）；

2.2生命支持类设备（呼吸机等）管理的特异性指标至少包含呼吸机实时参数（通气模式、呼气潮气量、分钟呼气量、呼吸频率等参数）、设备实时报警信息（气道压力过高报警、呼吸暂停报警、电池电压低报警等），提供系统 PC端截图及手持端截图。

2.3数据应为硬件设备自动提取、分析，无人为干扰；

2.4可自动提取设备全天开机时长、关机时长，统计开机率信息；

2.5设备使用效率分析（例如呼吸机使用效率、使用率排名、设备开机时间、关机时间、使用时长、待机时长、开机时长分析、24小时使用率分布）；

2.6根据医院需求，进行单台或汇总等纵向、横向使用率分析；

3.影像类设备数据采集指标：

3.1大型医疗设备管理的通用性指标至少包含科室名称、资产编号、购置日期、设备检查（治疗）人次数（按时段）、部位数、检查收入（计算年、月环比增长率）、开机时长、工作时长、空闲时长、能耗成本、人工成本、维修成本、年化投资收益率、投资回收期等；

3.2为单台设备使用效益情况做精准分析；支持核磁、消化内镜以外的其他设备例如CT、彩超等设备的数据采集；

3.3对于安装采集装置的设备，可自动提取设备开机率、设备待机率、设备使用率、工作时长、每日检查人次和平均检查时长、检查部位分布和不同部位的平均检查时长、全天工作时长统计详细等信息；

3.4数据应为硬件设备自动提取、分析，无人为干扰，支持个性化设计；

3.5设备使用效率分析（例如 MRI检查项目检查用时分析、24小时使用率分布等），数据可应用于降低预约天数、优化临床业务流程等；

3.6设备技术配置使用评价（例如消化内镜镜子使用评价）等，为设备技术配置提供决策依据；

3.7设备维修、维护保养、故障信息等医工维度分析评价等；

3.8大型医疗设备消化内镜管理的特异性指标至少包含主机使用时长、单根镜子使用时长统计、单根镜子使用次数统计；提供系统截图证明材料等；

3.9提供采集影像类设备检查过程视频文件，至少包含2个型号等。

3.10超声安装采集装置，支持实现开机率、设备待机率、设备使用率外，可实现对于探头使用率的监控，工作时长工作率分布、探头使用占比、探头使用平均检查时长、全天工作时长统计等。

3.11根据医院需求，采集相关设备收费、工作量及设备运行状态信息，并可进行单台或汇总等纵向、横向运营分析，实时动态展示设备运营信息等。
