	序号
	申购科室
	申购设备
	需求档次
	功能需求

	1
	介入中心
	电子胃肠镜
	进口
	1、电子胃肠镜需具备治疗的功能。CCD像素≥80万，具备向前射水功能，时刻保持视野清晰；
2、电子肠镜需CCD像素≥80万，可清晰地显示微小、扁平病变，具备向前射水功能，时刻保持视野清晰；
3、胃镜器械通道≥3.2mm；
4、标配附送水通道；
5、胃镜上角度≥210°，下角度≥110°；
6、胃镜插入管外径≤9.8mm；
7、肠镜器械通道≥3.8mm；
8、可与潘泰克斯主机配套使用,肠镜胃镜各两根；

	2
	手术室
	4K内窥镜荧光摄像系统
	国产
	1.主要用于恶性肿瘤根治术，具备4K清晰度，分辨率≥3840*2160，具备荧光导航功能；
2.具备4K清晰度；
3.具备U盘录像功能；
4.镜头具备防起雾功能；
5.具备荧光导航功能，支持白光图像、荧光图像同屏显示；
6.具备除烟功能；
7.本项目采购的设备如需与医院现有的柯林布瑞HSB数据总线进行数据交互的，费用包含在报价中；接口费用及相关问题可咨询信息科毛老师，联系电话：18011456880
设备配置要求：
监视器、台车、光源、摄像系统、二氧化碳气腹机等

	3
	手术室
	三维腹腔内窥镜手术系统
	进口
	主要用于开展：
(1)腹腔镜胃癌手术;(2)腹腔镜下结/直肠癌手术;（3）腹腔镜下胆总管十二指肠吻合术。（4）腹腔镜下肝移植手术;（5）腹腔镜下脾脏手术；（6）腹腔镜下前列腺癌根治术;（7）腹腔镜下卵巢癌根治术等精准、精细微创手术的需要。
1、提供≥1920×1080全高清像素三维立体画面；
2、具备双通道3D摄像头，分辨率≥ 1920×1080，可逐行扫描；
3、光学镜最小景深及最大景深符合规范
4、摄像头可以控制光源开关、菜单、图像能 180度翻转、白平衡、数字变焦、拍照和视频功能 ；
5、摄像头与镜体术后无需灭菌；
6、本项目采购的设备如需与医院现有的柯林布瑞HSB数据总线进行数据交互的，费用包含在报价中；接口费用及相关问题可咨询信息科毛老师，联系电话：18011456880
设备配置要求：
1、3D摄像主机及摄像头
2、双通道光学镜
3、冷光源
4、3D监视器
5、2D副监视器
6、专用台车
7、灭菌与装载附件
8、40L气腹机

	4
	皮肤科
	激光和脉冲光工作站
	进口
	1.配置的手具可以治疗标配功能以外，还具有选配升级空间，满足科室发展的需要。
2.配置至少有三个单独治疗手具（血管型嫩肤治疗手具治疗范围:毛细血管扩张、鲜红斑痣，血管瘤，瘢痕等;色素型嫩肤治疗手具治疗范围:雀斑、日光性黑子、脂溢性角化等;痤疮治疗手具）或多个可更换滤光片以保证后期使用的精准性及专业性。
3.具备2940nm铒激光治疗手具或1565nm非剥脱光纤点阵激光治疗手具（具备以上手具其一即可）；治疗范围：痤疮瘢痕、外伤性瘢痕等;多种光斑尺寸可选；
4、手具头制冷功能：具备三档及以上冷却调节器；
5、控制方式：全彩触摸屏控制
6、本项目采购的设备如需与医院现有的柯林布瑞HSB数据总线进行数据交互的，费用包含在报价中；接口费用及相关问题可咨询信息科毛老师，联系电话：18011456880
配置要求：
1、主机                    1台
2、IPL或DPL治疗手具       至少2套或含多个滤光片
3、痤疮治疗手具或滤光片    1套
4、激光治疗手具            1套
5、脚踏开关                 1个
6、防护眼镜                 2副
7、加水工具                 1套

	5
	皮肤科
	射频治疗仪
	进口
	1.输出频率：>40MHZ。
2.手具最大输出功率：大于等于300W，灵活可调。
3.治疗手具无需增加带回流电极的回流极片。
4.带全程接触式冷却
5.需配置高精度红外瞄准器，可快速测定皮肤温度。
6.治疗没有任何耗材，治疗过程无需任何麻醉。
7.采用经调制的连续波射频，非脉冲式射频。
8.冷却方式：全程接触式冷却。
9.热作用深度：浅、中、深三档或三档以上可调
10.为满足临床需求，需要配置两个治疗手具
11.本项目采购的设备如需与医院现有的柯林布瑞HSB数据总线进行数据交互的，费用包含在报价中；接口费用及相关问题可咨询信息科毛老师，联系电话：18011456880
设备配置要求：
1、主机                     1台
2、面部定点治疗手具         1套
3、眼周定点治疗手具         1套
4、脚踏开关                 1个
5、钥匙                     2把
6、加水工具                 1套

	6
	皮肤科
	二氧化碳激光治疗机
	进口
	1.波长:10600nm，激光介质: 二氧化碳
2.脉宽最短为2us
3.具备浅层、中层、深层和融合模式以及外科切割等模式
4.具备瞄准指示光
5.光斑:同时具备至少两种光斑
6.光斑密度：点阵模式时连续可调
7.光斑大小：光斑形状、大小可选，光斑尺寸≤10mm×10mm
8.光斑形状：圆形、正方形、长方形、六边形、条形等多种可选 ，图形大小可调
9.作用方式: 具有表皮气化的即刻紧肤作用和刺激真皮乳头层胶原新生的长期作用效果
10.激光管类型:射频金属管（非直流电玻璃管）
11.具备融合模式，无需更换手具，能够在同一手具的同一次发射下对皮肤同时进行浅/中层磨削和深层点阵治疗，实现两个深度的治疗。
12.激光扫描器内置机器内部
13.激光脉冲重复频率:最高可达16.7 KHz
14.脉冲持续时间:2-1100us
15.本项目采购的设备如需与医院现有的柯林布瑞HSB数据总线进行数据交互的，费用包含在报价中；接口费用及相关问题可咨询信息科毛老师，联系电话：18011456880
配置要求：
1、二氧化碳激光治疗机 主机  1台
2、关节杆                       1套
3、标准手柄                     1套
4、镜头                         1个
5、开机钥匙                     2把
6、脚踏开关                     1个
7、遥控连锁                     1个
8、眼罩                         1个
9、警示牌                       1个
10、电源线                      1根

	7
	乳腺甲状腺外科
	植发设备（手术动力系统）
	国产
	主要用于骨科、整形外科、耳鼻喉科中对生物体骨组织和软组织的钻孔、锯切处理；
参数要求：
1、耐腐蚀性：应达到YY/T 0149中5.4b级的规定:外表面b级；
2、温度: 在标称输出转速或频次下空载连续运转５min，主机表面温度应不大于50℃；
3、钻头锋利壁薄、可置换性强、可重复消毒；
4、设备具有多个系统，可根据医师熟练程度进行相应调节。 
5、提取手机直机头和电机部分可以拆卸。手机前半段能高温高压和环氧乙烷消毒2种灭菌方式。
6、本项目采购的设备如需与医院现有的柯林布瑞HSB数据总线进行数据交互的，费用包含在报价中；接口费用及相关问题可咨询信息科毛老师，联系电话：18011456880
配置:
手术动力系统一台 
手术动力系统提取手机2把
电源线一条
脚踏板一个
铝塑箱一个 
提取钻环Φ0.6mm、Φ0.8mm、Φ1.0mm、Φ1.2mm各四个、整形镊（平直、直弯、圆弯、圆弯（齿）各3把、种植打孔刀Φ0.8mm、Φ1.0mm、Φ1.2mm各2、分株刀3把、种植笔Φ0.8mm、Φ1.0mm、Φ1.2mm各3个、额带式放大镜一个、消毒盒一个、分离垫板3包。

	8
	乳腺甲状腺外科
	水动力负压吸脂系统
	进口
	1.压力调节范围：至少满足30bar-110bar
2.压力设置：至少满足30、50、70、90和110bar五档调节
3.可用控制面板预置压力
4.可用脚踏开关启动压力装置
5.需带电力驱动装置的无菌压力容器
6.吸脂真空压力调节范围：至少满足-800-0mbar可调
7.治疗头：无菌，一次性治疗头，可重复消毒灭菌套管
8.供电电源：220V-230V (可对接国内220V标准电压，无需更改线路），6A，50Hz
9.脂肪收集器：用于脂肪保存并再次移植，脂肪收集器可重复消毒，脂肪收集器可根据容器上的刻度控制脂肪抽吸量，脂肪收集罐设有底部排水口，可排出多余液体及破碎脂肪颗粒
10.本项目采购的设备如需与医院现有的柯林布瑞HSB数据总线进行数据交互的，费用包含在报价中；接口费用及相关问题可咨询信息科毛老师，联系电话：18011456880
配置要求：
主机 1
脚踏开关 2
回收罐（含防水过滤器） 2
脂肪收集器 1
抽吸探针 4
注入探针2.5 mm / 25 cm 1
标准注入/抽吸探针3.5 mm / 25 cm 1
标准注入/抽吸探针3.8 mm / 30 cm 1
标准注入/抽吸探针4.2 mm / 25 cm 1

	9
	手术室
	高频手术系统
	进口
	[bookmark: _GoBack]用于妇产科、普外科、泌尿外科、肝胆外科、甲乳外科、骨科等外科开放手术和腔镜手术中组织切割止血。需具备单双极电切电凝功能，大血管闭合功能，经宫颈或尿道、膀胱、前列腺盐水下等离子电切功能，内镜下（ENDO）切割功能,双路电凝功能,精细电切、精细电凝功能，氩气刀功能,以及术中烟雾排除功能。
1.具备变频处理器，组织实时监测技术，可根据组织阻抗的变化调节功率输出；
2.单双极接口≥4组，设备可同时连接手术器械≥6把，即插即用，不用设置，所有器械和高频连线完全分离，且所有单/双极接口均可兼容其它品牌器械。
3.大血管闭合系统可闭合≤7mm的血管，淋巴管及组织束，避免横向热损伤，减少组织与钳口表面的黏连以及组织碳化。闭合时无需分离血管可连同组织束一起闭合，闭合后有提醒并自动停止。
4.具备镜下专用的电流脉冲和氩气凝血模式
排烟器可自动激活（远程）或通过按钮手动操作；还可选择通过脚踏开关或适配器检测电源电流激活。
5.本项目采购的设备如需与医院现有的柯林布瑞HSB数据总线进行数据交互的，费用包含在报价中；接口费用及相关问题可咨询信息科毛老师，联系电话：18011456880
电外科系统主机（含大血管闭合）          
氩气发生系统主机                          
等离子电切模块           
腔镜及开放双极钳和双极剪                                      
速离刀腔镜用  
速离刀刀片                                                                                                                                                  腔镜手术用氩气喷管，氩气手柄,氩气瓶                                                                                              
等离子连线                                 
烟气抽吸装置

	10
	手术室
	自主移动式过氧化氢消毒机
	国产
	具备紫外线消毒、超干雾雾化、等离子空气过滤等多种消毒方式；具备基于大数据对消毒手段和效果进行分析的功能，主要实现以下三方面的作用：1）医院感染管控信息化、标准化；2）消毒过程的量化和智能化；3）具备消毒大数据人工智能平台；
设备主要需求： 
1、具备智能避障功能：可通过传感器定位技术实现自主避障；
2、≥三种消毒方式：紫外照射消毒、过氧化氢消毒和等离子空气过滤消毒；可灵活组合使用；
3、消毒效果：可达到院感要求；
4、具备远程操作功能，控制消毒任务执行；
5、本项目采购的设备如需与医院现有的柯林布瑞HSB数据总线进行数据交互的，费用包含在报价中；接口费用及相关问题可咨询信息科毛老师，联系电话：18011456880
设备配置要求：
机器人主机硬件 
机器人充电站
机器人控制器
下单终端
消毒机器人管理软件



