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	1
	消毒供应中心
	蛋白残留培养阅读器
	进口
	1
	100000
	100000
	设备功能需求（★为必须满足条款）：
1.蛋白残留培养阅读器设计独立计时的培养槽数量：≥3个，可同时量化读取3个蛋白残留测试棒的测试结果。
2.设备可对蛋白残留测试棒进行定量分析，测试结果通过牛血清白蛋白参考曲线校准。
★3.灵敏度精度高于3μg。
★4.电源为220V，无需使用干电池。
★5.测试结果的最小单位≤0.1μg。
6.自动存储最近3次的培养结果，并可进行打印。
7.蛋白残留培养阅读器可输出打印记录。
8.打印记录内容包括测试日期、测试时间、蛋白残留数值等信息。
9.可将测试结果传输至计算机。
★10.产品自带培养温度验证接口和温度探测器，可自行进行培养温度的定期验证，保证测试结果可靠。
设备配置：
主机一台
温度探测器一个
  



