成都市第五人民医院
调研16挂网清单
	申购序号
	科室
	申请项目名称
	国产或进口
	功能需求

	1
	消化内科
	吊塔
	国产
	主要用于：承载内镜设备，承载显示医用显示器，采用平衡臂悬挂显示器，可快速定位显示器，方便操作。一、双臂吊塔：1.旋臂：位于手术医生右侧。显示器支臂：位于手术医生正对面。
二、功能需求：1.旋臂长度可根据需要定制。2.各回转机构旋转角度≥340°，转动范围应能够覆盖病人所需区域，并配备旋转限位装置。
3.一体成型大置物平台4个，平台固定于垂直箱体上，四角防撞，具有防滚落设计；置物平台可承载≥80Kg。
4.双显示器支臂：承重：可挂≥15KG的单屏显示器。
三、配置：
1．气体终端：氧气1个、负压吸引 1个、医用空气 1个、二氧化碳1个、输液架可升降式1套、网蓝1个。
气体终端要求：颜色以及形状不同，防误插。
2．新国标电源插座、等电位端子、仪器托盘及抽屉、网络端接口
3.吊塔正面、背面具有：仪器托盘，抽屉；



