## Sheet1
项目序号 | 设备名称 | 数量 | 服务期限 | 维保方式 | 型号 | 维保服务功能需求
1 | GE256CT及GE C型臂 | 2台 | 3年（合同一年一签,考核合格后，续签合同；先服务半年后付当年度维保费用的50％） | 全保 | GE256CT:GE Revolution CT一台； GE C型臂:OEC 9900 Elite一台； | 1.本项目合同类型为人工及配件全保服务合同，即在机器出现故障情况下提供的人工技术服务，含差旅费，免费提供合同范围内的配件和备用设备，并享受远程诊断服务，提供系统软件同版本免费优化升级服务。 2.成交人派遣维修工程师需接受过原厂维修培训，具备相关维修资质，若非具备原厂维修培训人员对维修设备造成不良后果的由成交人全部承担。维保方应具备职业防护装备，提供职业防护装备的清单，按国家要求制定并落实职业防护措施。 3.安全检查及质量保证，维保方保证设备维护达到符合厂家标准及相应的国家质量标准要求，每年提交设备质控报告，进行1次风险评估工作。维保方配置必备的检测和质量控制设备，建立有关检测和质量控制设备清单及台帐目录，并按要求开展工作，提供相关专业校准信息以供核实； 4.服务时间 : 全年365×24 小时无假日服务；24小时电话技术支持。 5.响应时间：收到服务诉求 ≤0.5小时 内响应； 6.工程师到达现场时间： ≤3 小时 到达场地； 7.预防性深度保养：加强预防性维护，制定并落实预防性维护维修计划，开展日常保养和维护，有巡检、保养、维修等相关记录，内容包括：系统性的检查和精细保养，其中包括设备的安全检查、影像质量检查、运行状态检查、设备校准、性能测试和调整、必要的机械或电气检查、非紧急性质的预防性维护以及设备清洁，确保系统能按照制造商的产品正常运行而进行的其它维护。 8.保证整机开机率全年达到95%，按1年365天，即每年停机时间不超过18天，对于开机率低于95%的，每多停机一天（或全停机时间超过24小时），顺延三天保修时间。 9.全保服务范围：本设备电气与机械部分；高压部分及组件；球管组件;标配工作站及组件；本套设备所需软件及必要时软件重装；软件免费升级，包括软件、硬件、接口等的升级，涉及后台密码费用时由维保公司自理。要求所有更换配件及软件为合格的原规格型号,确认更换备件时间不超过48小时。 10.维保方配置必备的检测和质量控制设备，建立有关检测和质量控制设备清单及台帐目录，并按要求开展工作，提供相关专业校准信息以供核实。 11.配合年检：配合采购人完成相关部门的检查及强制检定，负责把设备调试到最佳状态，并保证全部检测指标达标。 12.为保证维保服务顺畅进行，要求乙方指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。 13.重大事件之前，应配合医院对设备进行常规检查（如春节和国庆节等事件，以检测报告为准）。 14.每年为医院技师及医生组织1-2次技术培训。配合医院的设备管理工作。 15.维保供应商分别在服务期满6个月、1年后把维保服务内容整理成册交采购人进行考核存档。 16.维保服务期结束后，投标人需要把完好设备交予招标人，与设备使用科室完成设备移交手续，方可申请支付剩余维保费用。 17.维保期结束后，在新维保供应商未确定时，此设备维保如有需求，经院方同意，维保服务继续由原维保供应商提供服务，最长时间不超过30天，维保费用依据原维保费用标准按天计算支付。 18.要求按设备型号数量分别报价。