设 备 参 数 要 求
	序号
	科室名称
	申请项目名称
	国产或进口
	[bookmark: _GoBack]数量
	单价（元）
	总价（元）
	参数需求

	1
	耳鼻喉科科
	激光照射治疗仪
	国产
	1
	60000
	60000
	一、功能：
1.功能：利用半导体弱激光照射鼻腔，可对局部组织进行治疗。可减轻毛细血管充血，靶向定位好，能消除组织肿胀；能增加细胞中ATP能量转化率，利用细胞功能恢复，又能提高机体对致病菌的抵抗能力，且具有止痛和促进创面愈合的作用。
2.治疗范围：过敏性鼻炎、慢性鼻炎、萎缩性鼻炎、糜烂性鼻炎、儿童鼻炎、止痛及鼻科手术后伤口愈合等。
二、性能需求：
1.产品可以同时做两名患者，儿童成人可以针对性治疗；治疗鼻科疾病，治疗、修复双重效果，可提升机体免疫力，增强机体对抗病源、抗病菌的抵抗力，效果确切。
2.鼻腔内部照射，可直达病灶，效果确切；治疗时无痛苦无创伤，见效快，治疗后无副作用，不易复发；
3.功率：1～50mW可调，使用操作简单，安全；
4.配置参数：输出功率：1mW< p≤ 50mW；
5.输出激光波长：650nm± 20nm；
6.通道：双路输出；
7.环境温度：10℃ ~40℃ ；
8.相对湿度： ≤80%；
9.工作电压：DC6V ±DC0.5V；
10.电源适配器输出压： DC8V ±DC0.5V；
11.供电：内置充电电源；
12.设备质保年限≥2年。
三、设备配置:
1. 主机壳体。
2. 充电电源适配器。
3. 激光治疗头电缆。
4. 熔断器。
5. 万向摇臂支架。
6. 蓄电池。
7. 参数显示电路部件。
8. 激光控制电路部件。
9. 充放电管理电路部件。
10. 安装验收单。
11. 使用说明书。
12. 产品合格证。
13. 产品保修卡。

  



