	项目序号
	科室
	设备名称
	进口/国产
	功能需求

	1
	耳鼻喉头颈外科
	手术显微镜
	进口
	1、最大调焦范围（工作距离）≥550mm；
2、12.5x目镜下，最大视野范围≥170mm；
3、有双激光辅助聚焦功能；
4、内置氙灯照明系统，第一照明光源≥300W氙灯，保证深腔隙照明亮度；
5、控制系统：液晶触摸控制屏。能储存个性化设置参数数目≥30个；
6、配置要求：助手镜、高清摄录系统、医用显示器、内置存储功能、内置工作站、USB接口等；

	2
	教学培训科
	显微外科手术显微镜
	国产
	1.用于骨科、皮肤科、泌尿外科、手外科等外科科室的显微手术操作训练；
2.主镜是双人双目180°固定体位，同光路、同倍率、同视场；
3.总放大倍率：5X-25X电动（手动）无级连续变倍，放大倍率4X-20X连续变倍；
4.工作距离：200mm 250mm 300mm；
5. 视场直径：11mm-82.5mm；
6.机架弹簧臂平衡式、独立的双光源照明、CCD摄像系统等；

	3
	眼科
	超广角眼底成像系统
	进口
	1.成像范围≥200度
2.光学分辨率≤10μm
3.具备自动对焦、自动眼位识别功能
4.实时红外预览速度≥10帧/秒
5.成像模式：真彩、绿自发荧光、蓝自发荧光
6.配置要求：电动升降台、打印机等

	4
	眼科
	[bookmark: _GoBack]综合验光台
	国产
	1、自动升降摆臂、座椅高度
2、可一键调用所有的视功能检查功能（调节幅度检查，调节反应检查，正负相对性调节检查，隐斜度检查，正负相对性聚散测量等），并有中文显示
3、球镜度数： -29.00 ～ +26.75D(一般检查时)
             -19.00 ～ +16.75（交叉柱镜，棱镜）
            （0.12/0.25/0.5/1.0/2.0/3.0/4.0D单位）
4、柱镜度数： 0.00 ～ ±8.75D
（0.25/0.5/1.0/2.0/3.0D单位）
5、检查距离： 2.5M～8M
6、视标： 41个图标，包括红绿/偏光
7、图片转换速度：0.8秒以内
8、配置要求：综合验光组合台、全自动验光头、视力表投影仪、电脑验光仪等



