
成都市第五人民医院
数字一体化手术室系统市场调研参数

一、概况
医院拟引进数字一体化手术室系统，将所有关于患者的信息以最佳方式进行系统集成，使手术医生、麻醉医生、手术护士获得全面的患者信息、更多的影像支持、精确的手术导航、通畅的外界信息交流，为整个手术提供更加准确、更加安全、更加高效的工作环境，也为手术观摩、手术示教、远程教学及远程会诊提供了可靠的通道，从而创造手术室的高成功率、高效率、高安全性。

二、 需求
医疗方面：提升医院整体的医疗形象和医疗档次，扩大医院在业内的知名度;通过手术工作流程的优化来降低成本，医生一键完成手术室设备参数设置;现有系统的数字一体化控制如内窥镜设备，手术设备和外围系统;实现对手术室术中图像(内窥镜、开放手术、全景、术野、中)的实时管理如:影像冻结、拍照、录像、录音、回放、编辑、添加个性水印、生成电子病例、无缝连接PACS系统。
 数学方面:随着学术交流和教学演示的开展,手术室还要具备教学演示、MDT多学科联合会诊、学术会议分会场、重要临床手术的影像资料采集存储中心等诸多功能，搭建数字一体化手术室区域实现在院内示教室或会议室展示手术图像,并支持术者和与会者语音双向实时交流,实现手术室各视野图像(内窥镜、全景、术野、中)在会议室或示教室的切换,实现手术室、会议室、示教室与世界各地的数字一体化手术室、远程医疗终端对接，进行远程医疗和远程会诊。
[bookmark: _GoBack]      科研方面:管理者通过医院网络,直接对手术室进行管理、术中图像的保存和术中指导，实现院内外学术交流更加容易，提升整个医疗团队的教学、科研和学术水平。

三、建设数字化手术室硬件及模块配置（请填写分项报价）
	序号
	名称
	描述
	数量
	
单价（元）

	1
	42寸中央集控单元


	42 全高清光学触摸显示屏支持10比特的色彩深度、450cd/m²的亮度以及178°的水平和垂直视角能保证清晰的高品质图像。
• 主机配置色彩亮丽的42寸全高清（1920×1080像素）多点触控显示屏
• 超薄红外触控代替鼠标和键盘
• 高性能服务器级工作站采用英特尔6核Xeon W3680处理器（3.33GHz主频、12MB 缓存）、6 GB主内存和320 GB存储空间
• 任何显示内容均可通过路由连接至外部显示器
• 集全部功能于一身的系统采用挂墙式安装，占地空间小，所配置的工作站与触控显示屏相连接
• 采用（图像导航手术）系统（如外科手术导航KICK系统），无缝扩展至全集成式IGS手术室，导航系统可以和中控系统互相控制,共享同一应用软件界面。
• 与各种数据库完全集成，如PACS和基于网络HIS以及高清流媒体和录制内容等，可轻松访问数据
• 通过“拖放”功能对可用的视图进行直观的内容管理
• 基于优化可用性，采取统一的方式访问各种来源的患者图像数据，包括用以提高系统性能的智能预提取和缓冲的患者图像数据
• 通过内置的网络摄像头和麦克风实现视频和音频会议
• 模块化软件概念使面向未来的可扩展解决方案成为可能
	1
	

	2
	应用程序系统软件


	操作系统有助于促进平台之间数据的智能与自动同步，同时实现对所有新软件功能的轻松访问。通用患者数据管理软件，允许以 DICOM 格式将患者数据导入第三方系统上。简单直观的用户界面，用以简化对患者数据和应用程序的访问
•高级数据导入和导出功能（PACS、USB、CD/DVD、Quentry 和网络文件夹）
•支持各种模态，包括 CT、MR、PET/SPECT
•通过 DICOM "Query/Retrieve" 和 "Push" 进行 PACS 访问（与所有符合标准的 PACS 系统兼容）
	1
	

	3
	影像录制存储单元
	双通道高清或单通道全高清影像持续录制高清或全高清记录任意显示屏幕的信息（例如：导航软件，显微镜及腔镜视频）并存储至网络或本地。直观的一键截图功能，以原屏幕分辨率捕捉任何显示内容，并存储到本地或网络记录和截图功能无缝整合在用户界面中
•支持任何网络浏览的计算机访问的系统门户页面直接网络访问实时流和屏幕截图
•单点登录（以域帐户自动登录）
	1
	

	4
	会议通讯与流媒体


	通过高清或全高清实时流和音频/视频会议实现数字化质量的音频和视频通信，包括从医院网络内的任何位置（例如，外科医生办公室中的计算机）通过浏览器进行访问的 Web 门户。
•数字高清流可以高效地将任何显示屏内容（例如，导航软件、显微镜或内窥镜视频）的实时视图传输到连网的任何支持网络浏览的计算机（一般的数据传输率/网络负载只有 ~12 兆位/秒）
•流媒体功能的一次单击式直观控制界面无缝整合在会议管理中
•通过从支持任何网络浏览的计算机访问的系统门户页面直接网络访问实时流和屏幕截图-无需安装其他软件
	1
	

	5
	手术室视频源分配
	•视频传送，可以将任何视频源的直观拖放视频传送至手术室的每个显示屏上。
•对于每个连接的信号，均会显示实时预览，以便快速识别显微镜之类的设备。
	1
	

	6
	一键式三维重建软件

	•可供直观地进行影像查看、操作和数据增强的软件，专供外科医生使用
•即时高质量的 3D 显示以供外科医生分析并提升外科医生的诊断信心。
•使用皮肤、骨骼、血管、DRR 和 MIP 的显示预设，对 CT、MR、PET、SPECT 数据集进行 3D 体积呈现
•对 3D 数据集显示和外科计划数据（体积对象、入路和标记点）的叠加
•在多平面（轴状、冠状、矢状和倾斜面）中进行 3D 多平面重建
•通过灵活的挂片协议同时显示多系列医学影像
•影像注释和针对距离、角度和圆圈的测量功能
•在相关解剖体积上选择要剪切和缩放的感兴趣区
	1
	

	7
	高清全景摄像系统

	 大于12倍光学变焦
	1
	

	8
	巡回显示屏
	不小于不小于65寸，4K分辨率，支持触摸控制
	1
	

	9
	吊臂显示器
	26寸医用吊臂显示器2个，其中1个为2K触控显示屏，1个为4K显示器
	2
	

	10
	吸顶扬声器及功放
	吸顶式扬声器
	1
	

	11
	无线头戴式麦克风
	一拖二设计，体积小，超高降噪设计，具有导音与静音锁定功能
	1
	

	12
	网络存储服务器
	网络存储服务器，内置20TB硬盘
	1
	

	13
	应用程序系统软件
	操作系统有助于促进平台之间数据的智能与自动同步，同时实现对所有新软件功能的轻松访问。通用患者数据管理软件，允许以 DICOM 格式将患者数据导入系统上。简单直观的用户界面，用以简化对患者数据和应用程序的访问
•高级数据导入和导出功能（PACS、USB、CD/DVD、Quentry 和网络文件夹）
•支持各种模态，包括 CT、MR、PET/SPECT
•通过 DICOM "Query/Retrieve" 和 "Push" 进行 PACS 访问（与所有符合标准的 PACS 系统兼容）
	1
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