| 调研26.产品清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目序号 | 科室名称 | 设备名称 | 进口或国产 | 功能需求 |
| 1 | 检验科 | 全自动分杯分液系统 | 国产 | 1、兼容多种核酸提取深孔板：16/ 24/ 32／48 /96人份/板的核酸提取板； 2、采用三个独立的自动化系统； *3、可非等间距移液加样，间距9-270mm可调； 4、有效移液范围：2ul-1000ul； 5、加样精度：2uL CV≤5%、10uL CV≤2.5％、大于50uL CV<0.5％； *6、两个独立的移液模组采用电容感应和压力感应探测； 7、单次上样量：1-96管，可在20分钟完成96个样本的扫码、开盖、移液及加盖全流程操作；8-13分钟内完成96个样本的PCR体系构建； 8、内置HEPA负压过滤系统及紫外消毒系统，对0．3um直径颗粒过滤效率不低于99．999％； * 9、具有单独震荡模块，震荡等级1-10级可调； * 10、机器有独立的试剂位和8联管位，至少可以放置12个8联管，机器可以转移8联管；单独完成PCR体系构建功能，将核酸提前产物从96孔深孔板转移至8联管； 11、兼容直径11-16mm，高度50-150mm的采样管；提供样本管架（96人份）2套 |
| 2 | 检验科 | Ⅱ级A2型生物安全柜（双人） | 国产 | 符合国家标准； 双人操作，工作区宽度≥1100mm，整机宽度＜1500mm； 玻璃门上沿有气幕保护，防止工作区内外气体交互； 负压通道具备异物过滤装置，防止纸屑等异物通过入风机/过滤器影响产品正常运行； 风速：平均送风风速在0.25~0.50m/s；吸入口风速≥0.5m/s； 人员保护：碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子≥100000 |
| 3 | 检验科 | 医用冷藏箱 | 国产 | 温度能准确控制在2～8℃范围内，310升左右，质量可靠，维护保养简单方便，维修及时；宽<622mm,深<578mm,高<2000mm |