| 项目序号 | 科室名称 | 设备名称 | 进口或国产 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病理科 | 多人共览显微镜 | 进口 | 1、电动正置显微镜，具备自动化照明管理系统，电动视场光阑、孔径光阑和电动光强管理可随物镜改变而自动匹配； 2、机身底座具有液晶显示屏，可实时显示色温、光强、荧光滤片、荧光光闸、视场光阑、孔径光阑等，方便查看显微镜各部件状态； 3、整机可实现视野≥25mm，包括物镜视野、机身光轴、观察筒视野、目镜视野均≥25mm； 4、聚光顶镜可随物镜改变，自动旋进旋出光路； 5、三段式分光观察筒，视野数≥25mm，目镜10x，视野数≥25mm，双目屈光度可调 6、配备物镜一套，视野数≥25mm，必须满足以下要求： 5倍物镜，NA≥0.15 10倍物镜，NA≥0.32 20倍物镜，NA≥0.55 40倍物镜，NA≥0.80 100倍物镜，NA≥1.32 7、物镜转换器：≧6孔位编码型物镜 8、照明：LED光源，色温≦4500K，使用寿命≧40000h； 9、配备十三人共览装置一套，配置不少于1色指针，用于教学 10、配备同品牌实时预览专用4K数码相机，其有效像素：≥1900万像素 11、具备 USB 3.0接口 12、配备摄像头同品牌正版图像处理软件 13、图像画廊阵列：具有最佳焦平面寻找功能，以及XYλZT多维序列自定义编辑输出功能。 14、具备细胞自动计数功能，可与荧光分析软件结合使用，可分析时间序列图片或者3D系列图片 15、能一键显示荧光叠加图、Z轴叠加图、三维共定位等。 16、具有多视野比对功能。 17、能进行多个荧光通道图像的叠加。 18、具备荧光定量测量 (光密度/长度/面积/周长)功能 19、具备自动校准系统 20、配置要求： 1、显微镜主机 1套 2、LED明场照明系统 1套 3、物镜（5、10、20、40、100倍） 1套 4、多人共览装置（至少13人） 1套 5、成像系统 1套 6、显示系统 2套 |
| 2 | 手麻中心 | 高清腹腔镜系统 | 进口 | 一、高清胸腹腔镜主机 1、数字化信号处理，分辨率高，水平扫描线在1080条以上； 2、具备窄带成像图像处理等特殊光检查技术； 3、具备HDTV信号输出：可以选择模拟信号RGB、YPbPr或数字信号SDI、DVI等； 4、具备16：10、16：9、5：4等图像格式比例输出； 5、可根据医院需求进行如记录静态、动态图像存储及输出、画中画显示等功能 ； 6、可以使用面板按钮或遥控开关进行白平衡调节 ； 7、镜子的把持部位有遥控开关；可对常用功能进行设定；如记录储存图像、轮廓强调、画中画、白平衡等 ； 8、内置USB接口，可对图像进行进行储存； 9、可以把图像放大到1.0-2.0倍 10、能够兼容高清3镜片摄像头、高清摄像头、电子胸腹腔镜、软性电子输尿管镜、电子胆道镜、电子鼻咽喉镜、电子膀胱镜、硬性电子输尿管镜。 二、高清胸腹腔镜光源 1、具备氙气短弧灯光源，使用寿命≥500小时； 2、具备应急的后备灯泡； 3、可以和多种不同品牌的导光束相连 三、全高清摄像头与光学视管 1、全高清三晶片摄像头,有效输出分辨率≥1080p，扫描线达1920*1080； 2、可高温高压、低温等离子和环氧乙烷灭菌； 3、具备电动变焦和电动聚焦，术中可单手操作，提升操作性能。 4、光学视管约10mm直径，视野方向30度，可高温高压灭菌。 四、高流量气腹机 1、流量≥45升/分钟 2、种流速设置：高速 中速 低速，最小流量为0.1升每分钟，适用用于儿童手术需要 五、配置要求： 1、内窥镜图像处理装置一台 2、内窥镜冷光源一套（含导光束） 3、高清三晶片摄像头一个 4、高清腹腔镜一根 5、高流量气腹机一台 6、医用台车一台 7、≥20寸高清医用监视器 |
| 3 | 手麻中心 | 超声刀 | 进口 | 1、可兼容超声能量及高级双极电能量两种能量输出，提供两种能量刀头注册证； 2、配备腔镜手术刀头，开放手术刀头 3、超声刀既有手控又有脚控功能 4、手柄内含智能芯片，能记载主机使用的历史记录，并提供系统诊断功能； 5、高级双极电刀的设计方式要确保钳口可以保持一致的高压榨力，安全切割和凝闭最大7mm的脉管，最大血管闭合能力需具备相关认证，提供证明资料； 6、超声刀刀头具有组织感应技术，能根据钳口中组织的阻力变化相应的调整能量输出，达到最好的切割凝血效果与最小的侧向热损伤，附产证明资料。 7、刀头有不同的刀面：凹面、凸面、夹持面、背切面、钝鼻头，满足手术中不同组织的凝固与切割的需要 8、具有一体化手控,切割速度达到4-6秒,使组织损伤最小化 9、在工作时有功率大小档位显示，刀头工作时有声音提示工作状况 10、切割和凝闭可以同时进行，钳口集切割，凝闭，抓持，分离于一体 11、刀头或刀面可以360度旋转，满足腔镜手术的需要 12、具备剪式超声刀刀头（包含一个软质剪刀手柄夹持套组件以及两个手控按钮），可用于浅表手术，如甲状腺乳腺手术。 |
| 4 | 麻醉科 | 可视插管内镜 | 国产 | 1、具备无线通讯方式，视频可同步输出； 2、管芯可以消毒后重复使用多次（非一次性管芯） 3、显示器分辨率≥800×480 4、内镜管：可插入部分外径，不大于5.5mm 5、可插入部分工作长度：不小于300mm 观察视角：60° 成像分辨率：不低于9线对/毫米 光学放大率：10x 6、接触患者材料的生物相容性：细胞毒性不大于2级，无迟发型超敏反应，无口腔刺激反应。 7、工作距离：10-20mm，有效景深：5mm～20mm，照度：不低于500 lx |
| 5 | 耳鼻喉科 | 听觉诱发电位仪（客观听觉测试平台） | 进口 | 至少能完成以下检查项目： 1、耳蜗电图（EcochG） 2、耳蜗微音电位（CM） 3、听性脑干反应（ABR） 4、Chirp声刺激ABR 5、40Hz听觉相关电位（40Hz-AEP） 6、中潜伏期诱发反应（MLR） 7、长潜伏期诱发电位（LLR） 8、听性脑干慢负相反应（SN10） 9、多频听觉稳态反应（ASSR） 10、肌源诱发电位测试（Vemp） 11、畸变产物耳声发射（DPOAE） 12、瞬态耳声发射（TEOAE） 13、短程音耳声发射（TBOAE） 14、自发耳声发射（SOAE） （一）听觉诱发电位： 1、通道数：双通道采集 2、分析时窗：调节范围下限不高于-8000ms，上限不低于8000ms 3、刺激声强：刺激声可调节范围不小于0dB SPL 至136dB SPL，1dB步进 4、具备多种刺激方式：短声（Click）、短纯音（Tone Burst）、短音（Tone pip）、Chirp声、自录刺激声（复合声刺激文件）等 （二）耳声发射测试： 1、畸变产物耳声发射（DPOAE） 频率范围：可调节范围不少于375Hz至500Hz 配置要求（包含但不限于）： 1、主机，1台 2、插入式耳机，1个 3、耳声发射探头，1根 4、分析功能软件包，1套：包括：EcochG/CM/ABR/40Hz/MLR/ LLR/iChirp/SN10/Vemp、多频稳态诱发电位功能（ASSR）、耳声发射功能软件（DPOAE/ TEOAE / TBOAE / SOAE ） 5、纽扣电极连线及电缆，1套 6、磨砂膏，5支 7、一次性纽扣电极片，500片 8、4孔导联线，1根 9、5孔导联线，1根 10、耳蜗电图电极片及连线，1套 11、耳塞，1盒 12、计算机工作站，1台 13、激光打印机，1台 14、电磁屏蔽隔音室改造，1间 |
| 6 | 介入诊疗科 | 多导电生理记录仪 | 国产 | 1、用于描记人体心脏活动时人体体表心电图、心腔内的心电波形、测量心腔和血管内压力、发放刺激等，以供临床诊断或电生理研究之用。 2、适用于心脏电生理检查(EP)和介入治疗做冠脉造影及PCI术全体表心电监测、有创血压监测,记录所有手术过程的全程，可打印图形和光盘刻录存储手术数据等。 |
| 7 | 心胸外科 | 胸骨锯 | 进口 | 1、转速快：往复速度≥15000次/分； 2、锋利：每片使用次数约100次以上； 3、锯缘整齐； 4、出血少，便于止血； |
| 8 | 眼科 | 手术显微镜 | 进口 | 1、光学变倍：6.3:1，5步（6.4/10/16/25/40）电动和手动调节 2、物镜：≥F=200mm，复消色差物镜 3、目镜：≥10×宽视野目镜，屈光度调节：≥±5D，适用于戴眼镜使用者。 4、XY单元： 1）电动调节，速度可调 2）移动范围为≥40×40mm，带复位功能 5、调焦：电动调节，≥40mm，速度可调，带复位功能，自动回复到初始位置 6、LED照明： 1）照明与主镜一体 2）同轴、内置式光源反射照明 3）光强可调节 4）具备长寿命LED照明，无紫外和红外辐射 5）具有≥2个可插滤片空位 二、摄像系统 1、类型：显微镜内置集成视频录制系统，不占用分光接口 2、视频分辨率：≥1920×1080，具有白平衡功能 3、存储时间：≥6h 配置要求（包含但不限于）： 主机1套 助手镜1套 内置摄录像系统1套 |
| 9 | 眼科 | 人工智能眼底筛查一体化系统 | 国产 | 1、采集模式：免散瞳/散瞳彩照，眼前节照相 2、数据传输：支持眼科远程PACS系统数据共享连接端口；具备人工智能软件接口。 3、控制方式：全自动模式并可选手动模式，左右眼可同时摄像，无需另行选择眼别。 4、视场角度：视场角≥50° 5、屈光不正补偿范围：≥±25D 6 、图像分辨率：≥2403×1728像素 7、采集像素：≥2400万 8、观察光源：显色指数：Ra≥85% 9、拍摄光源：氙灯 10、工作距离：≥35mm 11、最小可拍摄瞳孔直径：≥3.3mm 12、内固视灯：支持9方位固视+任意固视点可调 13、外固视灯：LED 14、具备三维平台运动范围：≥上下30mm、左右90mm、前后40mm 15、颌托架运动范围：≥上下60mm 16、人机界面：具备主屏、副屏双屏幕，便于带教和相关操作； 17、眼底拼图，支持无缝拼图。 18、软件部分技术参数： 18.1 软件部分：具备医疗器械注册证。 18.2数据传输与管理： 18.2.1支持患者信息的新增、查看、修改、查找、排序。 18.2.2支持从相机端直接上传患者信息与眼底照片。 18.2.3 满足相机端患者病史、主诉等信息的点选录入功能。 18.2.4满足非眼底多模态数据录入功能。 18.2.5支持患者转诊预约、审核与管理。 18.3影像显示与审阅： 18.3.1支持自动评估眼底图像质量，自动识别非眼底图像。 18.3.2支持自动输出眼底图像量化分析参数。 18.3.3提供眼底图像的缩放、测量、病灶标记等工具。 18.3.4支持自动显示糖尿病视网膜病变分级筛查建议和转诊/复查建议。 18.3.5支持自动显示其他常见视网膜病变的筛查建议。 18.3.6支持同一机构下或不同机构间的在线远程实时审核。 18.4报告生成： 18.4.1支持人工审核结果自动生成报告，并以PDF等格式下载到本地、打印。 18.4.2支持在眼底照相机上直接查看初始报告。 18.4.3支持手机端报告推送。 18.5性能指标： 18.5.1支持数据库自动备份，支持后台数据恢复。 18.5.2系统支持并发用户数大于30人。 18.5.3系统支持大于50000名患者的信息与影像管理。 18.5.4眼底照片上传后初始结果反馈时间小于5s。 19.配置要求（包含但不限于）： 主机 电动升降平台 安装软件 A6照片打印纸 |
| 10 | 眼科 | 数码裂隙灯 | 国产 | 1、平行夹角式 2、转鼓式变倍 3、目镜：12.5X 双目镜联动装置 4、放大总倍率：6.3X、10X、16X、25X、40X 5、照明方式：上光源照明 6、裂隙宽度：0mm~14mm 7、裂隙高度：1mm~14mm 8、滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片 9、照明灯泡：暖色LED，照度：≥60万Lux 10、光学要求：光学分辨率：144线对，采用光学镀膜，内置专用黄色滤光片，过滤紫外线和红外线，充分保护受检者眼睛 11、调光方式：操作底座无极调光，PWM变频控光，保证色温稳定 12、数码采集器：采用上位式单反相机设计 13、相机像素：≥2400万 |
| 11 | 眼科 | 眼科广域成像系统 | 国产 | 1.视野成像：视野≥130º，,360º完整正圆无缺损。 2.接触方式：间接接触式（耦合剂接触）。 3.手持端性能：有线连接、USB3.0接口 4.摄像机：医用级CMOS。 5.拍摄部位：眼底、角膜、前房、房角、头面。 6.对焦方式：脚踏、键盘按钮、最近对焦距离≤3mm。 7.拍摄方式：单张、连续、摄像。 8.摄像时间：无最大摄像时间限制，可多段摄像记录。 9.视频摄像帧率：分辨率≥2048x2048,30fps。 10.光源：新型LED光源，波长480-700nm。光源强度0-48000Lux。光源自动保护。光源显色指数≥85，色温≥2700。 11.光源亮度调节：光源强度以数值显示，0-255级连续可调。具备光强安全模式限制设定。 12.脚踏:调焦、光源控制调节、静态、动态图像采集。 13.后期可升级荧光造影功能 14.配置：（包含但不限于） 1.主机 2.工作台车 3.多功能脚踏 |
| 12 | 眼科 | 双通道视觉质量分析系统 | 进口 | 1.用于门诊常规视光检查、角膜屈光术前及术后评估、白内障术前及术后评估、高端IOL手术个体化指导及选择 2.设备功能：波前像差测量、自动验光仪验光测量（多区域测量）、角膜地形图测量、角膜曲率及瞳孔直径测量 3.具备光线跟踪技术测量 4.相差测量包括：全眼相差、晶体相差、角膜相差、高阶相差、低阶像差 5.具备PSF、MTF、SR函数测量，同时可测量KAPPA&ALPHA角 6.具备晶状体功能失调指数及双眼景深测量功能 7.视觉质量评估形式：模拟白天和夜；戴镜前后视觉效果比较；分离角膜、晶体相差以及高阶、底阶相差；量化的视觉评估 8.屈光测量范围：球镜需达到≥±15D；柱镜≥±10D 9.遥感式操作，支持批量处理所有病人资料 10.屈光测量范围精确性≤±0.1D 11.屈光测量范围重复性≤±0.1D |
| 13 | 中医肛肠科 | 电子直乙状结肠镜 | 国产 | 1.手柄：具备至少60度宽视角，具备前置式至少300万像素摄像，具备冲气，冲水及手术通道功能； 2.具备影像导视下开放式微创肛肠手术功能。手柄配和一次性护套工作通道可以在影像导视下外接直径小于3mm的手术器械，腹腔镜手术器械，活检器械和各类型的高频发生器，医生可在显示屏显示下准确完成活检.电烙.电疑.息肉勒除等肛门至乙状结肠起始部肛肠手术。 3.常规放大倍数：正常放大图像至少20倍，对0.5mm以上的病患部位可获得清晰的图像，像素≥300万像素 4.图像信号输出方式：PAL信号输出，图像分辨率≥1280×1024。 5.输出端：至少三个；接头规格：BNC。可接常见医用监视器和带采集功能的微型计算机系统。 5.气压、水压系统：具备内置式自动电气泵，可一直保持一定的安全气压；通过水瓶将气压转为水压力。压力：0.5atm（最大）⑤手柄性能：310mm-320 mm长度，前置式摄像传感器，无光纤，⑥通道：三通道 内镜≤3mm，水通道：用于检查过程中冲水；气通道：在检查时冲气；中心通道：此为工作通道，凡直径3mm以下的所有医用工具都可进入，在影像系统引导下可以进行活检、电烙、电凝、息肉勒除、微波治疗等。 6.配置要求（包含但不限于）： 主机 一台 检查手柄 一只 数据采集存贮系统 一套 数据输出打印系统 一台 一次性内窥镜护套（一次性） 医疗专用服务软件 一套 医疗专用台车 一台 |
| 14 | 泌尿外科 | 电子输尿管软镜 | 进口 | 1、镜身整体≦8.5Fr，视向角0°，视野角≧90°，工作长度≧70cm 2、内置LED光源，无需外接导光束及光源，方便操作 3、前端双向弯曲≧270° 4、器械通道≧3.6Fr 5、工作通道末端有防激光损害的陶瓷层，镜身减震设计，有效延长使用寿命 6、通过镜身手柄操控在实时、可视下录制手术影像、抓取图片并存储 7、可通过镜身手柄控制，实现图像≧3倍缩放功能 8、扭矩作用稳定，1:1旋转 |
| 15 | 泌尿外科 | 输尿管硬镜 | 进口 | 1.视向角≥10°；直径8-10Fr；工作长度≥430mm；器械通道：可容纳两只3Fr或一只5Fr的器械。 2、镜身可微曲，可采用多种方式消毒灭菌。 |