	项目序号
	科室名称
	设备名称
	进口或国产
	功能需求

	1
	病理科
	多人共览显微镜
	进口
	1、电动正置显微镜，具备自动化照明管理系统，电动视场光阑、孔径光阑和电动光强管理可随物镜改变而自动匹配；
2、机身底座具有液晶显示屏，可实时显示色温、光强、荧光滤片、荧光光闸、视场光阑、孔径光阑等，方便查看显微镜各部件状态；
3、整机可实现视野≥25mm，包括物镜视野、机身光轴、观察筒视野、目镜视野均≥25mm；
4、聚光顶镜可随物镜改变，自动旋进旋出光路；
5、三段式分光观察筒，视野数≥25mm，目镜10x，视野数≥25mm，双目屈光度可调
6、配备物镜一套，视野数≥25mm，必须满足以下要求：
5倍物镜，NA≥0.15
10倍物镜，NA≥0.32
20倍物镜，NA≥0.55
40倍物镜，NA≥0.80
100倍物镜，NA≥1.32
7、物镜转换器：≧6孔位编码型物镜
8、照明：LED光源，色温≦4500K，使用寿命≧40000h；
9、配备十三人共览装置一套，配置不少于1色指针，用于教学
10、配备同品牌实时预览专用4K数码相机，其有效像素：≥1900万像素
11、具备 USB 3.0接口
12、配备摄像头同品牌正版图像处理软件
13、图像画廊阵列：具有最佳焦平面寻找功能，以及XYλZT多维序列自定义编辑输出功能。
14、具备细胞自动计数功能，可与荧光分析软件结合使用，可分析时间序列图片或者3D系列图片 
15、能一键显示荧光叠加图、Z轴叠加图、三维共定位等。
16、具有多视野比对功能。
17、能进行多个荧光通道图像的叠加。
18、具备荧光定量测量 (光密度/长度/面积/周长)功能 
19、具备自动校准系统
20、配置要求：
1、显微镜主机                     1套
2、LED明场照明系统                1套
3、物镜（5、10、20、40、100倍）   1套
4、多人共览装置（至少13人）        1套
5、成像系统                       1套
6、显示系统                          2套

	2
	手麻中心
	高清腹腔镜系统
	进口
	一、高清胸腹腔镜主机
1、数字化信号处理，分辨率高，水平扫描线在1080条以上； 
2、具备窄带成像图像处理等特殊光检查技术；
3、具备HDTV信号输出：可以选择模拟信号RGB、YPbPr或数字信号SDI、DVI等；
4、具备16：10、16：9、5：4等图像格式比例输出；
5、可根据医院需求进行如记录静态、动态图像存储及输出、画中画显示等功能 ；
6、可以使用面板按钮或遥控开关进行白平衡调节 ；
7、镜子的把持部位有遥控开关；可对常用功能进行设定；如记录储存图像、轮廓强调、画中画、白平衡等 ；
8、内置USB接口，可对图像进行进行储存；
9、可以把图像放大到1.0-2.0倍
10、能够兼容高清3镜片摄像头、高清摄像头、电子胸腹腔镜、软性电子输尿管镜、电子胆道镜、电子鼻咽喉镜、电子膀胱镜、硬性电子输尿管镜。
二、高清胸腹腔镜光源
1、具备氙气短弧灯光源，使用寿命≥500小时；
2、具备应急的后备灯泡；
3、可以和多种不同品牌的导光束相连 
三、全高清摄像头与光学视管
1、全高清三晶片摄像头,有效输出分辨率≥1080p，扫描线达1920*1080；
2、可高温高压、低温等离子和环氧乙烷灭菌；
3、具备电动变焦和电动聚焦，术中可单手操作，提升操作性能。
4、光学视管约10mm直径，视野方向30度，可高温高压灭菌。
四、高流量气腹机
1、流量≥45升/分钟  
2、种流速设置：高速 中速 低速，最小流量为0.1升每分钟，适用用于儿童手术需要 
五、配置要求：
1、内窥镜图像处理装置一台
2、内窥镜冷光源一套（含导光束）
3、高清三晶片摄像头一个
4、高清腹腔镜一根
5、高流量气腹机一台
6、医用台车一台
7、≥20寸高清医用监视器

	3
	手麻中心
	超声刀
	进口
	1、可兼容超声能量及高级双极电能量两种能量输出，提供两种能量刀头注册证；
2、配备腔镜手术刀头，开放手术刀头
3、超声刀既有手控又有脚控功能
4、手柄内含智能芯片，能记载主机使用的历史记录，并提供系统诊断功能；
5、高级双极电刀的设计方式要确保钳口可以保持一致的高压榨力，安全切割和凝闭最大7mm的脉管，最大血管闭合能力需具备相关认证，提供证明资料；
6、超声刀刀头具有组织感应技术，能根据钳口中组织的阻力变化相应的调整能量输出，达到最好的切割凝血效果与最小的侧向热损伤，附产证明资料。
7、刀头有不同的刀面：凹面、凸面、夹持面、背切面、钝鼻头，满足手术中不同组织的凝固与切割的需要
8、具有一体化手控,切割速度达到4-6秒,使组织损伤最小化
9、在工作时有功率大小档位显示，刀头工作时有声音提示工作状况
10、切割和凝闭可以同时进行，钳口集切割，凝闭，抓持，分离于一体
11、刀头或刀面可以360度旋转，满足腔镜手术的需要
12、具备剪式超声刀刀头（包含一个软质剪刀手柄夹持套组件以及两个手控按钮），可用于浅表手术，如甲状腺乳腺手术。

	4
	麻醉科
	可视插管内镜
	国产
	1、具备无线通讯方式，视频可同步输出；
2、管芯可以消毒后重复使用多次（非一次性管芯）
3、显示器分辨率≥800×480 
4、内镜管：可插入部分外径，不大于5.5mm   
5、可插入部分工作长度：不小于300mm   观察视角：60°  成像分辨率：不低于9线对/毫米   光学放大率：10x   
6、接触患者材料的生物相容性：细胞毒性不大于2级，无迟发型超敏反应，无口腔刺激反应。  
7、工作距离：10-20mm，有效景深：5mm～20mm，照度：不低于500 lx

	5
	耳鼻喉科
	听觉诱发电位仪（客观听觉测试平台）
	进口
	至少能完成以下检查项目：
1、耳蜗电图（EcochG）
2、耳蜗微音电位（CM）
3、听性脑干反应（ABR）
4、Chirp声刺激ABR
5、40Hz听觉相关电位（40Hz-AEP）
6、中潜伏期诱发反应（MLR）
7、长潜伏期诱发电位（LLR）
8、听性脑干慢负相反应（SN10）
9、多频听觉稳态反应（ASSR）
10、肌源诱发电位测试（Vemp）
11、畸变产物耳声发射（DPOAE）
12、瞬态耳声发射（TEOAE）
13、短程音耳声发射（TBOAE）
14、自发耳声发射（SOAE）
（一）听觉诱发电位：
1、通道数：双通道采集
2、分析时窗：调节范围下限不高于-8000ms，上限不低于8000ms
3、刺激声强：刺激声可调节范围不小于0dB SPL 至136dB SPL，1dB步进
4、具备多种刺激方式：短声（Click）、短纯音（Tone Burst）、短音（Tone pip）、Chirp声、自录刺激声（复合声刺激文件）等
（二）耳声发射测试：
1、畸变产物耳声发射（DPOAE）
频率范围：可调节范围不少于375Hz至500Hz
配置要求（包含但不限于）：
1、主机，1台
2、插入式耳机，1个
3、耳声发射探头，1根
4、分析功能软件包，1套：包括：EcochG/CM/ABR/40Hz/MLR/ LLR/iChirp/SN10/Vemp、多频稳态诱发电位功能（ASSR）、耳声发射功能软件（DPOAE/ TEOAE / TBOAE / SOAE ）
5、纽扣电极连线及电缆，1套
6、磨砂膏，5支
7、一次性纽扣电极片，500片
8、4孔导联线，1根
9、5孔导联线，1根
10、耳蜗电图电极片及连线，1套
11、耳塞，1盒
12、计算机工作站，1台
13、激光打印机，1台
14、电磁屏蔽隔音室改造，1间

	6
	介入诊疗科
	多导电生理记录仪
	国产
	1、用于描记人体心脏活动时人体体表心电图、心腔内的心电波形、测量心腔和血管内压力、发放刺激等，以供临床诊断或电生理研究之用。
2、适用于心脏电生理检查(EP)和介入治疗做冠脉造影及PCI术全体表心电监测、有创血压监测,记录所有手术过程的全程，可打印图形和光盘刻录存储手术数据等。

	7
	心胸外科
	胸骨锯
	进口
	1、转速快：往复速度≥15000次/分；
2、锋利：每片使用次数约100次以上；
3、锯缘整齐；
4、出血少，便于止血；

	8
	眼科
	手术显微镜
	进口
	1、光学变倍：6.3:1，5步（6.4/10/16/25/40）电动和手动调节
2、物镜：≥F=200mm，复消色差物镜
3、目镜：≥10×宽视野目镜，屈光度调节：≥±5D，适用于戴眼镜使用者。
4、XY单元：
1）电动调节，速度可调
2）移动范围为≥40×40mm，带复位功能
5、调焦：电动调节，≥40mm，速度可调，带复位功能，自动回复到初始位置
6、LED照明：
1）照明与主镜一体
2）同轴、内置式光源反射照明
3）光强可调节
4）具备长寿命LED照明，无紫外和红外辐射
5）具有≥2个可插滤片空位
二、摄像系统
1、类型：显微镜内置集成视频录制系统，不占用分光接口
2、视频分辨率：≥1920×1080，具有白平衡功能
3、存储时间：≥6h
配置要求（包含但不限于）：
主机1套
助手镜1套
内置摄录像系统1套

	9
	眼科
	人工智能眼底筛查一体化系统
	国产
	1、采集模式：免散瞳/散瞳彩照，眼前节照相
2、数据传输：支持眼科远程PACS系统数据共享连接端口；具备人工智能软件接口。 
3、控制方式：全自动模式并可选手动模式，左右眼可同时摄像，无需另行选择眼别。
4、视场角度：视场角≥50°
5、屈光不正补偿范围：≥±25D
6 、图像分辨率：≥2403×1728像素
7、采集像素：≥2400万
8、观察光源：显色指数：Ra≥85%
9、拍摄光源：氙灯
10、工作距离：≥35mm
11、最小可拍摄瞳孔直径：≥3.3mm
12、内固视灯：支持9方位固视+任意固视点可调
13、外固视灯：LED
14、具备三维平台运动范围：≥上下30mm、左右90mm、前后40mm
15、颌托架运动范围：≥上下60mm
16、人机界面：具备主屏、副屏双屏幕，便于带教和相关操作；
17、眼底拼图，支持无缝拼图。
18、软件部分技术参数：
18.1 软件部分：具备医疗器械注册证。
18.2数据传输与管理：
18.2.1支持患者信息的新增、查看、修改、查找、排序。
18.2.2支持从相机端直接上传患者信息与眼底照片。
18.2.3 满足相机端患者病史、主诉等信息的点选录入功能。
18.2.4满足非眼底多模态数据录入功能。
18.2.5支持患者转诊预约、审核与管理。
18.3影像显示与审阅：
18.3.1支持自动评估眼底图像质量，自动识别非眼底图像。
18.3.2支持自动输出眼底图像量化分析参数。
18.3.3提供眼底图像的缩放、测量、病灶标记等工具。
18.3.4支持自动显示糖尿病视网膜病变分级筛查建议和转诊/复查建议。
18.3.5支持自动显示其他常见视网膜病变的筛查建议。
18.3.6支持同一机构下或不同机构间的在线远程实时审核。
18.4报告生成：
18.4.1支持人工审核结果自动生成报告，并以PDF等格式下载到本地、打印。
18.4.2支持在眼底照相机上直接查看初始报告。
18.4.3支持手机端报告推送。
18.5性能指标：
18.5.1支持数据库自动备份，支持后台数据恢复。
18.5.2系统支持并发用户数大于30人。
18.5.3系统支持大于50000名患者的信息与影像管理。
18.5.4眼底照片上传后初始结果反馈时间小于5s。
19.配置要求（包含但不限于）：
主机
电动升降平台
安装软件
A6照片打印纸

	10
	眼科
	数码裂隙灯
	国产
	1、平行夹角式
2、转鼓式变倍
3、目镜：12.5X  双目镜联动装置
4、放大总倍率：6.3X、10X、16X、25X、40X
5、照明方式：上光源照明
6、裂隙宽度：0mm~14mm
7、裂隙高度：1mm~14mm
8、滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片
9、照明灯泡：暖色LED，照度：≥60万Lux
10、光学要求：光学分辨率：144线对，采用光学镀膜，内置专用黄色滤光片，过滤紫外线和红外线，充分保护受检者眼睛
11、调光方式：操作底座无极调光，PWM变频控光，保证色温稳定
12、数码采集器：采用上位式单反相机设计
13、相机像素：≥2400万

	11
	眼科
	眼科广域成像系统
	国产
	1.视野成像：视野≥130º，,360º完整正圆无缺损。
2.接触方式：间接接触式（耦合剂接触）。
3.手持端性能：有线连接、USB3.0接口
4.摄像机：医用级CMOS。
5.拍摄部位：眼底、角膜、前房、房角、头面。
6.对焦方式：脚踏、键盘按钮、最近对焦距离≤3mm。
7.拍摄方式：单张、连续、摄像。
8.摄像时间：无最大摄像时间限制，可多段摄像记录。
9.视频摄像帧率：分辨率≥2048x2048,30fps。
10.光源：新型LED光源，波长480-700nm。光源强度0-48000Lux。光源自动保护。光源显色指数≥85，色温≥2700。
11.光源亮度调节：光源强度以数值显示，0-255级连续可调。具备光强安全模式限制设定。
12.脚踏:调焦、光源控制调节、静态、动态图像采集。
13.后期可升级荧光造影功能
14.配置：（包含但不限于）
1.主机
2.工作台车
3.多功能脚踏

	12
	眼科
	双通道视觉质量分析系统
	进口
	1.用于门诊常规视光检查、角膜屈光术前及术后评估、白内障术前及术后评估、高端IOL手术个体化指导及选择
2.设备功能：波前像差测量、自动验光仪验光测量（多区域测量）、角膜地形图测量、角膜曲率及瞳孔直径测量
3.具备光线跟踪技术测量
4.相差测量包括：全眼相差、晶体相差、角膜相差、高阶相差、低阶像差
5.具备PSF、MTF、SR函数测量，同时可测量KAPPA&ALPHA角
6.具备晶状体功能失调指数及双眼景深测量功能
7.视觉质量评估形式：模拟白天和夜；戴镜前后视觉效果比较；分离角膜、晶体相差以及高阶、底阶相差；量化的视觉评估
8.屈光测量范围：球镜需达到≥±15D；柱镜≥±10D
9.遥感式操作，支持批量处理所有病人资料
10.屈光测量范围精确性≤±0.1D
11.屈光测量范围重复性≤±0.1D

	13
	中医肛肠科
	电子直乙状结肠镜
	国产
	1.手柄：具备至少60度宽视角，具备前置式至少300万像素摄像，具备冲气，冲水及手术通道功能；
2.具备影像导视下开放式微创肛肠手术功能。手柄配和一次性护套工作通道可以在影像导视下外接直径小于3mm的手术器械，腹腔镜手术器械，活检器械和各类型的高频发生器，医生可在显示屏显示下准确完成活检.电烙.电疑.息肉勒除等肛门至乙状结肠起始部肛肠手术。
3.常规放大倍数：正常放大图像至少20倍，对0.5mm以上的病患部位可获得清晰的图像，像素≥300万像素
4.图像信号输出方式：PAL信号输出，图像分辨率≥1280×1024。
5.输出端：至少三个；接头规格：BNC。可接常见医用监视器和带采集功能的微型计算机系统。
5.气压、水压系统：具备内置式自动电气泵，可一直保持一定的安全气压；通过水瓶将气压转为水压力。压力：0.5atm（最大）⑤手柄性能：310mm-320 mm长度，前置式摄像传感器，无光纤，⑥通道：三通道 内镜≤3mm，水通道：用于检查过程中冲水；气通道：在检查时冲气；中心通道：此为工作通道，凡直径3mm以下的所有医用工具都可进入，在影像系统引导下可以进行活检、电烙、电凝、息肉勒除、微波治疗等。
6.配置要求（包含但不限于）：
主机                 一台
检查手柄             一只
数据采集存贮系统    一套
数据输出打印系统    一台
一次性内窥镜护套（一次性）     
医疗专用服务软件              一套
医疗专用台车             一台
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	泌尿外科
	电子输尿管软镜
	进口
	1、镜身整体≦8.5Fr，视向角0°，视野角≧90°，工作长度≧70cm
2、内置LED光源，无需外接导光束及光源，方便操作
3、前端双向弯曲≧270°
4、器械通道≧3.6Fr
5、工作通道末端有防激光损害的陶瓷层，镜身减震设计，有效延长使用寿命
6、通过镜身手柄操控在实时、可视下录制手术影像、抓取图片并存储
7、可通过镜身手柄控制，实现图像≧3倍缩放功能
8、扭矩作用稳定，1:1旋转
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	泌尿外科
	输尿管硬镜
	[bookmark: _GoBack]进口
	1.视向角≥10°；直径8-10Fr；工作长度≥430mm；器械通道：可容纳两只3Fr或一只5Fr的器械。
2、镜身可微曲，可采用多种方式消毒灭菌。



