	序号
	申购科室
	申购设备
	需求档次
	功能需求

	1
	教务科
	有创呼吸机
	国产
	1.气动电控呼吸机，适用于成人，小儿和婴幼儿病人类型；同时配置有备用空气气源，可在断气断电状态下继续工作，具备实时气源压力电子显示。用于技能培训；
2.具备有创通气模式包括：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式，双相气道正压通气；自动适应性压力调整容量控制功能；压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式；自适应分钟通气量通气；
3.具备氧疗功能，可以调节氧疗流速（2~80L/min）和氧浓度；
4.具备图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化；
5.潮气量范围：20ml—4000ml，能够和同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护仪上，满足科室信息化的需求。

	2
	教务科
	麻醉机
	国产
	[bookmark: _GoBack]1、全能型麻醉机，需满足新生儿，小儿，儿童，成人，不同年龄层次不同手术种类的麻醉要求。用于技能培训；
2、气动电控或电动电控呼吸机，成人小儿应用不需要更换风箱。
3、需具有新鲜气体隔离功能，保证潮气量输送不受新鲜气体流量影响。
4、在断电断氧特殊条件下，麻醉机能抽取室内空气继续工作；容量控制模式下潮气量设置20ML。
5、需具备同步间歇指令通气，容量控制通气，压力控制通气，有待机模式，应急情况下能快速投入运行。含废气排放装置，及呼末二氧化碳监测。

	3
	教务科
	手术床
	国产
	1.长：2000mm±20mm；宽：500mm±20mm；高：550mm±20mm
2.升降行程：≥250mm，前倾：≥25°后倾≥23° 左倾≥20° 右倾≥20°
3.腿板可外展90°，可拆卸。腰板升高：≥110mm 腿板下折：≥90° 
4.配置要求：主床，托手板2个，托腿架2个，床垫，支肩2个，支身2个，麻醉屏架，手持操纵器。

	
	教务科
	产床
	国产
	1.床面全长不低于1.9M，宽度大于等于60CM;
2.配置要求：麻醉防护屏1个，支肩架1个，搁臂架1个。拉手1个，托腿架1副，蹬足1副，床垫1套，手持操作器1个。           

	
	教务科
	诊查床
	国产
	1.模拟诊室培训使用；
2.1900mm*680mm*700mm（±20mm） ；
3. 304不锈钢，脚架，四肢带有防滑胶角。



