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	手麻中心
	数字一体化手术室
	国产
	1、具备手术示教功能：采用影像专线和IP双链传输的示教方案，支持系统内多间手术室和示教室多方双向音视频互动。支持示教室影像专线和专家办公室IP直播。
2、手术资源录制集中存储管理功能：可将各个术间全景、DSA、监护等信息做到本地录制存储，并上传中心服务系统集中备份存储，确保了手术资源的安全备份。
3、精细化权限管理：通过和医院手术排班信息化系统、PACS等进行数据层面的深度对接能够将病人的信息、主刀的信息与录制的手术资源进行绑定，完成资源的结构化存储，并通过权限分配机制给每个医生分配独立的点播、直播、下载访问权限，满足科室内的资源分级管理要求。
4、中心平台集中管理功能：各个术间和示教间接入中心控制平台集中管理，并预留拓展接口，后期新增术间可以随时接入，避免二次改造。
5、手术学科资源管理平台功能：系统预留了云平台接入功能，后期可直接接入主流云直播平台，进行手术直播、点播等活动。
6、可免费提供手术室信号给对应示教室MDT和远程会诊，帮助下级医院和对接上级医院。
7、软件、编解码器、录播系统等主要设备为同一品牌；
8、配置要求：POE交换机；音频处理器；吸顶音响；无线麦克风；≥30寸4K内窥医用显示器；≥55寸4K彩色医用专业显示器；≥55寸嵌墙安装套件；≥1080P全景摄像机；影像采集适配器；全景运动及摄录远程控制系统；4K光端机；≥1080P光端机；4K视频分配器；≥1080P分配器；录播一体机；4K编码设备；1080P编码设备；4K混合视频处理器；音视频同步处理；HIS手术排班系统接入；PACS影像系统接入；LIS检验系统接入；≥22寸数字一体化专业触摸控制终端（含嵌墙结构套件）；数字化设备控制接口适配器；数字化手术室系统管理软件；音视频、电源、网络、光纤等线材；设备柜等

	12
	呼吸与危重症医学科
	血气分析仪
	进口
	1.实测参数： pH, pCO2, pO2，cCa2+, cCl–, cK+, cNa+，cGlu, cLac，ctHb, sO2, FO2Hb, FMetHb, FCOHb, FHHb, FHbF, ctBil,≥17项
2.计算参数：计算参数：pH(T), pCO2(T), cHCO3 - (P), cBase(B), cBase(B,ox), cBase(Ecf), cBase(Ecf,ox)等≥45项计算参数；
3.支持样本类型：全血样本，注射器、毛细管或安瓿瓶，无须适配器；
4.测试速度：每小时≥40个样本；
5.可与his系统对接，并承担接口费用；
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	皮肤科
	半导体激光脱毛仪
	国产
	1、波长：810nm±10nm
2、激光器功率：≥700W
3、脉宽：最窄脉宽≤8ms，最宽脉宽≥400ms（调节步距最小1ms）
4、能量密度：1～50J/cm²，调节步距最小1.0J/cm2（最大可调节至120J/cm²）
4、光斑面积：≥12mm * 12mm
5、频率：1～10Hz（可调）调节步距最小1Hz
6、治疗头制冷方式为接触式制冷
7、肤色类型：仪器操作界面至少有六种肤色类型可选，选择不同肤色仪器可智能调节脉宽
8、激光器能量复现性：≤5%
9、激光器寿命：≥2000万发
10、治疗模式：按脱毛部位分类至少5种模式、经典脱毛模式和自动模式可选
11、仪器制冷方式：激光器和仪器同步制冷
12、配置要求：
主机 1台 
探头一个
带软管 带漏斗 软管
眼罩 1副
眼镜 1 副
CPC 插头(公端) 1 套
CPC 插头(公端) 1 套
保险管 2 个
主机钥匙 2把
连接器插头 一个
脚踏开关组件 1 套               
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	皮肤科
	308nm准分子紫外光皮肤治疗仪
	国产
	1、光源： XeCI准分子光
2、波长： 308±2nm 
3、最大光能量密度：≥4500mj/cm² 
4、额定功率密度： 50mW/cm2；
5、能量不稳定性：≤±5% 
6、具备多种治疗模式：（可选的大光斑照射）
7、最长单次照射时间：≥90s(可调） 
8、具备智能操作平台，多重报警提示功能
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	各科室
	心电监护仪
	国产
	1.配置3/5导心电；
2.具备呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测功能；
3.具备心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能；
4.内置电池；
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	各科室
	便携式转运监护仪
	国产
	1.转运模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2，AG等任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用；
2.配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测、双有创血压监测；
3.心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能；
4.转运患者使用，体积较普通监护仪小便于携带

	
	
	车载监护仪
	国产
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	各科室
	除颤监护仪
	国产
	1.具备高便携性，手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）等功能。
2.整机带电极板
3.具备可充电锂电池，支持100次以上200J除颤。
4.可自动打印除颤记录
5.配置要求：
主机
记录仪(内置)
心电导联线
体外除颤电极板附件包
锂电池
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	急诊科
	除颤监护仪
	国产
	1.每次充电到除颤仪标识的最高能量时间≤ 6秒，在AED成人模式下，固定能量的选择≤160J；
2.除颤能量的最高能量≤200J
3.手动除颤能量≤1J，体内手动除颤选择1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J等；
4.具有快速电击技术，启动AED模式到通电完成时间≤ 8秒；
5.主机具备智能关机自检功能，无论设备是在工作状态还是关机状态，都具备每小时、每天、每周定期自检，设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印；
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	重症医学科
	有创呼吸机
	国产
	设备功能需求：1.呼吸力学监测 2.流速、压力、容量波形监测  3.自检功能  4.呼吸环监测 5.储电功能  6.控制性机械通气及辅助性机械通气  7.吸痰功能  8.雾化功能 9.锁屏功能  10.吸气、屏气功能  11.自动导管补偿功能  12.具备A/C、SIMV、PSV、ASV、PRVC等常见功能  13.湿化功能  14.报警功能。15.能进行食道压监测，16.能进行CO2监测。
17.配置要求：食道压监测模块、CO2监测模块、传感器、湿化罐、呼吸机管路、模肺等
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	重症医学科
	便盆清洗消毒机
	国产
	1.用途：适用于对医院内使用的尿壶、大便盆，引流瓶等物品容器进行自动倒空、冲洗、高温蒸汽消毒。
2.能有效杀灭ICU常见细菌：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、绿脓杆菌等常见菌群，有效去除各种异味、血腥味、霉味等。
3、能自动倾倒大小便等患者分泌物；仪器对便盆或尿壶进行自动冲洗、清洗、消毒、烘干、冷却等程序一并完成；
4、柜式结构；清洗舱容积：≥90L；设备大小与实际使用场地匹配。
5、清洗舱材质：耐酸防腐蚀不锈钢 ；
6、开门控制方式：配置自消毒把手,自动开关门。
7、计量泵数量≥2个，包含清洗液泵 1个，预留1个；
8、 流程控制：冲洗、清洗、消毒、冷却；
9、 温度指示器精确度≤0.1℃；
10、洗涤时间可根据消毒物品污染程度可调可分为：轻度洗、中度洗、重度洗；全过程使用时间4～10分钟。
11、 具有程序暂停功能，如遇突发情况，需要取出器械、器皿时，程序可以点击操作暂停键，程序暂停后，可开门取出物品；
12、 配备清洗剂加注系统，具有自动添加功能。标配除垢、催干、清洁三合一清洗剂，具有软化水质、帮助清洗等性能。
13、最大装载量：同时放置2个尿壶和1个便盆，可接受不同款式便盆、尿壶。
14、消毒温度：80℃～95℃可调。

	
	心内科
	便盆清洁消毒机
	国产
	1、仪器不宜过大，具备便盆、尿壶、小型水桶、水盆清洁消毒功能；
2、由于场地受限，需到现场查看安装环境，需要配套相应供水、排水系统及电源改造；
3.支持现场看场地（需提供3天内核酸检查报告）；
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	各科室
	移动空气消毒机
	国产
	1.移动式；
2.UV管、电机、负离子故障自动检测，带语音故障提示；
3.可人机共存功能；
4.双通道结构出风，风速高、中、低可选，风向可自由调节，有快速拆卸式风口及过滤器，便于日常清洁及维护保养；
5.可远距离遥控控制，内置隐藏式遥控器放置盒，具防丢失功能；
6.具备防滑扶手，推拉移动自如；
7.循环消毒风量：≥1000m3/h；
8.紫外线辐照强度（垂直距离灯管15cm处）：≥7.40×103μW/cm2；
9.消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m3；
10.消毒后空气中细菌总数：≤200cfu/m3；
11.噪音：≤55dB(A)；
12.适用面积：用于20-30m2大小的房间空气消毒使用；

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



