参 数 要 求
	序号
	科室名称
	申请项目名称
	国产或进口
	数量
	单价
	总价
	参数需求

	1
	重症医学科
	ECMO管路血氧饱和度监测仪
	进口
	1
	160000
	160000
	设备参数：
1.用于测量体外循环管路中血液的血氧饱和度与血细胞压积
★2.血氧饱和度监测范围：40-99%
★3.血球压积监测范围：16-38%
★4.显示屏数值刷新周期：≤12秒
5.电源：交流电（100-240V，50-60HZ，13.2W.240mA）,内置电池
★6.电池工作时间：≧6小时
7.电池充电：接通交流电源后≤24小时充满。接通电源时交流电指示灯亮。
8.支撑架：垂直，3/4 "至2"直径（1.8cm-5.5cm）
9.重量：≤6千克
10.尺寸：25cm*10cm*28cm±2cm


	2
	重症医学科
	流量玻管
	进口
	
	600元/个
	
	[bookmark: _GoBack]与科室现用的ECMO体外循环成人管路相匹配。配套设备：血氧饱和度血细胞压积测量仪



