| 项目序号 |  | 科室名称 | 设备名称 |  |  | 进口或国产 | 功能需求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | 放射科 | 数字化多功能胃肠机 |  |  | 进口 | 1、常规X射线透视和摄影成像检查，如DR拍片，动态平板透视等功能；2、消化道及泌尿系造影检查等功能; 3、特殊检查如ERCP，全骨拼接等功能。 1、球管 2、80kw高压发生器 3、17*17平板探测器 4、可升降床体 5、数字化系统 近台控制器等 |  |
| 6 |  | 药剂科 | 自动化药袋核对机 |  |  | 进口 | 1、可无缝对接所有分包机品牌及所有规格分包纸 2、无需单独录入药样，可直接从药袋中读取药品形状、大小、颜色等信息，并将其数据化。 3、核对结果可方便回查，可对1/2、1/4药片进行核对 4、具有外置的独立药片影像自动检测系统，检测药速度不小于2000袋/小时 5、误报率（设备检测出分包的疑似错误率）应小于5% 6、药袋通过设备的检测过程不会被弄脏或弄破药袋，不会损伤药品。 7、同时支持检测一边透明一边白色和两边均透明的药袋 8、能支持检测片剂、胶囊和透明胶丸等类药品 9、支持可中文语音提醒药师有错误的药袋需要核查功能 |  |
| 7 |  | 药剂科 | 全自动药物浓度分析系统 |  |  | 进口 | 1.设备和试剂须有医疗器械注册证； 2.免疫法检测；血药浓度检测项目（已取得国内医疗器械注册证）≥15项，并提供持续开发新的血药浓度检测项目的证明材料； 3.测试精度：CV值≤10％； 4.样本位≥50个，带有条形码阅读器；运行中，可连续进样和随机进样，样本针带液位探测功能，带急诊功能； 5.第一个检测结果的时间≤30分钟（包括预处理时间），以满足急诊需求；检测速度≥100T/H，样本前处理上机后全自动分析，并打印即时报告； 6.试剂位≥25个，试剂盘带有冷却功能，温度控制在2-12℃；试剂针带预热装置，液位探测功能；运行中，可随时添加试剂； 7.仪器电脑主机，预装与仪器相适应操作系统及软件，与医院内部系统无缝连接或提前预装接口进行连接，可将报告信息直接传递给医生，从PASS\HIS等系统中直接调取查看；同时可进行仪器故障诊断；触摸屏显示器，标配打印机。 8.供货时提供详细的中英文操作指南、仪器维护相关资料、中英文对照技术信息资料； 9.提供免费现场操作和维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理、日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或协商安排； 10.除全自动药物浓度分析系统（系统需嵌入医院HIS系统）外，还需配备信息录入扫码系统（嵌入医院HISS系统，与现有的自动生成条形码中病人信息、检测机位、出具报告等一一对应）、多合一台式电脑、冰箱（满足4℃及-20℃试剂储存）、涡流混匀器、不间断电源、塑胶桶5L×2、废液桶2L等。 涡流混匀器、冰箱（带冷藏、冷冻室，用于试剂、定标液、质控品保存）、不间断电源（在线式UPS，2KVA,断电保护15分钟以上）、三项电源插头、2ml微量离心管和13mm*75mm试管 |  |
| 8 |  | 药剂科 | 中药煎药包装一体机（30L) |  |  | 国产 | 常压煎药，符合国家规范。自动两次煎煮。 先煎后下，武火、文火自动转换。 玻璃缸采用优质高硼硅玻璃，可观察煎药过程。 具备电机反转功能，避免卡机。（避免包装药液时出现卡机的问题） 具备阀门式开关，减少设备配件故障率，降低成本。 电控箱采用防水材料构造 有自动上水、自动清洗功能。 具有自检功能，故障时有数字显示与声响提示。 可与原有煎药机配件进行匹配 包装材料需是通用尺寸 锅体容量：≥3*30000ml 锅体数量：≥3个 包装能力：7-8袋/min 袋装容量：50-250ml 煎药量：3*2-15付 玻璃缸3个 过滤网筒3个 煎药机控制板1套 包装机控制板1套 包装机头1套 包装袋1对 电源总开关1个 挤压器1个 药叉1个 |  |
|  |  | 药剂科 | 中药煎药及包装机（20L） |  |  | 国产 | 常压煎药，符合国家规范。自动两次煎煮。 先煎后下，武火、文火自动转换。 玻璃缸采用优质高硼硅玻璃，可观察煎药过程。 具备电机反转功能，避免卡机。（避免包装药液时出现卡机的问题） 具备阀门式开关 电控箱采用防水材料构造。 具备自动上水、自动清洗功能。 具备自检功能，故障时有数字显示与声响提示。 与原有煎药机配件进行匹配 包装材料需是通用尺寸 锅体容量：≥3*20000ml 包装能力：7-8袋/min 袋装容量：50-250ml 煎药量：3*2-15付 玻璃缸3个 过滤网筒3个 煎药机控制板1套 包装机控制板1套 包装机头1套 包装袋1对 电源总开关1个 挤压器1个 药叉1个 |  |
|  |  | 药剂科 | 中药强力粗碎机 |  |  | 国产 | 卧式粉碎结构，物料由料斗进入粉碎室，利用旋转刀与固定刀冲击、剪切而获得粉碎，经旋转离心力的作用，物料自动流向出口处。 要求符合GMP标准 整机全部采用不锈钢材料制造，清洗方便、噪音低 生产能力：150-200(kg/h) 进料粒度：≤100（mm） 粉碎粒度：3-20（mm） 额定电压：220V 主机1台 控制系统1套 料斗1个 刀片1个 电机1个 |  |
|  |  | 药剂科 | 中药粉碎机组 |  |  | 国产 | 1.粉碎主机 离心风选式，无筛无网，通过高速旋转、交叉排列的锤片对物料进行剪切、碰撞、摩擦进行粉碎，内有分级机构，通过调节斜风叶与斜衬的间隙可调节出物料的细度，粉碎后的物料由正风系统送入分离器进行收集。 2.旋风分离器 含尘气流进入分离器时，将由直线运动变为圆周运动，气流沿器壁呈螺旋形向锥体流动，旋转过程中产生离心力，将密度大于气体的尘粒甩向器壁下落到出料口排出，气流下降时锥体因锥形收缩而向中心靠近，由排气管排出。 3.有除尘过滤器 额定电压：220V-380V 生产能力>20kg/h 出粉粒度：60~200目 除尘效率>95% 过滤面积>8㎡ 除尘风量>2500m³/h 提供车间设计和除尘管道设计安装。 配置要求： 主机1台 控制系统1套 料斗1个 除尘装置1套 刀片1个 电机1个 必须提供车间设计和除尘管道设计安装 |  |
|  |  | 药剂科 | 中药丸剂分装机 |  |  | 国产 | 制袋系统具备步进电机细分技术，制袋紧密度，误差±1毫米。 控制器汉字显示。 夹刀可在机器运行中随意调整切刀位置。 热风器四路加热控制，双侧各封道科单独调；温热平衡良好，保证封口质量，适用于多种包装材料。 具备智能型光电色标定位控制系统。 具备可视性良好的测开式防护挡板，操作安全。 具备振动式称重驱动。 可与制丸机配套连接使用 料斗便于调整，利于清洗。 计量范围：1-100克、可根据丸子大小调整 包装速度: 8-15袋/分、可根据丸子的粘性调整 制袋尺寸: 长、宽可根据需求调节 电源电压: 三相四线制380v50hz/200v50hz 功率:≥ 1KW 重量:≤ 255kg 外形尺寸：根据房间尺寸定制 配置要求：主机1台 显示器1个 电机1个 加热管1根 包装系统1套 料斗1个 刀片1个（易损件） |  |
|  |  | 药剂科 | 粉剂包装机 |  |  | 国产 | 制袋系统采用步进电机细分技术，制袋紧密度，误差±1毫米。 控制器汉字显示。 夹刀，包装速度快，可在机器运行中随意调整切刀位置。 具备热风器四路加热控制，双侧各封道科单独调；温热平衡良好，保证封口质量，适用于多种包装材料。 具备智能型光电色标定位控制系统。 具备可视性良好的测开式防护挡板，操作安全。 具备振动式称重驱动。 具备最新料斗升降装置，便于调整，利于清洗，省去清洗后的再次调整，提高工作效率。 计量范围：1-100g 包装速度: 8-15袋/min、根据物料流动性 制袋尺寸: 长、宽可按需求调节 外形尺寸：可根据房间尺寸定制 配置要求： 主机1台 包装系统1台 显示器1个 电机1个 加热管1根（易损件） 料斗1个 刀片1个 |  |
| 9 |  | 心内科 | 人工心肺复苏机 |  |  | 国产 | 用于科室内部急救，携带方便，可连接中心供养装置，10秒内快速启动，可调节潮气量、按压深度等指标。按压频率100次/分，深度0-6CM连续可调，可直观显示，潮气量0-1000mL连续可调。 |  |
| 10 |  | 甲状腺乳腺外科 | 甲状腺腔镜拉钩 |  |  | 国产 | 由I型甲状腺牵开器 悬吊装置固定器 YY/T 0294.1-2016标准中的M号钢材料制造，经固定后垂直拉力50N，变形不超过1cm 最小调整角度：10度 悬吊杆孔径：不大于D18mm 可通过调整齿形螺纹套调节悬吊杆角度，并可上下调节高度，自由度高。 I型甲状腺牵开器悬吊杆 YY/T 0294.1-2016标准中的M号钢材料制造，经固定后垂直拉力50N，变形不超过1cm，高低调节范围：0-64cm，横向调节范围：0-55cm I型甲状腺牵开器 悬吊卷链器 YY/T 0294.1-2016标准中的M号钢材料制造，经固定后垂直拉力50N，变形不超过1cm 高低调节范围：0-10cm 可拆卸成三个零件，清洗、灭菌彻底。结构简单牢靠，上下调节范围大，手术操作方便 高低调节范围：0-10cm Ⅰ型甲状腺拉钩 小号左弯 YY/T 0294.1-2016标准中的C号钢材料制造，组织拉钩进入人体部位表面粗糙度Ra值应≤0.8μm，具有不小于50N的弹性拉力。头部宽度：40mm，头端弯曲角度：30度，钩身长：21cm，悬高：9cm， 头端镂空，头宽40，拉钩头端尺寸小，进入人体容易，钩头部分与钩体角度为30度， Ⅰ型甲状腺拉钩 小号右弯 YY/T 0294.1-2016标准中的C号钢材料制造，组织拉钩进入人体部位表面粗糙度Ra值应≤0.8μm，具有不小于50N的弹性拉力。头部宽度：40mm，头端弯曲角度：30度，钩身长：21cm，悬高：9cm，头端镂空 头宽40，拉钩头端尺寸小，进入人体容易，钩头部分与钩体角度为30度，符合人体生理结构， Ⅰ型甲状腺拉钩 中号直 YY/T 0294.1-2016标准中的C号钢材料制造，组织拉钩进入人体部位表面粗糙度Ra值应≤0.8μm，具有不小于50N的弹性拉力。头部宽度：60mm，钩身长：20cm，悬高：9cm，头端镂空 头宽60，整个承托肌肉，形成完美的暴露间隙，使甲状腺腔镜手术具有良好的操作空间，大大降低手术难度，提高效率，可让手术时间接近传统开放手术。拉钩带有半埋式吸引管，不影响器械操作的同时可以有效吸引手术中能量器械产生的烟雾，术中无烟雾或水汽影响视野。 Ⅱ型甲状腺拉钩15 YY/T 0294.1-2016标准中的C号钢材料制造，组织拉钩进入人体部位表面粗糙度Ra值应≤0.8μm，具有不小于50N的弹性拉力。长短钩身长度：6/17cm，钩头宽度15mm 配置要求： 1：甲状腺拉钩（I型小号左弯） 1 2：甲状腺拉钩（I型小号右弯） 1 3：甲状腺拉钩（I型中号直） 1 4：甲状腺拉钩（II型15) 2 5：甲状腺牵开器(悬吊装置固定器) 1 6：甲状腺牵开器(悬吊杆) 1 7：甲状腺牵开器(悬吊卷链器) 1 |  |
| 11 |  | 甲状腺乳腺外科 | 术中放大镜 |  |  | 国产 | 1.伽利略光学系统; 2.重量轻，便于携带; 3.具有铰链系统提供完全的灵活性，观看和姿态角; 4.双镜筒可独立调节焦距和瞳距，可满足340-550mm区间观察; 5.双镜筒可独立调节焦距和瞳距，可满足340-550mm区间观察; 6.高清多膜技术，光无损，高透光性; 7.放大镜倍数有2.5X ，3.0X ,3.5X ,4.5X，5.5X，6X可供选择; 8.成像清晰，高亮度，无色差; 9.多种颜色可供选择； 10.配置要求：专业头戴、手提箱、放大镜、护目镜；镜头巾、螺丝刀等 |  |
| 12 |  | 手麻中心 | 病员加温系统 |  |  | 国产 | 1.主机电源：AC220V±22V/50Hz±1Hz； 2.电源功率≥300VA； 3.控制器采用重量轻、转换效率高、安全性能高的开关电源 4.主机尺寸与控制器重量轻便，方便放置及转运； 5.具备高精度温度传感器，智能化温度控制，实时显示加温垫（毯）温度； 6.具备双重过温保护装置（双系统双芯片）、多种安全报警装置及过流保护，确保加温安全性； 7.对手术室其他设备无电磁干扰； 8.病员加温系统控制器可防水防电击 9.发热材料由整面发热均匀、无冷热点的碳纤维布制成 10.加温垫（毯）采用热合技术，完全密闭，防水防液，清洗消毒可用酒精擦洗； 11.加温垫（毯）外层结构可阻燃； 12.加温垫（毯）可透视X射线； 13.加温垫内置的压力缓解垫及舒适层能有效预防褥疮； 14.设备运行无噪音，可连续24h不间断工作； 15.无耗材消耗，不会产生废水和废气； 16.触摸屏操作，具备记忆功能； 17.控制器具备计数功能； 18.配置要求：温度控制器（双路输出）：1台 ；加温垫1200*535（mm）：1张；加温毯1070*500（mm）；移动车：1台；加温毯外罩：2张；固定带：2条。 易损件（无） |  |
| 13 |  | 手麻中心 | 充气式气压止血仪 |  |  | 国产 | 压力范围：0KPa—100Kpa。 稳定精度：≤3Kpa。 时间设定范围：5~120分钟。 初始充气时间：≤60秒。 保险功能 ： 1.工作时间到自动缓慢放气。 2.防止患者心、脑突然缺血。 3.电源：在突然断电情况下能始终保持压力。 4.报警：手术剩余时间10分、5分、1分时报警，提醒操作员。 5.充、放气功能 快速充气：防止动脉闭塞前，血液充盈动脉。 6.放气：1、自动缓慢放气。 7.压力值、时间值、运行压力值和实际运行时间值可自主设置。 性能 1、术中可随时增减设定值。 2、止血袖带连接采用国际流行快速插拔式接口、简单、可靠，全铜制造。 3、立式支架：占地小，移动方便，便于使用。 4、金属外壳。 5、硅胶袖带：美国道康明公司进口高性能医用胶制成可高温高压消毒、洗衣机清洗 计时器 1.倒计时：手术剩余时间。 2.可随时增减设定时间。 3.手术累计时间。 4.记忆功能 将上次手术使用参数自动记忆，以供下次参照，在该基础上设定，可节省设定时间。 配置要求： 主机 移动底坐 可调节立柱 主机固定座 主机固定螺钉 篮筐 篮筐抱箍 电源线 可高温高压消毒硅胶止血袖带大号 可高温高压消毒硅胶止血袖带中号 可高温高压消毒硅胶止血袖带小号 中文说明书 |  |
| 14 |  | 手麻中心 | 液体加温仪 |  |  | 国产 | 显示方式：高亮度数码管显示，微电脑控制 温控方式：硅橡胶条热交换方式 硅橡胶换热器长度：1600mm（可定制） 防潮保护：1P ×4防溅设备 温度设定范围：34℃~40℃（增率0.1℃），温度分辨率：0.1℃，控温精度：±0.5℃ 超温断电保护：设定值/42.5℃/55℃ 工作方式：连续运行 加温温度可用户设定，范围为：34~40，增率为0.1 实时温度检测，分辨率为0.1 高低温报警功能，三重超温断电保护：设定温度/42.5℃/55℃ 无需外加输液输血管路 外置硅胶管加热，安全方便,加热更全面。 同时满足输血、输液加温要求 无需任何耗材 配置要求： 主机 硅橡胶条 电源线 |  |
| 15 | 儿科 |  |  | 儿童转运呼吸机（有创） | 进口 |  |  | 1、呼吸模式PC-SIMV,PC-PSV,P-A/C,CPAP,VCV,V-A/C,VC-SIMV, VC-PSV, Bilevel(双水平正压通气）,APRV（压力释放通气）,压力调节目标容量（PRVC），窒息后备通气（所有参数均可预设置），快速开机模式 2、吸气压力（IPAP）:0-60mbar 3、压力支持:0-60mbar 4、PEEP（EPAP）:0-40mbar 5、CPAP:4-30mbar 6、上升时间:0-2000ms（手动或自动） 7、潮气量：2-2500ml 8、动力：超静音涡轮供气，最大持续流速260l/min 9、提供USB接口，数据可随时导入导出 10、4-6小时内置电池，方便转运 11.配置要求：主机、湿化器、呼吸回路、流量传感器 |
| 16 | 儿科 |  |  | 儿童无创呼吸机 | 国产 |  |  | 1.可监测压力（气道压力/呼末正压、平均压、气道峰压）、氧浓度、自主呼吸频率、吸呼比、呼气时间、流量、PI灌注指数、SPO2血氧饱和度、PR脉率等。 2.具备NCPAP、NIPPV、SNIPPV、HFNC四种通气模式，还具有快氧通气和手动通气两种辅助通气模式。 3.在NCPAP模式具备窒息唤醒功能 4.HFNC模式：具备压力监测功能。 5.具备腹部呼吸传感器探头且探头触发灵敏度可调节 6.具有氧浓度自动校准功能 7.具备两个收纳挂钩。 8.具有压力上下限报警自动设置功能。 9.具有空气气源内置积水杯 10.具有内置锂电池，充满可使用≥4小时。 11.配医用空气压缩机，与呼吸机主机同一品牌。 12.配备儿童鼻塞和儿童面罩及与其相配套的连接管路 |