设 备 参 数 要 求
	序号
	科室名称
	申请项目名称
	国产或进口
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	参数需求

	1
	检验科科
	实时荧光定量PCR仪
	国产
	1
	190000
	190000
	设备功能需求：
1、激发光源：LED光源；
2、检测器：高灵敏度光电传感器；
★3、样本容量： 2×48孔双模块；
★4、激发、检测光的传输模式：每一反应孔独立的光纤传输；
5、温控精度：± 0.1℃；
6、荧光检测波长：470nm-510nm、530nm-565nm、580nm-620nm、630nm-665nm、多通道检测完全规避交叉干扰，无需任何校正；
7、可检测的荧光素及染料： FAM,SYBR，VIC, HEX, Joe, TET，TMRA，CY3，ROX, Texas Red, CY5检测方式，反应管的底部侧面激发、检测；
8、软件应用模式：定量/定性、熔解曲线、多管多项目分析、相对定量、等位基因、HRM、SAT实时荧光等温扩增；
★9、可同时运行DNA和RNA扩增程序；
10、 模块温度范围： 4℃-99℃；
11、 最小检测模板：单个拷贝；
12、反应容积： 15ul-100ul；
[bookmark: _GoBack]13、样品间温度均匀性：± 0.1℃；
14、可连接医院的Lis系统；
15、设备保质期≧2年；
16、配套0.2mlPCR管（平盖）、新冠核酸扩增试剂；



