阿特拉斯·科普柯无油空压机及后处理分级维护保养内容

- 阿特拉斯·科普柯ZT22无油机及后处理分级维护保养内容

- （临床科室使用空压机组）

| 使用时间或运行时数 重点实施内容 | 每天/或 运行 24h | 每月/或 运行 700h | 每季度/或 运行 2000h | 每半年/或 运行 4000h | 每年/或 运行 8000h | 每三年或 运行 25000h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.显示器主要数据 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1.空气滤清器 |  | △ | √ | O | O | O |
| 2.机油滤清器 |  |  | √ | O | O | O |
| 3.润滑油 |  | * |  | O | O | O |
| 4.冷却器 |  | △ | △ | △ | △ | △ |
| 5.进气阀保养包 |  |  | √ | O | O | O |
| 6、单向阀保养包 |  |  |  | O | O | O |
| 7.放空阀 |  |  |  | √ | √ | √ |
| 8.油、气管 |  | √ | √ | √ | √ | √ |
| 9.管路接头 |  | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10.油气渗漏 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 11.压力、温度传感器 |  |  | √ | √ | √ | √ |
| 12.电器控制元件 | √ |  | √ | √ | √ | √ |
| 13.机头 | 无油机机头根据现场使用情况进行维修或更换。 |  |  |  |  |  |
| 14.风扇电机轴承 |  |  | √ | √ | √ | O |
| 15.三相电源电压 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 16.自动排水阀保养包 | √ | √ | √ | O | O | O |
| 17、油呼吸器保养包 |  |  | √ | O | O | O |
| 18.管道过滤器滤芯 |  |  | √ | O | O | O |
| 19.吸附式干燥机 |  |  | √ | √ | O | O |
| 注明一、O：表示更换 √：表示检查 △：表示清洁 *：表示添加（润滑油或润滑脂） |  |  |  |  |  |  |
| 注明二、每运行24h由甲方实施，每运行2000h 、4000h、8000h由乙方完成各项检测、保养、维修工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 注：耗材正常使用期限：机器运行时间（耗材使用时间）2000h，4000h， 8000h。空压机运行时间如满负荷运行，以实际运行时间为准，如果间断运行，一年时间视为4000小时周期。 |  |  |  |  |  |  |

二、阿特拉斯.科普柯SF6无油机及后处理分级保养内容(牙科空压机组）

| 使用时间或运行时数 重点实施内容 | 每天/或 运行 24h | 每月/或 运行 700h | 每季度/或 运行 2000h | 每半年/或 运行 4000h | 每年/或 运行 8000h | 每三年或 运行 25000h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.显示器主要数据 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1.空气滤清器 |  | △ | √ | O | O | O |
| 2.冷却器 |  | △ | △ | △ | △ | △ |
| 3.进气阀保养包 |  |  | √ | O | O | O |
| 4、单向阀保养包 |  |  |  | O | O | O |
| 5.放空阀 |  |  |  | √ | √ | √ |
| 6.气管 |  | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7.管路接头 |  | √ | √ | √ | √ | √ |
| 8.皮带 | √ | √ | √ | O | O | O |
| 9.压力、温度传感器 |  |  | √ | √ | √ | √ |
| 10.电器控制元件 | √ |  | √ | √ | √ | √ |
| 11.机头 | 无油机机头根据现场使用情况进行维修或更换。 |  |  |  |  |  |
| 12.电机轴承 |  |  | √ | √ | √ | O |
| 13.三相电源电压 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 14.自动排水阀保养包 | √ | √ | √ | O | O | O |
| 15、油呼吸器保养包 |  |  | √ | O | O | O |
| 16.管道过滤器滤芯 |  |  | √ | O | O | O |
| 17.吸附式干燥机 |  |  | √ | √ | O | O |
| 注明一、O：表示更换 √：表示检查 △：表示清洁 *：表示添加（润滑油或润滑脂） |  |  |  |  |  |  |
| 注明二、每运行24h由甲方实施，每运行2000h 、4000h、8000h由乙方完成各项检测、保养、维修工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 注：耗材正常使用期限：机器运行时间（耗材使用时间）2000h，4000h， 8000h。空压机运行时间如满负荷运行，以实际运行时间为准，如果间断运行，一年时间视为4000小时周期。 |  |  |  |  |  |  |