| 项目序号 | 科室名称 | 设备名称 | 进口或国产 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肿瘤科 | 射频消融仪 | 国产 | 用于实体肿瘤的热消融治疗 1.射频频率：400KHz±25KHz 2.输出功率：功率模式120W/负载30Ω；定时模式80W/负载50Ω；针道模式 200W/80Ω 3.阻抗范围：30Ω-100Ω 具有数字显示 4.可自动识别电极类型：单针、多针、凝血并有显示 5. 功率模式: 0―120W可调 6.针道模式: 0―200W可调 7. 定时模式: 0―15’50”可调 8.直径模式：8-35mm可调 9.具备能量自动控制功能 10.具备能量自动补偿功能 11.可全程监测病灶的阻抗变化 12.具备双极疗法 13.具备以下软件，并提供相关证明文件 1.肿瘤射频监控软件 2.单针电极监控软件 3.多针电极监控软件 4.凝血电极监控软件 |
| 2 | 呼吸与危重症医学科 | 电子支气管内窥镜 | 进口 | 1.具备记忆功能，可将此内镜的主要参数显示于监视器上； 2.内镜操作手柄上具备4个或者更多遥控按钮，可任意设置功能于不同的遥控按钮上，方便控制图像冻结、强调、放大等； 3.防水一触式接头，不需要防水帽，防止意外进水，便于清洗消毒和维护保养； 4.插入管可以向左或向右旋转，角度≥120度； 5.视野角度≥120度； 6.景深距离:2-100mm； 7.最小可视距离：距离先端3mm； 8.先端部外径：≤5.9mm； 9.软性插入部外径:≤6.0mm； 10.钳子管道内径≥2.9mm； 11.弯曲部角度：向上≥180度，向下≥130度； 12.有效长度：≥600mm。 |
| 3 | 重症医学科 | 电子可视软镜 | 国产 | 1、显影清晰，能清晰对肺叶、段及亚段支气管病变进行观察； 2、在软镜直视下抽吸肺部分泌物；可行支气管肺泡灌洗， 3、软镜消毒适用于环氧乙烷消毒方法；4、 4、能耐受51±2℃消毒高温； 4、内径较粗，便于吸痰，避免堵塞； 5、软镜材质柔软度适中，便于操作； |
| 4 | 神经外科 | 手术头架 | 国产 | 1、用于固定头部等相关部位，以提供一个稳定的手术区域； 2、手术头架能根据手术需要作前后、左右摆动、高低升降等任意调节，以便于取得最佳的头位和体位； |
| 5 | 麻醉科 | 麻醉机 | 国产 | 1、全能型麻醉机，需满足新生儿，小儿，儿童，成人，不同年龄层次不同手术种类的麻醉要求。 2、气动电控或电动电控呼吸机，成人小儿应用不需要更换风箱。 3、需具有新鲜气体隔离技术，保证潮气量输送不受新鲜气体流量影响。 4、在断电断氧特殊条件下，麻醉机能抽取室内空气继续工作。 5、容量控制模式下潮气量设置20ML 6、需具备同步间歇指令通气，容量控制通气，压力控制通气，有待机模式，应急情况下能快速投入运行。含废气排放装置，及呼末二氧化碳监测。 |
| 6 | 口腔科 | CBCT | 进口 | 1、分辨率高。 2、视野大。 3、可得到1：1 的真实影像，方便测量。 4、软件功能多样：可辅助种植牙设计操作。 5、清晰呈现颌面部重要解剖结构。 |
| 7 | 口腔科 | 根管显微镜 | 进口 | 1:放大根管系统，变焦方便。 2、多种滤镜模式。 3、拥有良好的照明系统，保证视野的稳定性。 4、可录制抓拍影像便于科研及教学。 5、目镜可多角度调节。 |
| 8 | 口腔科 | 口腔综合治疗椅 | 进口 | 1、牙科综合治疗机设计功能齐全，折损率低。 2、在水气管路消毒方面相对高的国际感控标准，减少医患感染及临床工作需要； 3、具备数字化程序功能； 4、照明灯光柔和无影，易调节操作。 5、在安全舒适性治疗观念上符合最前沿医学标准。 |
| 9 | 心内科 | 动脉硬化检测仪 | 进口 | 1、所有参数（ABI、baPWV等）都是四肢同步测量同一个心动周期所得，并且可以对接智慧血压平台，精确度高，要求在同一心动周期内采集信号，实时感知双上肢和双下肢压力波动，保证ABI测量精确度高，重复性好。对于紧张、心律不齐、心功能不全的患者也能够准确检测。 2、需要准确的测量踝臂指数，评估患者下肢动脉堵塞情况； 3、需要准确测量脉搏波传导速度，为患者做血管硬化评估。 4、能自动过滤检测过程中被检测者紧张等因素产生的杂波； 5、可以安全、准确的为植入心脏起搏器的患者进行检测。 6、具有心电、心音等检测功能，可评估心脑血管危险度。 7、配置要求：台车 1台 心电传感器 2只 心音传感器 1只 心音传感器加重物 1个 上臂传感袖带 1套 脚踝传感袖带 1套 上臂箍带软管 1套 脚踝箍带软管 1套 激光打印机 1台 |
| 10 | 心内科 | 血管内皮功能检测仪 | 进口 | - 用于血管内皮功能检测，能显示血管内径的实时变化，可多位点显示图像； 2、具备探头微调系统和探头固定装置，通过微型电动机对探头的方向进行微调整，清晰识别血管内径，通过探头固定装置，稳定测量结果。 3、具备血管位置自动追踪系统，实时追踪血管内径的变化。 4、实时测量血管内径及血管内壁达到最大的时间，血管扩张到达最大内径的时间存在个体差异，实时追踪血管内径的变化，准确找到最大扩张内径。 5、可以同时显示动脉的两个横断面和一个纵断面的超声图像，已便更准确把握血管位置。 - 6、可以对接智慧血压平台。 |
| 11 | 心内科 | 便携式睡眠记录仪 | 进口 | 1、导联数：7导：包括：口鼻气流1导、鼾声1导、呼吸运动1导、体位1导、血氧1导、脉搏率1导、脉搏波1导、数据良好指示标识1导、PAP压力滴定7导。 2、体积小巧，适合于患者在医院任何科室或家庭诊断使用。 3、可同时存储至少500小时以上的多段数据。 4、具有基于气流，血氧饱和度呼吸努力度信号的数据指示功能，无需软件，即可显示有效记录时长和问题导联。 5、软件系统可以自定义操作者的权限，可以个性化设置软件界面，具有自动分析功能，能够高效的进行临床数据统计。 6、可蓝牙无线联机同一品牌的呼吸机进行压力滴定，具有在电脑上调压的压力滴定控制软件；并且能够记录实时潮气量，压力变化，漏气量等数据。 7、一体式呼吸绑带设计，无需额外设备固定带。 8、探头信号质量检查功能，在记录过程中，可以随时显示探头佩戴情况，无需停止记录。 9、可将生理数据采用EDF数据格式存储，方便数据共享和学术交流。 |
|  | 呼吸与危重症医学科 | 便携式睡眠监测仪 | 进口 |  |
| 12 | 骨科 | 脊柱融合手术系统（镜下微创） | 国产 | 主要用于骨科为内镜辅助融合手术设备，要求全程可视，可从侧方进行单纯脊柱椎管减压； 可用于腰椎骨性椎管狭窄、中央椎管狭窄，可开展脊柱侧方和后方的内镜辅助融合手术，具备ENDO-TLIF、ENDO-PTLIF等技术。 整体配置要求： 1、内镜1支 2、锥形扩张管4支； 3、工作套管2支； 4、粗齿和细齿扩孔钻各1支； 5、螺纹斜面工作套管2支 6.去骨椎1支； 7、神经拉钩1把； 8、剥离子1把； 9、骨凿1把； 10、榔头1把； 11、勺型抓钳（可要钙化组织）1把； 12、方型抓钳φ4.0mm1把； 13、勺型抓钳1把； 14、弧形抓钳1把； 15、弧形抓钳（φ3.0mm ）1把； 16、弹簧抓钳1把篮钳1把； 17、咬骨钳 (1.5mm / 40°)1把； 18、咬骨钳 (4.0mm / 40°)1把； 19、咬骨钳 (2.0mm /40° )1把； 20、咬骨钳手柄1个。 |
| 13 | 核医学科 | 单光子发射性计算机断层影像装置（SPECT） | 进口 | 1、双探头、双探头夹角心脏成像系统、红外线全身轮廓自动跟踪系统、探头全自动归位功能、探头具备头尾角倾斜功能、同PET和CT图像异机融合技术、融合图像衰减矫正技术、机架上配有液晶控制触摸屏。 2、配套胶片打印机（胶片可通用）及报告图文打印机。 |
| 14 | 药剂科 | 配液机器人 | 国产 | 1、设备可自动化配置西林瓶/安瓿瓶包装的药物，平均调配速度不低于100组/小时（2瓶/组）。 2、可放置于生物安全柜内操作，保证配液的洁净和安全。 3、支持市面上常见规格的西林瓶或20ml以内的包装的安瓿瓶药品的自动化调配。 4、对于西林瓶包装的药品，可采用旋转冲刷式或者震荡摇匀的方式进行药物溶解，可明显提升难溶药品的溶解速度 5、配液的残留量不大于3%，配液过程中不漏液。 6、设备支持通过彩色触屏操作，便于计费与管理配液流程。 7、设备支持开放式耗材，可采用市面上常见注射器进行配液。 |
| 15 | 药剂科 | 智能贴签机 | 国产 | 1、设备能与HIS、PIVAS等系统无缝链接，能实时与各系统交换数据，有能力提供相应的各类软件接口升级服务。 2、设备对于市场常见溶媒规格具备兼容性：支持500ml以下塑瓶、塑料瓶、软袋、直立式PP袋溶媒。 3、贴签速度≥2000袋/小时。 4、能实时识别溶媒信息（正反面均可），如溶媒信息与医嘱信息不符，具备报警功能，保障溶媒贴签无差错。 5、药品核对与报警功能：药品（溶质）种类、或用法用量的改变，设备能实时报警。 6、对于贴好标签的输液有复核功能，避免粘贴的标签出现褶皱、模糊、重复标签、已退药等错误。 7、设备可根据病区现有的输液标签的规格进行设置标签的规格、内容及排版等。 |
| 16 | 药剂科 | 自动剥盖机 | 国产 | 1、设备用于西林瓶的自动剥盖，并实现药品数量的实时计数。 2、不少于两通道同时剥盖，并需要能独立运行，互不影响。 3、剥盖速度：不低于 3000个/小时。 4、设备具备独立回收药品装置，保障药品不掉落不破损。 |
| 17 | 药剂科 | 成品输液分拣机 | 国产 | 1、设备可以与医院HIS、PIVAS系统进行信息对接，单台分拣机可满足至少30科室/病区的分拣需求。 2、分拣速度：≥2000袋/小时，分拣的速度可以根据操作人员的熟练程度进行调节。 3、对于溶媒规格的兼容性：对500ml以下塑瓶、塑料瓶、软袋、直立式PP袋等都可以进行分拣。 4、紫外消毒功能：分拣机内置紫外消毒功能，能对每个仓、箱体进行消毒。 5、具备监控功能，可以实时监控分拣过程或根据条码查询视频，追溯每一袋输液实际分拣入仓情况，数据保存不少于一个月。 6、对于漏拣、未计费、信息错误等成品输液进行拦截，能回收至专用的回收箱，避免分拣的差错。 分拣机支持同步打印分拣统领信息，指示当前打包的成品输液信息，便于与病区护理部门做交接。 |